ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку альфа-спектрометра для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку альфа-спектрометра для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования к электропитанию

Подраздел 3.3. Требования к комплектности

Подраздел 3.4. Требования к маркировке

Подраздел 3.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка альфа-спектрометра для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Альфа-спектрометр МКС-01А «Мультирад-AC» (или аналог) – 1 комплект.

. Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, работоспособным, выпуска не ранее 2013 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

436230

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Альфа-спектрометр предназначен для измерения энергетических спектров альфа- излучающих радионуклидов, измерения активности альфа- излучающих радионуклидов в тонкослойных (спектрометрических) счетных образцах.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Диапазон энергий регистрируемого альфа – излучения – 2÷9 МэВ.

Энергетическое разрешение – 40 кэВ.

Нижний предел измерений активности – 0,1 Бк.

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения активности радионуклидов – 30 %.

Время установления рабочего режима, не более – 15 мин.

Время откачки камеры, не более – 10 мин.

Автоматически поддерживаемый диапазон рабочих давлений в измерительной камере – 0,4÷2,0 мм рт. ст.

Уровень собственного фона, не более – 100 имп/сутки.

Габаритные размеры, не более – 370×300×190 мм.

Масса, не более – 15 кг.

Подраздел 3.2. Требования к электропитанию

Питание комплекса осуществляется от сети общего назначения с частотой переменного тока (50±1) Гц и напряжением 220В с использованием стандартного сетевого стабилизатора, потребляемая мощность не превышает 200 Вт.

Подраздел 3.3 Требования к комплектности

| Альфа-спектрометр МКС-01А «Мультирад-AC» (или аналог) – 1 комплект |  |
| --- | --- |
| Блок детектирования | 1 шт. |
| Сосуд Дьюара 30 л | 1 шт. |
| Соединительные кабели | 1 комплект |
| Защита свинцовая низкофоновая композиционная толщиной 8 мм | 1 шт. |
| Спектрометрическое устройство СУ-03П (или аналог) | 1 шт. |
| АЦП-8К-В1 (или аналог) | 1 шт. |
| Программное обеспечение «Прогресс» | 1 шт. |
| ПК с принтером | 1 комплект |
| Калибровочный источник (Cs-137+Eu-152) | 1 шт. |
| Сосуды Маринелли 1 л | 10 шт. |

Подраздел 3.4 Требования к маркировке

Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка поставляемых приборов должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192 маркировка грузов, ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции, ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

Предупредительные знаки и надписи должны быть нанесены на транспортную тару.

Подраздел 3.5 Требования к упаковке

- Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Упаковка должна обеспечивать герметичность приборов и не допускать попадания на них пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и др. вредных примесей.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

- Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара требуется;

- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- г)	товарную накладную и счета-фактуры в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в)	акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

Товар в упакованном виде допускает транспортирование в закрытых транспортных средствах любого наземного вида транспорта и в отапливаемых герметизированных отсеках самолета при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С, относительной влажности до 100% при температуре 40°С.

Упакованный товар должен быть закреплен в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном средстве упакованного прибора должно обеспечить его устойчивое положение, исключающее возможность ударов о стенки транспортного средства.

Положение транспортной тары с товаром при транспортировании должно соответствовать предупредительным знакам и надписями на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Эксплуатируемые приборы должны храниться на складе в упаковке предприятия изготовителя при температур окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги.

Приборы без упаковки должны храниться при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной  влажности не более 80% при температуре 25°С.

Содержание пыли, кислот, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, в помещениях где храниться приборы, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1, ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество оборудования при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара:

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Дата начала поставки –  дата подписания договора;

дата окончания поставки – не позднее 30 декабря 2013 года.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 3 | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |
| 4 | ПК | Персональный компьютер |