PAGE  
2

Приложение
УТВЕРЖДАЮ
И.о.генерального директора

ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина»

В.П.Тишков
_________________________________
ТехническОЕ ЗАДАНИЕ

к реализации мероприятия
«Приобретение воздухофильтрующих установок 
для ФГУП «НПО «Радиевый институт»
1 Общие сведения

1.1  Целевое назначение работы: поставка трех воздухофильтрующех установок 
2 Основные технические характеристики
номинальный объемный расход воздуха ВФУ при питании от сети 220 В и температуре окружающего воздуха 20 ºС -  600 - 800 м3 /ч; 
формирование аварийного сигнала за 1 час работы при концентрации радиоактивных аэрозолей  3…5 Бк/м3;

диапазон измерения расхода воздуха - 250..1400 м3 /ч;

относительная погрешность измерения объемного расхода воздуха - не более ± 20%;

диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения блока детектирования -  60…3000кэВ;

время работы блока управления установки без внешнего питания - не менее 30 часов;

объем хранимых данных по расходу воздуха - 4000(30) число значений (дней);

дистанционные управление и передача информации о функционировании установки - GSM канал (9600) и/или радиоканал (расстояние до 1 км);

рабочие условия эксплуатации: температура воздуха от  -40…+50,оС, относительная влажность воздуха до 98%  при температуре 35 оС, атмосферное давление 84…106,7 кПа;

питание ВФУ от сети переменного тока 170…260В;

время непрерывной работы, 170 часов;

потребляемая мощность -  не более 500ВА;

габаритные размеры основных частей системы (длина×высота×ширина) – установка ВФУ не более 800×800×800 мм; модуль сбора, обработки и хранения данных не более 500×500×300 мм;

масса оборудования, не более 50кг.
3 Ожидаемые результаты

Воздухофильтрующая установка в составе: несущего конструктива, вентилятора с электроприводом, воздуховода, первичного измерительного сенсора расхода воздуха с датчиком температуры, конструктива сменного фильтрующего элемента (ткань Петрянова), модуля электрической коммутационной силовой аппаратуры, модуля сбора, обработки и хранения данных, датчика потока гамма-квантов, детектора гамма-квантов, аккумулятора. Установка должна иметь сертификат об утверждении типа средств измерений на воздухофильтрующие установки.
4 Требования к оборудованию  

Оборудование удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений на воздухофильтрующие установки, копия которого прикладывается 
к акту приема-передачи оборудования.
До передачи Заказчику оборудование никогда не должно быть во владении и (или) собственности какого-либо физического (юридического) лица.

Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется в срок не менее года с даты поставки оборудования.
5 Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации и доступа к ней для ознакомления обращаться к Заказчику в период с момента опубликования настоящего извещения.

Контактное лицо – Душин Виктор Николаевич, контактный телефон (911) 9564487
Начальная (максимальная) цена договора 2 500 000 рублей (включая НДС).
Директор отделения
В.Н. Душин

