«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«1» февраля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) лабораторного оборудования с последующим правом выкупа

том 2 «Техническое задание»

2013г.

Общие требования:

- Гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку технико-коммерческого предложения по закупке аппарата для определения окислительной стабильности дизельных топлив в соответствии с ЕN ISO 12205,  ASTM D2274

| Назначение оборудования: | Определение окислительной стабильности дизельных топлив в соответствии с методами EN ISO 12205 «Нефтепродукты. Определение стойкости к окислению дистиллятных топлив» и ASTM D2274 «Метод определения окислительной стабильности дистиллятного топлива (ускоренный метод)» |
| --- | --- |
| Технические характеристики: | Аппарат для определения окислительной стабильности среднедистиллятных топлив представляет собой 8-позиционную окислительную баню – масляный термостат с полупроводниковым контроллером температуры, калиброванными ротаметрами и коллектором с водяным охлаждением для каждой измерительной ячейки в присутствии кислорода при повышенной температуре. - Внутренняя часть бани должна быть выполнена из нержавеющей стали, иметь внутреннюю стойку и устройство, предотвращающее переполнение бани при погружении испытательных ячеек на требуемую глубину - Аппарат должен быть снабжен контурами защиты от перегрева и защиты от перегрузок при скачках напряжения - Интерфейс RS232 - Калиброванные ротаметры, обеспечивающие измерение расхода кислорода 3л/час 1. Диапазон температуры – не менее +100°С - Точность поддержания температуры не более ±0,1°С - Вместимость бани – не менее 37л - Габаритные размеры (ДхШхВ), см не более 44х64х107 - Вес, кг не более 62 - Напряжение 220В/50Гц - Охлаждающий/Нагревающий термостат для охлаждения образцов топлив с рабочим диапазоном температур -25…+200°С 1. Постоянство температур не хуже 0,02 К 2 Мощность не менее 2 кВт 3. Производительность не менее 27 л/мин 4. Объем ванны не более 5л 5.Глубина ванны – не менее 150мм 6. Габаритные размеры ШхГхВ, мм не более 210х400х600 7. Вес не более 20 кг |
| Комплектность поставки: | Аппарат для определения окислительной стабильности среднедистиллятных топлив в комплекте: - Баня жидкостная на 8 позиций -1 шт. - Стеклянные принадлежности и расходные материалы: Трубка подачи кислорода -10 шт.. Испытательная пробирка – 10 шт.. Холодильник – 10 шт.. Держатель термометра – 2 шт.. Индикатор уровня масла – 1 шт.. Держатель ячейки – 8 шт.. Тефлоновая пробка – 8 шт.. Прокладка пробоотборной трубки – 1 шт.. Шприц пробоотборной трубки – 1 шт.. Витоновая прокладка – 5 шт.. Термометр ASTM 40C - 2 шт.. Минеральное масло для бани, 80-150°С, 20 л – 2 шт.. Инструкция по эксплуатации на русском языке. - Охлаждающий/Нагревающий термостат с рабочим диапазоном температур -25…+200°С – 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке - Первичная аттестация - Пуско-наладочные работы и обучение персонала Гарантийный срок 12 месяцев |

- Техническое задание

Аппарат для автоматического определения тангенса угла диэлектрических потерь и удельного сопротивления диэлектрической постоянной электроизоляционных масел

ADTR-2K Plus должна удовлетворяет требованиям стандарта МЭК 60247 «Измерение относительной проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и удельного сопротивления постоянного тока изоляционных жидкостей» а именно:

- конструкцией  измерительной  ячейки  (кроме   всего  прочего  эта конструкция позволяет тщательную очистку электродов)

- расстоянием между измерительными электродами - 2мм

- напряжением между электродами 2000В.

- наличием термостатирующего устройства позволяющего производить измерения в пределах температур от комнатной до 100°С

- точностью измерений тангенса дельта 0,001

- Техническое задание

Автоматический тестер трансформаторного масла BAUR DTL C или эквивалент

| № | Наименование товара | Характеристики товара | . Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Автоматически й тестер трансформатор ного масла BAUR DTL C или эквивалент | Измерение тангенса угла потерь Диапазон 4... 1x10-6 Разрешение 1 х 10-6 Диэлектрическая проницаемость Диапазон 1 ..,30 Разрешение 1 х 10-2 Измерение >д. электрического сопротивления /Диапазон 2.5МОм... 100 МОм Разрешение I х 10-2 (полный диапазон) Измерение температуры Диапазон 11..Л 10 оС Разрешение 0,1 оС Измерительная ячейка Емкость 45 мл Пробивное напряжение по воздуху 2000 В Эфф. | 1 |
|  |  | Вязкость масла <150 мм^/сек при 20 С Общие данные Макс, потребляемая мощность 500 В А /Дисплей Цветной ЖК-дисплей (320x240) Языки Немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, португальский голландский, польский, русский, китайский, чешский Запрограммированные стандарты Свободно программируемые испытания 10 Порт USB2.0 ' Принтер Матричный принтер. 24 знака, стандартная бумага 57 мм Температура окружающей среды -1С...-45 С Температура хранения -20...+55 С Класс защиты IP 32 Размеры (Ш х В х Г) 545 х 458 х 384 мм. (в закрытом состоянии) 545 х. 770 х 465 мм (в открытом состоянии) Вес : 28 кг |  |
| 2 | Комплект поставки: | Тестер DTL С Кожух для защиты от пыли измерительной ячейки Шприц, 50 мл Датчик температурный для ячейки измерительной Шпур сетевого питания Руководство но эксплуатации на русском языке. | 1 |
| 3 | Свидетельство о поверке (сертификат калибровки) средства измерений | Свидетельство о поверке (сертификат калибровки) Руководство по эксплуатации |  |

- Техническое задание

комплект оборудования для определения фактических смол согласно ГОСТ 1567, ASTM D381, IP131, ISO 6246

| Назначение оборудования: | Оборудование для проведения нефтепродуктов на предмет определения фактических смол, в соответствии с методом ГОСТ 1567. |
| --- | --- |
| Технические характеристики: | - Баня для нагрева должна представлять собой цельнометаллический блок с электрическим нагревом. - Нагревательный блок должен иметь не менее чем 5 гнезд для установки тестовых стаканов. - Баня должна иметь гнездо для установки контрольного термометра - Баня должна быть оборудована съемными коническими держателями - Баня должна быть оснащена встроенным перегревателем для воздуха/пара - Баня должна быть оснащена встроенным индикатором расхода на основе манометра Бурдона. - Все органы управления: температурный контроллер, регулятор расхода воздуха/пара должны располагаться на передней панели аппарата - Напряжение: 110/120В или 220/240В, 50/60Гц, переключение тумблером - Мощность: не более 2 кВт - Габариты (высота х ширина х длина), не более: 45 х 35 х 50 см - Вес, не более: 45 кг |
| Комплектность и условия испытаний: | - Аппарат для определения фактических смол - 1 шт. - Набор для подключения, содержит все необходимые трубки, вентили, фильтры и регуляторы расхода, необходимые для установки 1 к-т. - Экстрактор для извлечения испытательных стаканов 1 шт. - Термометр ASTM3C/IP73C 2 шт. - Дополнительное оборудование - Калиброванный расходомер для воздуха, предназначен для калибровки и проверки расхода, градуировка 510, 600и 690 мл/с. 1 шт. - Роторно-пластинчатый компрессор, макс. давление - 10 бар, производительность - 0,24 м3/мин, мощность 2,2 кВт 1 шт. - Парогенератор с электрическим нагревателем, питающим водяным наосом, предохранительным клапаном (по умолчанию на 1 бар), функцией регулировки уровня воды и системой защиты. 1 шт. - Набор для калибровки расхода пара 1 к-т. - Запасной нагревательный элемент в сборе 1 шт. - Испытательные стаканы 100 мл (20 шт.) 1 шт. |
| Требования к сервису: | Гарантийный срок – 12 месяцев. Обеспечение работ по запуску оборудования, постановке метода и обучению эксплуатационного и технического персонала на месте авторизованными сервис - инженерами. |
|  | Эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке и языке производителя (или английском). |
|  | Получение государственных свидетельств и аттестатов в срок не позднее 30 дней со дня завершения пуско-наладочных работ с одновременными первичными метрологическими испытаниями. |
| Метрологическое обеспечение: | Предоставление утвержденных программ и методики метрологической аттестации испытательного оборудования. После инсталляции аппарата необходимо провести его первичную аттестацию с предоставлением заказчику: - методики аттестации, согласованной и утвержденной в установленном порядке; - свидетельства об аттестации. ГСО, используемые при процедурах аттестации, должны быть включены в Государственный реестр СИ, иметь паспорт и свидетельство утвержденного типа стандартных образцов. ГСО должны соответствовать утвержденной методике первичной метрологической аттестации аппаратов данного типа. На средства измерений, в составе аппарата, должны быть предоставлены: - Сертификаты/свидетельства об утверждении типа СИ; - описание типа; - методики поверки; -свидетельства о первичной поверке. Подтверждение авторизованных прав поставщика от производителя оборудования. |