Цена Контракта определена  для случая  котировок или тендера 
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	И. о. Генерального директора

ФГУП «НПО «Радиевый институт

им. В.Г. Хлопина»


	
	___________________ В.П. Тишков

«_____»_______________2012г.

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оптоволоконного спектрометрического комплекса Рамановской спектроскопии 
Технические характеристики оборудования.

Тип прибора: 

Рамановский спектрометрический комплекс на базе высокочувствительного оптоволоконного спектрометра, погружного фокусируемого пробника и термостабилизированного диодного лазера 785 нм. 
Спектральный блок:

· Оптоволоконный спектрометр AvaSpec-USL2048-USB2 (или эквивалент)

· Детектор - CCD линейная матрица с числом ячеек 2048 
· Дифракционная решётка SI  800 линий/мм, диапазон 785-1080 нм

· Входная оптическая щель 50 мкм

· Цилиндрическая линза детектора, кварц 200-1100, диапазон регистрации  100-3500 cm-1,  разрешение 10 см-1
· Спектрометр должен иметь  USB 2.0 интерфейс для сопряжения с компьютером

· Термостабилизированный  -30оC, 500 mW, 785 нм диодный лазер, класс 3b

· Ширина полосы излучения лазера < 0,2 нм; 

· Тип подсоединения лазера – 100 мкм, SMA 905

· Габариты комплекса должны быть не более 240 х 140 х 250 мм

· Погружной фокусирующий рамановский пробник 
· Защитные очки 875 нм

· Радиометрическая калибровка измерительного канала

· Полное компьютерное управление и обработка данных 
·  Электропитание – 220 В, 50/60 Гц

· Программное обеспечение:

· универсальное программное обеспечение Windows…/XP/Vista/7, включая AvaSoft-Chem, AvaSoft-Color, AvaSoft-Irrad, AvaSoft-XLS, AvaSoft-Process, AvaSoft-3D 
· программное обеспечение спектрометрии комбинационного рассеяния 
· DLL драйверы автоматизации измерений, включая образцы на C++, Visual basic, Delphi и Labview  
В комплект поставки должны быть включены:

· Кабели  для подключения к сетевому питанию и ПК.

Требования к технической документации:

· Калибрационный сертификат спектрометрического модуля
· Руководство пользователя и описание программного обеспечения на CD-disk 
В контракте поставки оборудования необходимо предусмотреть:

· Работы по монтажу оборудования и тренингу персонала, 

· Гарантийное обслуживание в течение года.
Стоимость  оборудования:

Начальная максимальная стоимость оборудования: 972380 (Девятьсот семьдесят  две тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

	Директор отделения прикладной радиохимии 
ФГУП «НПО
«Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»                                                               О.П. Анисимов 

	
	

	Начальник лаборатории
 химического и радиохимического анализа                                                             А.А. Лумпов 

	
	


