Приложение № 2

Техническое задание 
для размещения заказа 
путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

Многоканальный многопараметровый анализатор жидкости  и хлоридомер автоматический.

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлоридомер автоматический Типа «ХА-06» (Россия) или эквивалент | 1.1 Общие сведения Состав хлоридомера автоматического: - Первичный преобразователь - 1 шт. - Измерительный преобразователь - 1 шт. 1.2 Область применения Обеспечение в стационарных и переходных режимах функционирования объекта независимых непрерывных измерений концентрации ионов хлора. 1.3 Условия эксплуатации Климатическое исполнение УХЛ, категория «4» по ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С. Относительная влажность от 5 до 80%. Давление - атмосферное. Место установки - Зона контролируемого доступа 1.4 Технические требования Цифровое представление результатов измерений на панели измерительного преобразователя анализатора. Наличие интерфейса связи анализатора с систе мой верхнего уровня по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом ModBus RTU. Габаритные размеры измерительного преобразователя 205x160 x115 Масса измерительного преобразователя – не более 1.5кг Габаритные размеры первичного преобразователя 570 (770)x315x135 Масса измерительного преобразователя – не более 9кг Диапазон температур измеряемой пробы 0-50 С. Предел допускаемого значения основной погрешности измерения температуры - + 0.5. Диапазон температур измеряемой пробы 0-50 С. Предел допускаемого значения основной погрешности измерения температуры - + 0.5. Диапазоны измерения концентрации хлорид-ионов: 2...1000 мкг/дм3; 1,00...10,00 мг/дм3. Предел допускаемого значения основной погрешности измерения концентрации хлорид-ионов ± [5+0,08*(Д/Сизм –1)]% (для диапазона 2-1000 мкг/дм3); [4+0,1*(Д/Сизм –1)]% (для диапазона 1,00...10,00 мг/дм3).Расход пробы, 2 л/ч. 1.5 Требования по надежности Срок службы не менее 10 лет, при условии замены отдельных элементов по мере выработки их ресурса 1.6 Требования, необходимые для обслуживания и ремонта. Комплект ЗИП, инструмент и приспособления должны быть достаточными для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ силами Заказчика. 1.7 Требования к комплектации и объему поставляемой документации. В состав поставки должен входить паспорт или формуляр и Руководство по эксплуатации хлоридомера. Методика поверки хлоридомера. Свидетельство о первичной поверке хлоридомера Руководство по эксплуатации должно отвечать требованиям ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» и включать в достаточном объеме сведения по: - монтажу, наладке и вводу в действие каждой из составных частей хлоридомера; - описанию эксплуатационных процедур и алгоритмам функционирования в составе хлоридомера в рабочих режимах; - периодичности и регламенту технического обслуживания составных частей хлоридомера; - выполнению операций по регламентной замене сменяемых узлов анализатора в составе хлоридомера по мере выработки назначенного ресурса и проверки правильности их монтажа; поставляемого хлоридомера - программам и методикам испытаний (проверок на функционирование) и ввода в действие составных частей и хлоридомера в целом после проведения регламентных и ремонтных работ; - другим процедурам и действиям персонала с учетом особенностей технических решений для поставляемого хлоридомера 1.8 Требования к упаковке и маркировке Климатическая стойкость упаковки должна соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом и хранении. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96. На видном месте каждой из единиц оборудования должна быть укреплена табличка с указанием: - наименование или товарный знак Изготовителя; - заводской номер изделия; - обозначения стандарта или ТУ (при наличии), по которому изготовлено изделие; - обозначение оборудования; - год выпуска; - масса модуля; - клеймо ОТК Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия. 1.9 Требования к срокам предоставления гарантий. Гарантийные сроки хранения - не менее 36 месяцев. Гарантийные сроки эксплуатации - не менее 18 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию 1.10 Требования по ремонтопригодности. Хлоридомер должен быть ремонтопригодным. Должна быть обеспечена возможность замены отдельных узлов составных частей хлоридомера. 1.11 Требования по безопасности Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97) – 4. 1.12 Требования к качеству Качество хлоридомера должно соответствовать действующей нормативной и конструкторской документации Изготовителя и удостоверяться Паспортами на продукцию. | комплект | 1 |
| 2 | Многоканальный многопараметровый анализатор жидкости Типа АТОН – 801 МП (Россия) или эквивалент | 2.1 Общие сведения Состав многоканального многопараметрового анализатора жидкости: - блок контроллера типа «АТОН 801МП» - 1 шт. - гидоблок датчика pH - 1 шт.; - гидоблок датчика pNa - 1 шт.; - гидоблок датчика УЭП - 1 шт. 2.2 Область применения Обеспечение в стационарных и переходных режимах функционирования объекта независимых непрерывных измерений: удельной электрической проводимости (УЭП), рН, pNa. 2.3 Условия эксплуатации Климатическое исполнение УХЛ, категория «4» по ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С. Относительная влажность от 5 до 80%. Давление - атмосферное. Место установки - Зона контролируемого доступа. 2.4 Технические требования 2.4.1 Блок контроллера - Одновременное подключение к анализатору восьми первичных преобразователей. - Цифровое представление результатов измерений на панели измерительного преобразователя анализатора. - Сравнения результатов измерения, со значениями введенных уставок по каждому измерительному каналу. - Сигнализация об отклонениях результатов измерения от введенных уставок. - Наличие интерфейса связи анализатора с системой верхнего уровня интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом ModBus RTU со скоростями обмена данными: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200 бод. 2.4.2 Гидоблок датчика pH - Наличие гидравлического блока для измерения показателя рН обессоленной воды, исключающего влияние расхода пробы на результат измерения. - Приведение результатов измерения значения рН к 25°С. - Диапазон температур измеряемой пробы 0-100 С. - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения температуры - + 0.5. - Диапазон измерения ЭДС, мВ +1800. - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения ЭДС- + 0.5. - Диапазон измерения pH от 1 до 14. - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения pH - + 0.05 - Расход пробы, л/ч: от 3 до 30; - Габаритные размеры гидроблока 134x330x 600. - Масса гидроблока – не более 7кг. 2.4.3 Гидоблок датчика pNa. - Наличие гидравлического блока для измерения показателя pNa. - Диапазон температур измеряемой пробы 0-100 С. - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения температуры - + 0.5 - Диапазон измерения ЭДС, мВ +1800 - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения ЭДС- + 0.5 - Концентрация ионов натрия, СNa 0,2мкг/л...100 г/л - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения СNa 4% - Диапазон измерения pH от 1 до 14 - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения pH + 0.05 - Расход пробы, л/ч: от 3 до 30; - Габаритные размеры гидроблока 134x330x600 - Масса гидроблока – не более 7кг. 2.4.4 Гидоблок датчика УЭП - Проточное исполнение датчика УЭП. - Приведение текущего значения УЭП к температуре 25 °С с учетом температурной зависимости. - Диапазон температур измеряемой пробы от 0 до 100 С. - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения температуры - + 0.5. - Диапазон измерения УЭП, от 0 до 1000 мкСм/см - Предел допускаемого значения основной погрешности измерения УЭП - + 2% - Расход пробы, л/ч: от 3 до 100; - Габаритные размеры гидроблока 86x120 x350 - Масса гидроблока – не более 2кг 2.5 Требования по надежности Срок службы не менее 10 лет, при условии замены отдельных элементов по мере выработки их ресурса. 2.6Требования необходимые для обслуживания и ремонта Комплект ЗИП, инструмент и приспособления должны быть достаточными для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ силами Заказчика. 2.7 Требования к комплектации и объему поставляемой документации В состав поставки должен входить: -паспорт или формуляр - руководство по эксплуатации блока контроллера; гидроблока датчика pH; гидроблока датчика pNa; гидроблока датчика УЭП. -методика поверки блока контроллера с гидроблоками: датчика pH; датчика pNa; датчика УЭП. -свидетельство о первичной поверке блока контроллера с гидроблоками: датчика pH; датчика pNa; датчика УЭП. Руководство по эксплуатации должно отвечать требованиям ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» и включать в достаточном объеме сведения по: - монтажу, наладке и вводу в действие каждой из составных частей комплекта; - описанию эксплуатационных процедур и алгоритмам функционирования в составе комплекта в рабочих режимах; - периодичности и регламенту технического обслуживания составных частей комплекта; - выполнению операций по регламентной замене сменяемых узлов анализатора в составе комплекта по мере выработки назначенного ресурса и проверки правильности их монтажа; - программам и методикам испытаний (проверок на функционирование) и ввода в действие составных частей и комплекта технических средств в целом после проведения регламентных и ремонтных работ; - другим процедурам и действиям персонала с учетом особенностей технических решений для поставляемого комплекта оборудования. 2.8 Требования к упаковке и маркировке. Климатическая стойкость упаковки должна соответствовать условиям хранения - 3 по ГОСТ 15150-69. Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом и хранении. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96. На видном месте каждой из единиц оборудования должна быть укреплена табличка с указанием: - наименование или товарный знак Изготовителя; - заводской номер изделия; - обозначения стандарта или ТУ (при наличии), по которому изготовлено изделие; - обозначение оборудования; - год выпуска; - масса модуля; - клеймо ОТК. Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия. 2.9 Требования к срокам предоставления гарантий Гарантийные сроки хранения – не менее 36 месяцев. Гарантийные сроки эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 2.10 Требования по ремонтопригодности Блоки многоканального многопараметрового анализатора жидкости должны быть ремонтопригодным. Должна быть обеспечена возможность замены отдельных узлов составных частей комплекта. 2.11 Требования по безопасности Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97) – 4 2.12 Требования к качеству Качество блоков многоканального многопараметрового анализатора жидкости должно соответствовать действующей нормативной и конструкторской документации Изготовителя и удостоверяться Паспортами на продукцию. | комплект | 1 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, технической документации в соответствии с п.1.7 и 2.7 технического задания);

- Приборы должны быть включены в государственный реестр средств измерений Российской Федерации

- гарантийный срок – не менее установленного в техническом задании (п.1.9 и 2.9);

- продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма поставщику;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее  2014 года; сведения о годе выпуска прибора должны быть указаны в паспорте и на табличке, прикрепленной к оборудованию;

- поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии и сопровождаться технической документацией на русском языке;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)

Начальник ОХТИ								Мирошниченко И.В.