Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» май 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку радиометров загрязненности поверхностей -активными веществами

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | радиометры загрязненности поверхностей -активными веществами. |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1 561 080,00 |
| Порядок расчетов (условия оплаты) |  |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Срок поставки оборудования в течение 150 дней с момента подписания договора |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Способ поставки оборудования - самовывоз со склада поставщика. |
| Требования к участнику процедуры закупки | 1. Наличие лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: - на обращение с радиоактивным веществами, в том числе при производстве, использовании и их хранении; - на конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки. транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; - на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений. 2. Наличие лицензии Управления ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 3. Участник процедуры должен являться изготовителем поставляемого оборудования или, если участник не является изготовителем оборудования в составе заявки на участие в конкурсе должно быть приложено подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от изготовителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящего конкурса. В частности, изготовитель должен гарантировать поставку в установленные сроки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в конкурсной документации, а также заверенные руководителем организации и печатью организации копии дистрибьюторских или дилерских соглашений. 4. Участник процедуры должен обладать положительным опытом поставки и выполнения работ в соответствии с предметом договора в последние 5 лет. 5. Участник процедуры должен обеспечить исполнительные обязательства по договору в форме безотзывной банковской гарантии в размере аванса. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Участнику торгов предоставляются технические требования. Поставляемое оборудование должно в полном объеме соответствовать техническим требованиям. |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Оборудование должно быть включено в Госреестр средств измерений РФ. |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Радиометры должены быть оснащены кнопками "аварийного выхода" персонала из рабочей зоны в экстренных ситуациях |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Радиометры должны быть поверены в установленном порядке. |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В случае отказа приборов в течение гарантийного срока поставщик обязан выполнить бесплатный ремонт. |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль осуществляется НИО-43 РФЯЦ-ВНИИЭФ. |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Оборудование проходит испытания на территории Поставщика и предъявляется для проверки на работоспособность специалистам Заказчика. После проверки оборудование отгружается заказчику для самовывоза. |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора |  |

Техническое задание

на поставку ___радиометров загрязненности поверхностей -активными веществами

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | радиометр загрязненности поверхностей -активными веществами | Шт. | 2 | 30.11.2014 | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Радиометр должен быть предназначен для работы в следующих условиях: - температура от плюс 5 до плюс 50 °С; - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; - верхнее значение относительной влажности 98 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры (ширина, высота, глубина) радиометра не более, мм: - 970´1800´720 - при закрытой двери для прохода персонала; - 970´1800´1500 - при открытой двери для прохода персонала; - Масса радиометра не более 90 кг

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Радиометр загрязненности поверхностей -активными веществами должен обеспечивать: - измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами средств индивидуальной защиты и кожных покровов персонала. Радиометр должен относиться к средствам измерительной техники с пороговым устройством. При превышении установленного (отдельно для каждого канала) порогового уровня загрязненности альфа-активными веществами, должна срабатывать звуковая и световая сигнализация. Радиометр должен выдавать сигнал «ЧИСТО», если при измерении не зарегистрировано превышение уровня загрязненности альфа-активными веществами над заданным порогом. При измерении уровня загрязненности блоками детектирования, одновременно с выдачей сигнала «ЧИСТО» должен вырабатываться сигнал открытия двери для прохода персонала. Радиометр должен выдавать сигнал «ГРЯЗНО», если при измерении зафиксировано превышение уровня загрязненности альфа-активными веществами над заданным порогом. Радиометр должен быть оснащен кнопками "аварийного выхода" персонала из рабочей зоны в экстренных ситуациях.

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Средняя наработка на отказ радиометра - не менее 10000 ч

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Монтажно-технические требования не предъявляются.

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы и комплектующие оборудования должны быть устойчивы к воздействию коррозионно-активных агентов атмосферытипа II по ГОСТ 15150

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Радиометр должен быть устойчив к воздействию: - температуры окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 0С; - относительной влажности до 98 % при температуре +35 0С; - атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Электропитание радиометра должно осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В и частотой от 49 до 51 Гц

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- Диапазон измерений радиометром плотности потока альфа-частиц с поверхности – от 0,1 до 10000 мин-1·см (в диапазоне энергий альфа-частиц от 4,13 до 5,6 МэВ). - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения радиометром плотности потока альфа-частиц при доверительной вероятности 0,95 должны не превышать ± 30 %. - Чувствительность блоков детектирования к альфа-излучению от рабочих эталонных источников типа П9 с радионуклидом 239Pu – не менее 0,2 (имп/с)/(мин-1·см-2). - Чувствительность блоков детектирования к альфа-излучению от рабочих эталонных источников типа У8 с радионуклидом 238U – не менее 0,08 (имп/с)/(мин-1·см-2). - Чувствительность блоков детектирования к альфа-излучению от рабочих эталонных источников типа У4 с радионуклидом 234U – не менее 0,04 (имп/с)/(мин-1·см-2). - Пороговые уровни срабатывания сигнализации должны устанавливаться индивидуально для каждого канала в пределах от 1 мин-1·см-2 до 9999 мин-1 ·см-2. Дискретность установки порогов 1 мин-1·см-2. - Время измерения должно устанавливаться или фиксированное (в диапазоне от 5 до 30 с), или минимальное. При минимальном времени контроля результат измерения выдаеться после поступления от БД количества импульсов, достаточного для принятия решения «ЧИСТО» или «ГРЯЗНО. - Время установления рабочего режима радиометра не должно превышаеь 10 мин. - Время непрерывной работы радиометра не менее 24 ч в сутки.

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Комплектность оборудования должна соответствовать комплектности, указанной в руководстве по эксплуатации и/или паспорте на поставляемое оборудование

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Маркировка должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи на русском языке

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Для транспортировки и хранения радиометр упаковывается в тару изготовителя. Упаковка радиометра выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 23170категории КУ-3. Внутренняя упаковка радиометра выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для группы III

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Оборудование проходит испытания на территории Поставщика и предъявляется для проверки на работоспособность специалистам Заказчика. После проверки оборудование отгружается заказчику для самовывоза

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования должна быть предоставлена следующая документация: - документы о сертификации оборудования (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия); - технический паспорт на оборудование и/или руководство по эксплуатации на русском языке; - оформленные гарантийные талоны, с указанием заводских номеров и гарантийного периода; - счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема-передачи оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Радиометр в транспортной таре должен выдерживать без повреждений воздействие: - температуры окружающего воздуха от минус 25 оС до плюс 55 оС; - относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 оC; - вибрации в диапазоне частот 10-55 Гц c амплитудой смещения 0,15 мм и тряски с ус- корением 30 м·с-2 и частотой от 10 до 120 ударов в минуту (количество ударов 15 000)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения радиометров в упаковке изготовителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В случае отказа приборов в течение гарантийного срока поставщик обязан выполнить бесплатный ремонт

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Должен быть пригоден к ремонту

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно РЭ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При поставке оборудования должны быть предоставлены документы о сертификации оборудования (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.)

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляется

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

--------------

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.