Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

НА ПОСТАВКУ СИСТЕМЫ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ ДТУ-01М С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И АНАЛОГОВЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ ДЛЯ НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет Договора:

Поставка системы термолюминесцентной дозиметрической ДТУ-01М с программным обеспечением и аналоговым интерфейсом для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место поставки товара:

454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45.

- Срок поставки товара:

дата начала поставки: с момента заключения договора;

дата окончания: не позднее 31 декабря 2012г.

- Основные требования к предложению:

Предназначение: измерение с помощью термолюминесцентных детекторов ДТГ-4 (ТУ 50.477-85) индивидуального эквивалента дозы Нр(10);

Диапазон измерения Нр(10): 100 мкЗв – 5 Зв (с LiF детектором);

Загрузка, выгрузка: обязательно ручная;

Время измерения одного детектора: не более 1 минуты;

Предел основной относительной погрешности: не более 25%;

Время установления рабочего режима системы: не более 30 минут;

Время непрерывной работы системы: не менее 24 часов;

Потребляемая мощность: не более 200 ВА;

Питание от сети: 220 В, 50 Гц;

Возможность подключения к компьютеру: обязательно;

Возможности программного обеспечения: считывание и визуальное отображение ТЛ спектра, его обработка и запись в базу данных.

- Объем поставляемой продукции:

Система термолюминесцентная дозиметрическая ДТУ-01М – 1 шт.;

Программное обеспечение – 1 комплект;

Аналоговый интерфейс – 1 шт.

- Общие требования

Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, серийно выпускаемым заводом-изготовителем, со сроком изготовления в 2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки (см. п.4) должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.