ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «13» ноября 2014 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приборной продукции (номенклатурная группа №1.39 - поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Начальник управления промышленной безопасности и надежности |  |
| __________________ | О.Н.Антонов |
| «___» _____________ 2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции (Гамма-спектрометрический комплекс (ГСК)

МКГБ-01 «РАДЭК»  или аналог)

  - Предмет договора

Поставка приборной продукции (номенклатурная группа № 1.39 – поставка приборной продукции)

  - Требования к количеству, качеству, комплектации, функциональным характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отградуированный, настроенный и поверенный спектрометр гамма-излучений МКГБ-01 «РАДЭК» с детектором на основе NaI (Tl) (63х63) или аналог в составе: | комплект | 1 |
|  | Настольный аналого-цифровой преобразователь (анализатор импульсов) МD-198(или аналог) c USB интерфейсом и сетевым адаптером | шт | 1 |
|  | Сцинтилляционный блок детектирования гамма-излучения с кристаллом NaI (Tl) 63х63мм типа БДЭГ-63 (или аналог) | шт | 2 |
|  | Контрольная калибровочная проба (ниже МЗА) природных радионуклидов с свидетельством о поверке-калибровке | шт | 1 |
|  | Контрольная калибровочная проба (ниже МЗА) техногенных радионуклидов с свидетельством о поверке-калибровке | шт | 1 |
|  | МВИ удельной активности гамма-излучающих радионуклидов с свидетельством об аттестации | шт | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
|  | Программное обеспечение «ASW» с описанием или аналог | шт | 1 |
|  | Свидетельство о поверке прибора утвержденного образца | шт | 1 |
|  | Современный ПК (в составе: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», лазерный принтер) | шт | 1 |

  - Требования к функциональным характеристикам ГСК.

ГСК предназначен для определения удельной активности гамма-излучающих техногенных радионуклидов и их смесей в технологических средах (экспресс анализ) и в счетных образцах после радиохимической подготовки проб.

ГСК должен реализовывать следующие функции:

    - Измерение удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидких пробах.

    - Измерение удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в в счетных образцах после радиохимической подготовки.

    - Получение итоговой оценки количественного и качественного состава радиоактивного вещества в измеряемой пробе.

    - Формирование и распечатка протокола измерения.

    - Выполнение условий статистической погрешности измерения.

    - Учет и контроль всей собранной информации в базе данных пользователя.

    - Измерение жидких проб объемом в геометрии сосуд Маринелли 1000 мл.

ГСК должен иметь свидетельство о первичной поверке и должен быть внесён в реестр средств измерений.

  - Требования к техническим характеристикам ГСК.

ГСК должен обладать следующими техническими характеристиками.

| - Энергетическое разрешение по линии 661,6 кэВ Cs137, %, не более | 9 |
| --- | --- |
| - Диапазон энергий регистрируемого излучения, кэВ | 50...3000 |
| - Максимальная входная статистическая загрузка, имп/с, не менее | 5•104 |
| - Нестабильность характеристики преобразования комплекса за 24 час непрерывной работы, %, не более | ±1 |
| - Интегральная нелинейность характеристики преобразования, %, не более | ±1 |
| - Предел допустимой основной относительной погрешности измерения активности в геометрии счетного образца, %, не более | ±30,0 |
| - Время непрерывной работы, ч | 24 |
| - Время установки рабочего режима, мин | 30 |
| - Напряжение сети питания, В | 220+10%-15% |
| - Температура воздуха при выполнении измерений, ºС | от +15 до +40 |

  - Технические требования к основным узлам и комплектующим ГСК.

  - Требования к спектрометрическому тракту

- Спектрометрический тракт ГСК должен быть реализован на базе цифрового процессора импульсных сигналов и должен обладать следующими характеристиками:

| - Число каналов преобразования | 1024, 2048,4096 |
| --- | --- |
| - Емкость канала | 232 |
| - Установка усиления | Программно |
| - Интегральная нелинейность, % не более | ±0,05 |
| - Дифференциальная нелинейность, % не более | 1 |
| - Максимальная входная статистическая загрузка, 1/с не менее | 5•104 |
| - Рабочий диапазон амплитуд входных сигналов, В | 0…5 |
| - Длительность фронта входных импульсов, мкс, не менее | 0,25 |
| - Длительность спада входных импульсов, мкс, не более | 50 |
| - Диапазон регулировки порога нижнего уровня, мВ | 0…155 |
| - Полярность входного сигнала | отрицательная, положительная |
| - Интерфейс подключения к ПК | USB |

  - Требования к устройству детектирования

Устройство детектирования, входящее в состав ГСК, должно быть реализовано в вибро-, ударопрочном исполнении и содержать предусилитель. Допускается размещение в  корпусе устройства детектирования – управляемого высоковольтного блока питания. Корпус со стороны кристалла NaI должен быть изготовлен из алюминия толщиной не более 1 мм. Устройство детектирования должно обладать следующими характеристиками:

| - Тип детектора | Сцинтилляционный NaI(Tl) 63х63 |
| --- | --- |
| - Энергетический диапазон регистрируемого гама излучения, кэВ | 50 …3000 |
| - Энергетическое разрешение на энергии 661,6 кэВ, %, не более | 9 |
| - Питание предусилителя, В | ±12 |
| - Тип используемого ФЭУ | низкощумящий |
| - Внешний диаметр корпуса (по ФЭУ), мм не более | 78 |
| - Внешний диаметр корпуса (по кристаллу), мм не более | 78 |
| - Общая длина, мм не более | 450 |
| - Рабочий диапазон температур, ºС | +15 … + 40 |

  - Требования к источникам питания

Источники питания «высокого» и «низкого» напряжения конструктивно могут быть выполнены как отдельные блоки, так и встроены в анализатор импульсов или в детектор (в случае с «высоковольтным питанием).

| - Полярность «высокого» напряжения | отрицательная, положительная |
| --- | --- |
| - Диапазон «высокого» напряжения, В | 0…1500 |
| - «Низковольтное» напряжение (питание предусилителя), В | ±12 |

  - Требования к персональному компьютеру

В качестве устройства обработки, отображения и хранения информации в поставляемом ГСК должен использоваться офисный компьютер IBM PC в комплекте с монитором, русифицированной клавиатурой и ручным манипулятором. В комплект поставки компьютера должна входить лицензированная операционная система на электронном носителе информации.

| - Тип компьютера | IBM PC |
| --- | --- |
| - Процессор, не хуже | Intel Pentium Сore Duo 1,6 GHz или аналогичный |
| - Размер оперативной памяти, Gb, не менее | 2,0 |
| - Размер «жесткого» диска, Gb, не менее | 500,0 |
| - Тип устройства для чтения лазерных дисков | DVD-CD-RW |
| - Клавиатура | русифицированная, проводная |
| - Ручной манипулятор | типа «мышь», проводная |
| - Питание | 100-240В; 50-60 Гц |
| - Операционная система | Windows 7 Rus 32bit |
| - Монитор | жидкокристаллический с диагональю экрана не менее 20” |
| - Принтер | лазерный, черно-белый, формат А4 |

  - Требования к программно-методическому обеспечению

    - Программное обеспечение ГСК должно работать в среде Windows 7 Rus 32bit.

    - Все управление работой ГСК, анализ и обработка информации должно осуществляться программно в интерактивном режиме. Программное обеспечение должно позволять пользователю вводить необходимые данные, выбирать режим измерений в соответствии с особенностями решаемой задачи, а также осуществлять управление настройкой параметров ГСК.

    - В состав программного обеспечения ГСК должна входить программа обработки спектрометрической информации, которая позволяет производить качественную и количественную обработку гамма- спектров.

    - В состав ГСК должна входить аттестованная методика выполнения измерений активности гамма- излучающих радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометрического комплекса.

  - Работы, выполняемые при поставке

- Исполнитель обязан выполнить настройку ГСК, произвести калибровку по эффективности в диапазоне энергий 50…3000 кэВ для двух стандартных геометрий Покупателя – стальная подложка толщиной 0,1 мм площадью 1 см2 с плоским источником (30±10) мг и 1 л сосуд Маринелли с водой (размеры сосуда согласовываются с Покупателем).

- Произвести первичную поверку ГСК.

- Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика и документов подтверждающих качество Продукции.

- Требования к упаковке оборудования

Поставщик обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

- Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, а так же положениям Технического задания на поставку приборной продукции для ФГУП «Атомфлот» (Приложение № 2) договора.

В комплект документов, подтверждающих качество поставляемой продукции, входят:

  - сертификат соответствия в системе ГОСТ Р (копия);

- свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений на Продукцию (копия);

- свидетельство о первичной поверке Продукции;

  - руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом и методикой поверки на Продукцию,

  - документы, подтверждающие гарантийные обязательства;

  - свидетельство об аттестации методик измерений  (копия);

  - паспорт и свидетельство о поверке (сертификат калибровки) контрольных калибровочных проб;

  - руководство пользователя на ПО.

Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее, в том числе ТУ, чертежи на составные части Продукции.

- Требования к технической приемке продукции

Техническая приемка функциональных возможностей и соответствия заявленной по договору Продукции (с программным обеспечением), требованиям установленной модификации производится на территории Покупателя.

- Прочие условия

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Поставщик должен:

Обеспечить доставку продукции с комплектом отгрузочных документов (товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура, документами, подтверждающими качество продукции) на склад ФГУП «Атомфлот» своими силами и за счет собственных средств.

Гарантийное обслуживание продукции осуществляется Поставщиком в течение 12 месяцев с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 на отгруженную продукцию, за счет Поставщика.

- Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты завоза материалов предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и при необходимости лица сопровождающего груз. Водители для въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

- Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «15» января 2015г. по «15» апреля 2015г. Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.

Начальник лаборатории РТК

СРБ и ЭК                                                                                                                             О.Н.Собакин

| Начальник СРБ и ЭК управления промышленной безопасности и надежности |  |  |  | А.Н.Пастухов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

специалист 1к. СРБ и ЭК

М.Ф.Воробьева т.7464