Техническое задание

на поставку контрольно-измерительных приборов

для нужд

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

- Предмет закупки: контрольно-измерительные приборы

Обнинск

2013 
 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент с пультом измерительным УИК-06 или эквивалент и блоками детектирования: БДЗА-96 или эквивалент, БДЗБ-96с или эквивалент, БДМГ-96 или эквивалент, БДКГ-96 или эквивалент, аккумуляторы. зарядное устройство ЗУ-02С или эквивалент, графический дисплей. Количество комплектов – 3 шт. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент базовый комплект: дозиметр, колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ», сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол, руководство по эксплуатации. Количество закупаемого товара - 2 комплекта Дозиметр ­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент включающий в себя блок обработки и индикации информации (БОИ) внешние интеллектуальные блоки детектирования БДКН-03 или эквивалент, БДКГ-04 или эквивалент, БДПА-01 или эквивалент, упаковочный дипломат. Количество закупаемого товара - 2 комплекта Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент мобильное исполнение в количестве 1 штуки.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: Дозиметрический контроль персонала и производственных помещений Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: Дозиметрический контроль персонала и производственных помещений Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент: Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, мощности плотности потока нейтронов, плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей. Поиск источников рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и нейтронного излучения. Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: Измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей в выбросах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: - диапазон рабочих температур......................................... от -20 до +50°C; - предельное значение относительной влажности ...........98 % при +35С; -атмосферное давление в диапазоне ................................ от 84,0 до 106,7 кПа; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы .......................................................................... I, II, III Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: - диапазон рабочих температур........................................................... от -30 до +50°C; - относительная влажность воздуха при температуре 35°C и более низких температурах без конденсации влаги ........................до 95 %; -атмосферное давление в диапазоне ....................................................от 66,0 до 106,7 кПа; -максимальная энергия фонового бета-излучения...............................до2,1 МэВ - напряженность постоянного магнитного поля................................до 40 А/м Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент: Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации измерителя в рабочем состоянии: -диапазон температур .........от -30 до + 50 °С; - относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги до 95 % - время непрерывной работы не менее 24 ч - степень защиты IР64 Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: Рабочие условия эксплуатации: -диапазон температур....................................................от минус 10 до плюс 50°С; -предельное значение относительной влажности..............................98 % при +35°С; -атмосферное давление в диапазоне ........................................... от 84,0 до 106,7 кПа; -содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы........................................................................I,II,III.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: Пульт измерительный УИК-06 или эквивалент: Время установления рабочего режима.......................................... не более 1 мин Время непрерывной работы.............................................................от 10ч Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы....±10 % Габаритные размеры........................................................................165×80×50 мм Масса...................................................................................................0,4 кг Блок детектирования БДЗА-96 или эквивалент: Детектор........................................................................................... ZnS(Ag). Площадь активной поверхности детектора................................ 70 см2 Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения........... 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2 Основная погрешность измерения.................................................. ±(20 + 5/ Ах*) % Эффективность регистрации: - по Pu-239................................................................................не менее 42 % - по U-234................................................................................. не менее 25 % - по U-238................................................................................. не менее 15 % Габаритные размеры....................................................................... Ø130×240 мм Масса...................................................................................................1,1 кг Блок детектирования БДЗБ-96с или эквивалент: Детектор...........................................................................................газоразрядные счетчики Бета-2 Площадь активной поверхности детектора................................15 см2 Диапазон измерения плотности потока бета-излучения............ 10 ÷ 105 мин-1·см-2 Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения....................0,12 ÷ 3,0 МэВ Основная погрешность измерения.................................................. ±(20 + 200/Ax*) % Эффективность регистрации: - по Sr-90+Y-90........................................................................не менее 46 % - по Tl-204.................................................................................не менее 10 % - по С-14...................................................................................не менее 3 % Длина раздвижной штанги..............................................................0,7 м Габаритные размеры........................................................................Ø65×65 мм Масса..................................................................................................0,3 кг Блок детектирования БДМГ-96 или эквивалент: Детектор...........................................................................................газоразрядные счетчики Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма- излучения...0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1 Диапазон измерения дозы Н*(10 гамма-излучения....................... 0,1 мкЗв ÷ 10,0 Зв Диапазон энергии регистрируемого гамма- излучения................ 0,05 ÷ 3 МэВ Основная погрешность измерения................................................. ±(20 + 2/ Ах*) % Длина раздвижной штанги..............................................................0,7 и 3,8 м Габаритные размеры....................................................................... Ø40×250 мм Масса................................................................................................. 0,5 кг Блок детектирования БДКГ-96 или эквивалент: Детектор........................................................................................... сцинтилляционный NaI(Tl) Ø18×30 мм Диапазон измерения плотности потока гамма-излучения...........0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 0,1 Зв·ч-1 Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы..................0,1 мкЗв ÷ 1,0 Зв Чувствительность............................................................................1 ÷ 104с-1·см-2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности... ±30% Габаритные размеры....................................................................... Ø65×760 мм Масса.................................................................................................. 6,00 кг Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: Детектор...........................................................................................Сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: непрерывного излучения...................................................................50 нЗв/ч - 10 Зв/ч кратковременного излучения...........................................................5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы...................10 нЗв - 10 Зв Диапазон энергий...............................................................................15 кэВ - 10 МэВ Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне: 15 кэВ - 60 кэВ...................................................................................± 35 % 60 кэВ - 3 МэВ....................................................................................± 25 % 3 МэВ - 10 МэВ..................................................................................± 50 % Минимальная длительность кратковременного излучения......... 30 мс Предел основной относительной погрешность измерения......... ± 15 % Чувствительность по 137Cs............................................................ 70 имп•с-1/мкЗв•ч-1 Время измерения мощности дозы гамма-излучения 137Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95) при мощности дозы: 50 нЗв/ч...............................................................................................не более 60 с 0,3 мкЗв/ч........................................................................................... не более 10 с 2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч) ........................................................... не более 2 с Габаритные размеры....................................................................... 233x85x67 мм Масса.................................................................................................. 0,9 кг Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент: Блок обработки и индикации БОИ детектор газоразрядный счетчик диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 1,0 мкЗв•час-1 ÷ 10 мЗв•час-1 диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы 1 мкЗв ÷ 1 Зв диапазон регестрируемыз энергий гамма-излучения 0,06 ÷ 3 МэВ БОИ (габариты, масса) 177×85×124 мм, 1,1 кг Блок детектирования БДКН-03 или эквивалент детектор 3Не пропорциональный счетчик нейтронов диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения (0,025 эВ ÷ 14 МэВ) 0,1 мкЗв•час-1 ÷ 10 мЗв•час-1 чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника 0,355 (имп•с-1) •(нейтр•с-1•см2) диапазон регистрации нейтронов 0,025 эВ ÷ 14 МэВ пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения ±20% габариты, масса 314×220×263 мм, 8 кг Блок детектирования БДКГ-04 или эквивалент детектор сцинтилляционная пластмасса Ø30×15 мм диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 0,05 мкЗв•час-1 ÷ 10 Зв•час-1 диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 0,05 мкЗв ÷ 10 Зв диапазон регистрации энергий 0,05 эВ ÷ 3 МэВ пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения ±20% габариты, масса Ø 60×320 мм, 1,2 кг Блок детектирования БДПА-01 или эквивалент детектор ZnS(Ag) Ø60 мм диапазон измерения плотности потока альфа-частиц 1 ÷ 5•103 мин-1•см2 диапазон измерения поверхностной активности 239Pu 3,4•10-3 ÷ 3,4•103 Бк•см2 габариты, масса Ø 80×196 мм, 0,5 кг Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: Тип детекторов кремниевый спектрометрический Количество детекторов 2 (измерительный и компенсационный) Диапазон измерения: объемной активности альфа-излучателей 10-2 ÷ 2•105 Бк/м3 объемной активности бета-излучателей (по Sr(Y)-90) 10-1 ÷ 106 Бк/м3 Диапазон индикации эквивалентной равновесной объемной активности Rn-222 1 ÷ 2•105 Бк/м3 Энергетический диапазон регистрации: альфа-частиц 3,0 ÷ 9,0 МэВ бета-частиц 0,05 ÷ 3,0 МэВ Объемный расход воздуха через фильтр 20 ÷ 60 л/мин Погрешность измерения расхода воздуха не более ±10 % Объем архива 3000 результатов измерений Габаритные размеры, масса 389×260×304 мм, 15,6 кг Типы используемых фильтровальных лент ЛФАС, FSLW Средний расход ленты при непрерывной работе 10 м на 50 дней

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режимы нормальной эксплуатации.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: Средний срок службы ..................................................... 5 лет. Средняя наработка на отказ, не менее...........................5000 ч Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: Средняя наработка на отказ, не менее..........................................5000 ч Средний срок службы не менее...........................................................10 лет Средний ресурс не менее..................................................................10000ч Среднее время восстановления работоспособности не более....3 ч Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент: Средний срок службы ..................................................... 10 лет. Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: Средняя наработка установки на отказ .................................... не менее 25000 ч. Средний срок службы установки ......................................... не менее 10 лет, при условии замены блоков, выработавших свой ресурс..

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: Время установления рабочего режима дозиметров-радиометров со всеми типами блоков детектирования, кроме блока детектирования БДКС-96 или эквивалент, не превышает ................. 1мин. Степень защиты............................................................................................ IP54 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: Время установления рабочего режима..........................................1 мин Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: Интерфейс связи RS-485. Собственный фон установки не превышает: -по альфа-каналу .......................................................................... 1,0×10-2 Бк/м3; -по бета-каналу ........................................................... .. .............. 1,0×10-1 Бк/м3 Степень защиты оболочек IP65 Электромагнитная совместимость - установка относится к изделиям группы III, критерий функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000 Тип атмосферы I, II, III, IV по ГОСТ 15150-69 Предельное значение относительной влажности до 98 % при +35 °С

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

-

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10С...........................................................................................................±10% -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10% Устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 50 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм. Прочен к воздействию ударов при свободном падении с высоты не более 750мм Воздействие электромагнитных помех не приводит к изменению показаний дозиметров-радиометров более чем на ±10 % Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий......................................................................................................................±10% -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10% -при изменении атмосферного давления до 66 кПа относительно нормальных условий .....................................................................................................................±5% -при изменении напряженности постоянного магнитного поля до 400 А/м относительно нормальных условий......................................................................±20% -при изменении напряжения питания от номинального значения(220(+22;-33), 12(+2; -1,5), 6(+1,2; -0,4)В).....................................................................................±5% -при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц..........................................................................................................с5% -при ударных воздействиях с длительностью ударного импульса 5-6 мс, максимальным ускорением 49м/с2...........................................................................±5% Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент: Устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений ...........................................................................±10%; -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35°С..... ±10%.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: Питание от трех аккумуляторов типоразмера АА ёмкостью не менее 1000 мА·ч с номинальным напряжением .......................................................................................... 4,5В Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: Питание осуществляется от трех видов источников питания: -перезаряжаемый встроенный БА с номинальной емкостью 0,8 Ач -сети переменного тока напряжением 220(+22; -33)В, частотой (50 ± 1)Гц -внешнего источника постоянного тока с напряжением 12(+2,0; -1,5)В Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент: Питание блок Ni-MH аккумуляторов + 6 В, сетевой адаптер Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: Питание от сети переменного тока напряжением 220±25 В, частотой, 50 Гц. Потребляемая мощность не более 75 ВА.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ: Погрешность измерения объемной активности: для альфа-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10-2 ÷ 1 Бк/м3 ±50 % для альфа-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 1 ÷ 2•105 Бк/м3 ±20 % для бета-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10-1 ÷ 10 Бк/м3 ±50 % для бета-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10 ÷ 106 Бк/м3 ±20 %

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: базовый комплект: установка УДА-1АБ или эквивалент; кабель питания; кабель связи с ПЭВМ RS-485 или эквивалент физическая среда – витая пара, максимальное расстояние – 1200м, режим передачи – дифференциальный, максимальная скорость передачи – 100кбит/с – 100Мбит/с, напряжение: -7В до +12В. катушка фильтра; пластина-аппликатор; коллиматор – 2 шт.; специализированный комбинированный источник для калибровки установки УДА-1АБ или эквивалент в футляре; лента фильтрующая – 100 м; программное обеспечение "Конфигуратор" или эквивалент - программа для чтения информации о внутреннем состоянии прибора. Должна выводить информацию о возможных ошибках и сбоях в его работе, производить настройку отдельных параметров или переключить его режим работы, изъятие архивных данных измерений и рабочих спектров для дальнейшего анализа. Дополнительно: - трубка силиконовая медицинская 10/16 -20 метров – 2 шт. для измерений в системах вентиляции; - блок насосный БН-01.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия -изготовителя; -условное обозначение дозиметра-радиометра и измерительного пульта в соответствии с модификацией; -порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления; -знак утверждения типа средств измерений; -степень защиты оболочек IP. На корпус блока детектирования нанесены следующие маркировочные обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия-условное обозначение дозиметра-радиометра; -условное обозначение блока детектирования; -порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления; -степень защиты оболочек IP. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия -изготовителя; -условное обозначение дозиметра в соответствии с модификацией; -порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления. Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: На корпусе установки должна быть закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; -условное обозначение установки; -порядковый номер установки по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления; -знак утверждения типа средств измерения; -степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды(IP).

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка установки должна производиться согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-2005. Упаковку производить в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при +20°С с содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающим установленного значения для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент: Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121», или эквивалент выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент: Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент: Свидетельство об утверждении типа средств измерений на установку для измерения объемной активности аэрозолей выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на установку для измерения объемной активности аэрозолей, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент: Хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: -в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 до+40С и относительной влажности до 80% при +25С; -без упаковки при температуре окружающего воздуха от +10 до +35С и относительной влажности до 80% при +25С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на дозиметр-радиометр. Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ: В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на установку.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Первичная поверка.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований к оборудованию не имеется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инструкция по эксплуатации, паспорт в печатной форме, читаемая.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.