ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков детектирования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Дата выпуска не ранее 2014 г. Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
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	1
	Блок детектирования
БДИГ31-П2
	1. Описание и работа блока детектирования

1.1 Назначение блока детектирования

1.1.1 Блок детектирования предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической аппаратуры.
1.2 Характеристики

1.2.1 Блоки детектирования должны  обеспечивать регистрацию гамма-излучения в диапазоне энергий от 9 до 1250 кэВ.

1.2.2 Блоки детектирования  должны обеспечивать работу в диапазоне мощностей экспозиционной дозы гамма-излучения от 10 до 10³ мкР/ч.

1.2.3 Чувствительность к мощности экспозиционной дозы фотонного излучения нуклида 137 СS составляет не менее 20 (имп/с)/(мкР/ч). Предел погрешности не более 10% (0,95).

1.2.4 Нелинейность блока детектирования не должна превышать 1·10ˉ ³%/(имп/с) и приводится в сертификате о поверке.

1.2.5 Предел допускаемой основной погрешности не более 25 %при доверительной вероятности 0,95 и учете поправки на нелинейность.

1.2.6 Уровень собственного фона блока детектирования не более 50 сˉ¹.

1.2.7 Температурная зависимость чувствительности ±2 % на каждые 10°С.

1.2.8 Питание блока детектирования должно осуществляться от сети постоянного тока напряжением 12 (+3,0)(-1,0) В.

1.2.9 Ток потребления не более 75 мА.

1.2.10 Время установления рабочего режима не более 15 минут, при отрицательных температурах - не более 30 минут.

1.2.11 Нестабильность чувствительности не более 5 % за 8 ч.

1.2.12 Время непрерывной работы не ограничено.

1.2.13 Рабочий диапазон температур блока детектирования от минус 30 до +50 ºС.

1.2.14 Относительная влажность 95 % при +35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги.

1.2.15 Блок детектирования должен устойчиво работать при воздействии брызг интенсивностью 5 мм/мин.

1.2.16 Должна быть устойчивость к воздействию вибраций в диапазоне частот от 5 до 25 Гц со смещением 0,1 мм.

1.2.17 Должна быть устойчивость к пониженному атмосферному давлению по группе Р1 ГОСТ 27451 (от 84 до 106,7 кПа).

1.2.18 Должна быть наработка на отказ блока детектирования не менее 10000 ч. Срок службы блока детектирования не менее 10 лет.

1.2.19 Срок хранения не менее 1 года с последующей переконсервацией.

1.2.20 Габаритные размеры, мм, не более: диаметр 68 х 420.

1.2.21 Масса, кг, не более 2.

1.3. В состав блока детектирования должен входить разъем типа РС7ВГв кол-ве 1 шт.


	не менее 24 месяцев
	40
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано в заводскую упаковку с этикетками и паспортами, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

РФ, г.Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика. 
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с момента заключения договора. Окончание поставки –  в течение 60 дней с момента заключения договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________С. А. Каравцев
Исполнитель                                                                                                    _____________________М.С.Дроздов
