
Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку стенда для измерения уровня люминесценции
Снежинск
2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Стенд для измерения уровня люминесценции

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	44 3190 4


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Исследование свойств активной среды в оптических заготовках, легированных редкоземельными элементами.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация при температуре 22(5 ℃, влажность 60±15 %.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1 Базовая комплектация:

· система позиционирования и приёма излучения; 
· оптический стол;
· оптические элементы;

· набор излучателей для длины волн 793, 915, 975, 980, 1150, 1530 нм;

· система управления;

· стойка управления;

· блок охлаждения.
2 Технические характеристики:
2.1 Система позиционирования и приёма излучения, включающая в себя оптические подвижки, контроллеры и концентратор (Thorlabs) или аналог.
2.1.1 Моторизированная 3-х осевая подвижка PT3/М-Z8 или аналог. 
2.1.1.1 Моторизованная подвижка PT3/М-Z8 или аналог состоит из 3-х платформ перемещаемых по 3 осям с помощью сервопривода и зубчатого редуктора, вращающих ходовой винт. Контроль и высокоточное субмикронное позиционирование обеспечивается оптическим датчиком. Перемещение ограничивается встроенными концевыми выключателями. Подвижка PT3/М-Z8 или аналог монтируется с помощью кронштейна PT102/М (Thorlabs) или аналог на платформе PT101 (Thorlabs) или аналог. Каждая платформа поставляется с двумя монтажными болтами, для обеспечения ортогональности.
2.1.1.2 Технические характеристики:

перемещение по каждой оси 
не менее 1" (25 мм)
совместима с контроллером управления
TDC001 
шаг ходового винта
1,0 мм

точность позиционирования при движении

в обе стороны
не более 1,5 мкм 
отклонение от прямолинейности
не более 12 мкм 
максимальная нагрузка по вертикальной оси
не менее 4,5 кг 
максимальная нагрузка по горизонтальной оси
не менее 9 кг 
абсолютная точность перемещения по оси
не более 130 мкм 
наклон 
не более 0,006о 
габариты рабочей поверхности платформы
76,2 ( 101,6 мм 
отверстия для крепления на платформе
¼" – (M6 ( 1) 16 шт. 
2.1.1.3  Комплектация:
· моторизованная подвижка PT3/М-Z8 или аналог;
· кронштейн PT102/М или аналог;

· платформа PT101 или аналог.
2.1.2 Ручная 3-х осевая подвижка PT3/M или аналог. 
2.1.2.1 Ручная подвижка PT3/M или аналог состоит из 3-х элементов перемещаемых по 3 осям с помощью микрометрического винта. Тип подшипника –  шарик по  закалённой V-образной канавке. Подвижка PT3/M или аналог монтируется с помощью кронштейна PT102/M (Thorlabs) или аналог на платформе PT101 (Thorlabs) или аналог. Каждая платформа поставляется с двумя монтажными болтами, для обеспечения ортогональности.
2.1.2.2 Технические характеристики:

перемещение по каждой оси 
не менее 1" (25 мм)

деление шкалы микрометрического винта
10 мкм
угловое отклонение
не более 250 мкрад 
максимальная нагрузка по вертикальной оси
не менее 9 кг 
максимальная нагрузка по горизонтальной оси
не менее 41 кг 
габариты рабочей поверхности платформы
76,2 ( 101,6 мм 
отверстия для крепления на платформе
¼" – (M6 ( 1) 16 шт.  
2.1.2.3 Комплектация:

· ручная подвижка PT3/М или аналог;

· кронштейн PT102/М или аналог;

· платформа PT101 или аналог.
2.1.3 Контроллер TDС001 (T-Cube DC Driver) или аналог 
2.1.3.1 TDC001 или аналог представляет собой компактный блок управления маломощным (до 2,5 Вт) серводвигателем постоянного тока с энкодерной обратной связью. Блок оптимизирован для работы с сервоприводом Z8 (Thorlabs) или аналог, при этом обладает хорошей совместимостью и с другими сервоприводами и актуаторами. Для ручного управления движением предусмотрены 4-скоростной двунаправленный потенциометр, кнопка шага вперёд/назад и кнопка установки исходной позиции. Автоматическое управление осуществляется через USB-подключение к ПК. Разъём для подключения сервомотора 15-контактный D-типа (выходы сервопривода, питание энкодера (5 В), вход энкодера, входы пределов перемещения)
2.1.3.2 Технические характеристики:

входное напряжение питания
15 В регулир. пост. тока

входной ток потребления
500 мА

напряжение питания сервопривода 
10÷12 В

ток потребления сервопривода
150 мА (пост.); >250 (пик)

тип сервопривода
щёточный постоянного тока

тип режима управления сервоприводом
8-битный ШИМ

режим работы
перемещ./скорость

разрядность датчика положения
32 

габаритные размеры (Ш x Г x В)
60.3  ( 60.3 ( 47.5 мм

вес
160 г 

параметры совместимости сервоприводов

тип
щёточный постоянного тока

максимальное напряжение
12 В


номинальный ток
10-200 мА


пиковая мощность
2.5 Вт


номин. индуктивное сопротивление
5-50 Ом

индуктивность
250-1500 Гн


тип энкодера
инкрементальный

2.1.4 Концентратор TCH002 (T-cube controller hub) или аналог 
2.1.4.1 TCH002 или аналог предназначен для компактного объединения в одном корпусе до 6-ти контроллеров типа T-Cube или аналог при помощи специальных гнёзд/разъёмов без внешних проводов. TCH002 или аналог обеспечивает питание каждого подключённого к нему модуля, а также общую шину данных стандарта USB 2.0. 

2.1.4.2 Технические характеристики:

жёсткий тонкий корпус на базе платы

размещение на столе вертикальное или горизонтальное
напряжение питания (переменный ток)
100-250 В 

частота переменного тока
47-63 Гц

занимаемые размеры (Ш/Г/В)
376.5/86/21.5 мм

вес
575 г

2.1.4.3 Комплектация:

· концентратор TCH002 или аналог;

· кронштейн AP90/M или аналог с метрической резьбой

2.2 Оптический стол:

2.2.1 Оптическая плита серии UltraLight™ PBG51507 или аналог:
габаритные размеры, мм
1200 ( 600 ( 25


вес, кг
17 
2.2.2 Подставка PFM5201 или аналог для оптических плит серии PBG с роликовыми колёсами и опорами с регулировкой уровня:
габаритные размеры, мм
900 ( 600
рабочая высота, мм
735


вес, кг
16,5 

цвет
тёмно-серый
2.3 Оптические элементы:
2.3.1 Коллиматор F220 SMA-B (Thorlabs) или аналог:
диапазон для просветляющего покрытия
от 650 до 1050 нм

диаметр пучка на 1 фокусном расстоянии 
2.2 мм
расчётный полный угол расходимости
0.021о
числовая апертура линзы
0.25
эффективное фокусное расстояние

асферической линзы
11 мм
2.3.2 Объединитель излучения MPC-7(1-976/50-105/125-400/440-C4 или аналог:
входное волокно 

диаметр сердцевины
105 мкм

диаметр оболочки
125 мкм

числовая апертура
0,22
выходное волокно 
конфигурация
7 ( 1

диаметр сердцевины
400 мкм

диаметр оболочки
440 мкм

числовая апертура
0,22

эффективность передачи накачки
не ниже 93 %

мощность в каждом канале 
50 Вт

длина волокна (каждый канал) не менее
0,8 м

габаритные размеры не более 
70 × 12 × 8 мм
2.4 Набор излучателей для длин волн 793, 915, 975, 980, 1150, 1530 нм с волоконным выходом
Данные излучатели должны обеспечивать выходное излучение 

Выходная мощность
не менее 10 Вт

Порог генерации
не более 0,5 Вт
Отклонение от номинальной длины волны
( 2 нм
Наружный диаметр выходного волокна
125 мкм
Числовая апертура выходного волокна
не более 0,22 

2.5  Система управления

2.5.1 Программируемый линейный источник питания типа АКИП-1116 или аналог: 
· питание стабилизированным током в непрерывном режиме;

· защита от электрического пробоя и перегрева;

· встроенный вольтметр 5 ½ разряда, режим измерения сопротивления, ограничения мощности (0,1/ 1/ 10 Вт);

· интерфейсный кабель-переход RS (IT-E131), USB (IT-E132), GPIB (IT-E133) для подключения к ПК;
· панель для монтажа в 19“ стойку (IT-E151) или аналог.

Технические характеристики:
максимальная мощность
540 Вт

встроенный вольтметр
5 ½ разряда

возможность соединения
параллельно и

 
последовательно
выходное напряжение
0 … 20/30 В

выходной ток
0 … 27/18 А

стабилизация напряжения

нестабильность 

при изменении напряжения питания
( (0,02 % + 1 мВ)
при изменении тока нагрузки
( (0,01 % + 1 мВ)
уровень пульсаций
≤ 5 мВ пик-пик
стабилизация тока

нестабильность 

при изменении напряжения питания
( (0,1 % + 1 мА)
при изменении тока нагрузки
( (0,1 % + 5 мА)
уровень пульсаций
≤ 3 м А ср. кв.к
установка выходных параметров

дискретность установки
1 мВ/1 мА
дискретность измерения
1 мВ/1 мА
погрешность измерения

по напряжению
( (0,02 % + 3 мВ) 
по току
( (0,05 % + 10 мА) 
дистанционное управление

интерфейс
RS-232, GPIB, USB
подключение

на приборе
универсальный интерфейс
(DB9)
набор кабелей-переходов типа 
«RS-RS»/ «RS-USB»/ 

 «RS-GPIB
напряжение питания
100/120/220/240 В (( 10 %), 
50/60 Гц
габаритные размеры
429 ( 88 ( 354 мм

вес
29 кг 

2.5.2 Персональный компьютер

Промышленный компьютер Smartum Rack-4222 или аналог в настольном и настенном исполнении в 19'' стойку. Необходим для создания на его базе системы управления стендом люминесценции.

Технические характеристики:

тип процессорной платы
ATX
процессор
Intel Core i5-3330 Ivy Bridge 
3.0 ГГц (установлен)/

чипсет
Intel Q77 PCH
BIOS
AMI
разъём процессора
LGA1155
частота системной шины
5000 МГц
оперативная память
2 ( 2 Гб DDR3 1600МГц 

 (до 32Гб 4xDDR3

1333/1600МГц)
видеоконтроллер
Intel HD 2000/3000 Graphic

до 1.7Гб из системной памяти
интерфейсы
DVI-I, 2xDisplayPort
каналов Ethernet 
2 ( 10/100/1000 МБит/с

COM порты
3 × RS-232, 1 ( RS-232/422/485

порты USB
до 12 ( USB 2.0
приводы
DVD-RW
слоты PCI
3

слоты PCI-E (1
2

слоты PCI-E (16
1
слоты PCI-E (4
1

источник питания
400Вт
накопитель HDD, Гб
500

поддерживаемые ОС 
Windows XP Pro SP2, Windows 7  
32/64 bit, Windows 8, Linux 

конструкция
стальной корпус
охлаждение процессора
активное (кулер с медным 
сердечником
охлаждение системы
2( 80(80(25мм приточных 
вентилятора охлаждения c 
пылезащитным фильтром

габаритные размеры (Ш(В(Г), мм
438,5 ( 177 ( 452
вес
16 кг
цвет корпуса
чёрный

2.5.3 Плата ввода-вывода типа PISO- P32C32U- 5V или аналог
64-канальный Universal PCI или аналог адаптер дискретного ввода-вывода (32DI, 32DO) с гальванической изоляцией, переходник CA-4037x1 или аналог, разъем CA-4002x2
2.5.4 Плата многофункциональная типа PCI- 1602F U/S или аналог
Многофункциональный адаптер Universal PCI, 32SE/16D или аналог каналов АЦП, FIFO, 2 канала ЦАП, 16DI, 16DO, таймер, разъем СА-4002(1, плата клеммников DB-1825 или аналог. Совместимость с операционными системами Linux kernel 2.6, Windows XP, Windows 7, Windows Vista. Инструментальная среда – VC, VB, Delphi, BCB, LabVIEW
Технические характеристики PCI-1602U 

системная шина
Universal PCI

каналов аналогового ввода
32
разрядность АЦП
16 Бит

диапазон входного сигнала по напряжению
± 10 В

точность измерений (+/-)
0,01

каналов аналогового вывода
2

диапазон выходного сигнала по напряжению
( 5 В, (10 В

разрядность ЦАП
12 Бит

точность выходного сигнала
0,06 %

всего каналов дискретного вывода
16

всего каналов дискретного ввода:
16

габаритные размеры, мм
22 ( 105 ( 188
вес нетто
0,2 кг

2.5.5 Монитор  liyama ProLite T2252MTS-B3 или аналог
· широкоформатный монитор;

· сенсорный экран

· светодиодная (LED) подсветка
Технические характеристики:

тип
ЖК 
тип ЖК-матрицы
TFT TN
размер
21.5"
максимальное разрешение
1920x1080
габаритные размеры, мм
517 ( 378 ( 240
вес
5,1 кг

2.5.6 Реле электромагнитное OMRON G4A-1A-E 5VDC или аналог 
Технические характеристики:

Тип реле 
 электромагнитное

Контакты  
SPST-NO

Номинальное напряжение обмотки 
5В DC

Ток контактов макс. 
20 А

Серия реле 
G4A

Исполнение реле
 силовое

Рабочая температура
 -20...60°C

Монтаж 
на плату

Сопротивление обмотки макс. 
28 Ом

Коммутируемое напряжение макс. 
250В AC, макс. 30В DC

Мощность, потребляемая обмоткой 
900 мВт

Нагрузка контакта DC 
15 A / 30 ВDC

(при активной нагрузке)

Сопротивление контактов 
100 мОм

Выводы 
на печатную плату, 

коннекторы 6,35(0,8 мм

Внешние размеры 
30,5 ( 16 ( 23,5 мм

Нагрузка контакта АC 
20 A / 250 ВAC

Ток обмотки 
31,3 мА

Масса брутто: 
0,02 кг

2.5.7 Комплектация:
· программируемый линейный источник питания типа АКИП-1116 или аналог;
· промышленный компьютер Smartum Rack-4222 или аналог;
· плата ввода-вывода типа PISO- P32C32U- 5V или аналог;
· плата многофункциональная типа PCI- 1602F U/S или аналог;
· монитор сенсорный 21,5" типа Iiyama ProLite T2252MTS-B3 или аналог;
· реле электромагнитное OMRON G4A-1A-E 5VDC или аналог;
· беспроводной комплект: полноразмерная клавиатура+мышь с USB интерфейсом типа A4Tech 3100N Wireless V-Track Black USB;
· сетевой кабель;
· сетевой фильтр (>6 розеток);
· адаптер USB-COM (Digitus);
· кабель USB А(F)/miniUSB для подключения к компьютеру;
· кабель USB A/B для подключения к компьютеру;
· кабель USB А(F)/А(M) для подключения к компьютеру.
2.6 Стойка управления

2.6.1 Открытая стойка 19", 42U , глубина 600 мм, двухрамная, типа RUSRACK или аналог
Стойка монтажная универсальная двухрамная 42U или аналог с регулируемой глубиной 620 … 750 мм
Технические характеристики:
высота стойки
2003 мм (42 U)
ширина стойки
600 мм
глубина стойки
регулируемая 620 … 750 мм
допустимая нагрузка
250 кг
тип рамы
разборная

цвет
серый

покрытие 
порошковая краска с предварительным
 
обезжириванием и фосфатированием
толщина стали

основание
2,0 мм
монтажные рамы
1,5 мм
2.6.2 Стационарная полка 4-х точечного крепления GYDERS или аналог для стоек глубиной 600 мм
Технические характеристики:
допустимая нагрузка
100 кг

цвет
серый

габаритные размеры
465 ( 500 мм
2.6.3 Настенное крепление монитора и клавиатуры типа CHENsource EMC5124 или аналог
Технические характеристики:
вид изделия 
 рабочее место

назначение 
 для монитора

тип рабочего места  
стационарное

место установки (крепления)  
стена

крепление для монитора 
 наклонно-поворотное

рекомендуемый размер монитора, дюймы 
 до 30 включительно

количество мониторов  
1

поддержка стандарта VESA 75x75, 100x100 
 есть

вес монитора, кг 
 2-9

крепление для клавиатуры 
 наклонно-поворотное

максимальное вертикальное перемещение
850 мм
монитора 
максимальное горизонтальное перемещение
540 мм
монитора 

наклон вниз/вверх  
105 градусов

поворот вправо/влево 
180°/180°

вращение портрет/альбом  
360°

максимальное вертикальное перемещение
270 мм
клавиатуры 
максимальное горизонтальное перемещение
420 мм
клавиатуры 
габаритные размеры
465 ( 500 мм

2.6.4 Корпус типа ect  19 (RETEX) или аналог
Металлический корпус с фронтальными и тыльными держателями для лотков либо плат, передняя панель стальная 
· 3602UG(НН) или аналог: 
габаритные размеры не более
363 ( 84 ( 452 мм
глубина не более
360 мм
· 3603UG(НН) или аналог: 
габаритные размеры не более
363 ( 128,4 ( 452 мм
глубина не более
360 мм
· 3602UB(НН) или аналог: 
габаритные размеры не более
363 ( 180 ( 452 мм
глубина не более
360 мм
2.6.5 Короб распределительный  типа  LKV (OBO BETTERMANN) или аналог
Распределительный короб из поливинилхлорида длиной 2000 мм.
· LKV25025 или аналог: 
ширина
25 мм
глубина канала
25 мм

цвет
серый

· LKV37037 или аналог: 
ширина
37,5 мм
глубина канала
37,5 мм

цвет
каменно-серый
· LKV50037 или аналог: 
ширина
37,5 мм
глубина канала
50 мм

цвет
каменно-серый

2.6.6 Блок розеток 19'', (GYDERS) или аналог
Технические характеристики:
количество розеток
 8
длина шнура
 1,5 м
тип шнура  
отсоединяемый
напряжение  
250 В

максимальный ток нагрузки  
16 A
крепление
19"
2.6.7 Комплектация:
· открытая стойка 19", 42U , глубина 600 мм, двухрамная, типа RUSRACK или аналог;
· 
стационарная полка 4-х точечного крепления GYDERS или аналог для стоек глубиной 600 мм;
· настенное крепление монитора и клавиатуры типа CHENsource EMC5124 или аналог;
· корпус типа ect 19 3602UG(НН) или аналог;
· корпус типа ect 19 3603UG(НН) или аналог;
· корпус типа ect 19 3604UB(НН) или аналог;
· короб распределительный  типа  LKV25025 или аналог;

· короб распределительный  типа  LKV37037 или аналог;
· короб распределительный  типа  LKV50037 или аналог;
· блок на 8 розеток;
· крепёж 19".
2.7 Блок охлаждения

2.7.1 Термоэлектрический модуль Пельтье типа TB-127-2.2-0.95 или аналог
Технические характеристики:

максимальный ток 
23,4 А
напряжение питания, максимальное  
15,5 в
перепад температур (Tmax
68 К
количество тепла на (Tmax 
223 Вт
допустимое отклонение 
(10
диапазон рабочих температур
от -50 оС до +80 оС
предельная температура
 130 оС
2.7.2 Радиатор воздушного охлаждения  типа HS 172-300 или аналог
Технические характеристики:

тип охлаждения 
воздушный
тип радиатора 
ребристый
расположение рёбер  
одностороннее
габаритные размеры
300 ( 150 ( 13 мм
теплопроводность 
3,1 оС/Вт/дюйм
2.7.3 Вентиляторный блок 1U, 4 вентилятора типа GYRERS или аналог
Технические характеристики:

количество вентиляторов 
4
напряжение блока питания 
220 В / 115 В переменного тока
толщина стали  
1,2 мм
диапазон измерения температуры  
от 0 оС до 80 оС
габаритные размеры (глубина ( ширина)
320 ( 485 мм
высота 
1 U
цвет 
серый
покрытие вент. блоков 
порошковая краска RAL9004 или аналог
2.7.4 Термостат GYRERS или аналог для управления вентиляторами
Технические характеристики:

максимальный ток нагрузки 
7 А
напряжение блока питания 
220 В (10 %, 50 Гц
диапазон измерения температуры  
от 0 оС до 60 оС

погрешность измерения температуры  
( 2 оС
габаритные размеры (Ш ( В ( Г)
33 ( 60 ( 37 мм

высота 
1 U
вес
0,13 кг
2.7.5 Комплектация:
· термоэлектрический модуль Пельтье типа TB-127-2.2-0.95 или аналог;
· радиатор воздушного охлаждения  типа HS 172-300 или аналог;
· вентиляторный блок 1U, 4 вентилятора типа GYRERS или аналог;
· термостат GYRERS или аналог для управления вентиляторами;
· паста теплопроводная КПТ-8 или аналог.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с разделом 4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок хранения в заводской упаковке без потери потребительских свойств не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с разделом 4.1.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с разделом 4.1.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Конструкция оборудования должна обеспечивать стабильность её параметров при эксплуатации при нормальных условиях, а также при транспортировке и хранении в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	В соответствии с разделом 4.1.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Все средства измерения должны быть поверены и находиться в реестре разрешённых на территории РФ либо работать в индикаторном режиме.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Система позиционирования и приёма излучения:

· моторизированная 3-х осевая подвижка PT3/М-Z8 или аналог – 2 шт;

· ручная 3-х осевая подвижка PT3/M или аналог – 2 шт;

· кронштейн PT102/М или аналог – 4 шт.;
· платформа PT101 или аналог – 4 шт.;

· контроллер TDС001 или аналог – 6 шт.;

· концентратор TCH002 или аналог – 2 шт.;

· кронштейн AP90/М или аналог – 2 шт.

2. Оптический стол:
· оптическая плита серии UltraLight™ PBG51507 или аналог – 1 шт.;
· подставка PFM5201 или аналог для оптических плит серии PBG – 1 шт.
3. Оптические элементы:
· объединитель MPC-7(1-976/50-105/125-400/440-C4 или аналог – 2 шт.;
· коллиматор F220 SMA-B или аналог – 4 шт.

4. Набор излучателей для длины волн 793, 920, 975, 980, 1150, 1530 нм:
· для волны 793 нм – 2 шт.;
· для волны 915 нм – 2 шт.;
· для волны 975 нм – 2 шт.;
· для волны 980 нм – 2 шт.;
· для волны 1150 нм – 2 шт.;
· для волны 1530 нм – 2 шт.
5. Система управления:
· программируемый линейный источник питания типа АКИП-1116 или аналог – 3 шт.;
· промышленный компьютер Smartum Rack-4222 или аналог – 1 шт.;
· плата ввода-вывода типа PISO- P32C32U- 5V или аналог – 1 шт.;
· плата многофункциональная типа PCI- 1602F U/S или аналог – 1 шт.;
· монитор сенсорный 21,5" типа Iiyama ProLite T2252MTS-B3 или аналог – 1 шт.;
· реле электромагнитное OMRON G4A-1A-E 5VDC или аналог – 20 шт.;
· беспроводной комплект: полноразмерная клавиатура+мышь с USB интерфейсом типа A4Tech 3100N Wireless V-Track Black USB – 1 шт.;
· сетевой кабель – 1 шт.;
· сетевой фильтр (>6 розеток) – 1 шт.;
· адаптер USB-COM (Digitus) – 1 шт.;
· кабель USB А(F)/miniUSB для подключения к компьютеру – 4 шт.;
· кабель USB A/B для подключения к компьютеру – 4 шт.;
· кабель USB А(F)/А(M) для подключения к компьютеру– 4 шт.
6. Стойка управления: 

· открытая стойка 19", 42U или аналог, двухрамная – 1 шт.;
· стационарная полка 4-х точечного крепления GYDERS или аналог для стоек глубиной 600 мм – 4 шт.;
· настенное крепление монитора и клавиатуры типа CHENsource EMC5124 или аналог – 1 шт.;

· корпус типа ect 19 3602UG(НН) или аналог – 2 шт.;
· корпус типа ect 19 3603UG(НН) или аналог – 2 шт.;
· корпус типа ect 19 3604UB(НН) или аналог – 2 шт.;
· короб распределительный  типа  LKV25025 или аналог – 10 шт.;
· короб распределительный  типа  LKV37037 или аналог – 20 шт.;
· короб распределительный  типа  LKV50037 или аналог – 10 шт.;

· блок на 8 розеток – 4 шт.;

· крепёж 19"  – 400 шт.
7. Блок охлаждения:
· термоэлектрический модуль Пельтье типа TB-127-2.2-0.95 или аналог – 12 шт.;
· радиатор воздушного охлаждения  типа HS 172-300 или аналог – 6 шт.;
· вентиляторный блок 1U, 4 вентилятора типа GYRERS или аналог –2 шт.;

· термостат GYRERS или аналог для управления вентиляторами – 2 шт.;
· паста теплопроводная КПТ-8 или аналог –  1 кг.
8. Сертификаты соответствия
9. Инструкции по работе и обслуживанию на русском языке.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	В соответствии с требованиями законодательства и техническими условиями предприятия-изготовителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования в соответствии с требованиями разделом 6 и 7 настоящего ТЗ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с требованиями законодательства и предприятия-заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки оборудования должны входить техническое описание установки, руководство пользователя (manual) на русском или на русском и английском языках в печатном и электронном виде.

	Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

	Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом адми№3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок его транспортировки, железнодорожным, авиа- и автомобильным транспортом по дорогам с твёрдым покрытием с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Срок хранения в заводской упаковке без потери потребительских свойств при нормальных условиях не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 5 лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на оборудование должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12), кроме компонентов, у которых поставщики гарантируют срок меньше.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Конструкция оборудования должна обеспечивать возможность замены/модернизации каждого из модулей, перечисленных в п. 4.1, независимо от остальных.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Перечень необходимых сервисных мероприятий, а так же их периодичность должны быть указаны в техническом описании установки.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с CE требованиями.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Остальные характеристики в соответствии с CE требованиями.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования к качеству должны соответствовать законодательству на момент изготовления оборудования. 


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	При незначительных технических или эксплуатационных проблемах техническая поддержка должна быть оказана по телефону или электронной почте в течение 24 часов.

В случае выхода оборудования из строя в период гарантийного срока по вине производителя техническое обслуживание должно быть организовано в течение 14 дней.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже в РФ и поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ. При поставке программного обеспечения поставщик гарантирует, что не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности.
Условия поставки должны соответствовать (DDP, Снежинск, INCOTERMS 2010).

В общую сумму контракта должны входить НДС, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30.12.2015 г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вместе с оборудованием передаётся документация (одна печатная версия и одна электронная версия) на русском и английском языках в соответствии с CE правилами.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Техническое обучение персонала заказчика не требуется при наличии инструкции по эксплуатации на русском языке.



