                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  

ФГУП ПО «Север»

                                                                                                                   


    Н.Н. Вагин
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое в 2015 г.
1. Наименование лота: Поставка климатической камеры холода, тепла, влаги 
                                           КХТВ – 1000 – МО.
1. Обязательные требования к участникам размещения заказа

1.1. Поставщик должен являться производителем климатической камеры либо иметь документ, подтверждающий право реализации климатической камеры, выданной производителем, и иметь собственное сервисное подразделение по обслуживанию поставляемого оборудования 

1.2. Гарантийное и послегарантийное обслуживание должно осуществляться только поставщиком оборудования. Пусконаладочные работы должны производиться обученными специалистами поставщика, гражданами РФ.

1.3.  Все оборудование должно иметь руководство по эксплуатации и формуляры на русском языке. Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2014 г. выпуска, ранее не эксплуатируемое. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов.

1.4. Камера должны иметь индивидуальный аттестат первичной аттестации, выданный организацией аккредитованной на право аттестации испытательного оборудования применяемого в интересах обороны и безопасности.
Срок гарантии на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев.

1.5. Перед поставкой Заказчику, оборудование в обязательном порядке должно пройти предпродажную подготовку на складе Поставщика с обязательной отметкой в формуляре (паспорте) на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006.

2. Технические требования 

Поставка эквивалента недопустима, т.к. у Заказчика имеется необходимость обеспечения взаимодействия требуемых к закупке в рамках данного тендера товаров с технологическим оборудованием, используемым Заказчиком. Данное требование установлено для соблюдения единства подходов в эксплуатации и обслуживанию оборудования.

	Наименование параметра
	Единицы измерения
	Требуемый показатель

	Диапазон воспроизводимой температуры
	
	

	Нижнее значение температуры
	°С
	-70

	Верхнее значение температуры
	°С
	+170

	Точность поддержания температуры ºС
	°С
	± 1,0

	Равномерность температуры ºС
	°С
	± 2,0

	Погрешность контроля заданной температуры, ºС
	°С
	±0,1

	Средняя скорость изменения температуры при выходе на режим ºС /мин:
	
	

	от окружающей до -70
	°С
	0,5÷2,5

	от окружающей до +170
	°С
	1,0÷3,0

	Диапазон влажности
	%
	(Т-5÷15: 40 ÷ 98%; Т-15÷25:30-98%; Т-25÷50:10-98% ; Т-50 ÷80: 10-60%)

	Точность 

поддержания влажности 
	%
	±3,0

	Автоматический переход с нагрева на охлаждение и наоборот
	
	есть

	Автоматический учёт времени испытания
	
	есть

	Автоматическая защита от аварийных ситуаций
	
	есть

	Объем рабочей зоны, не менее
	л
	1000

	Размер рабочей зоны
	
	

	Ширина
	мм
	1000

	Высота
	мм
	950

	Глубина
	мм
	1060

	Технологическое отверстие 
	
	

	Количество
	шт.
	1

	Диаметр
	мм
	100/50

	Габаритные размеры камеры. Все составные части камеры не должны выступать за указанные габаритные размеры корпуса камеры
	
	

	Ширина, не более
	мм
	1340

	Высота, не более
	мм
	2130

	Глубина, не более
	мм
	1940

	Дверь одностворчатая
	
	

	Размер смотрового окна  (В x Ш), мм
	мм
	600×400

	Охлаждение
	
	Воздушное

	Используемый хладагент
	
	Озонобезопасный R23/R404A

	Электропитание
	
	

	Напряжение питания
	В
	380±10%

	Частота
	Гц
	50±1

	Общая масса камеры, не более
	кг
	1250

	Камера должна иметь наружный и внутренний корпуса, которые вставлены друг в друга. Внутренний корпус выполнен из нержавеющей стали. Пространство между наружными и внутренними поверхностями каркасов, и задней стенкой заполнено теплоизолятором. На левой боковой стенке камеры имеется технологическое отверстие для ввода внутрь камеры электрических проводов и кабелей. На двери камеры имеется смотровое окно. Смотровое окно представляет собой трёхкамерный стеклопакет с электроподогревом и закалёнными К-стёклами для отражения холода.  

	Материал корпуса камеры -  конструкционная холоднокатаная сталь марки СТ08ПС с полимерным покрытием. 

	Цвет корпуса камеры RAL 1013

	Цвет двери камеры RAL 5024

	Материал внутреннего объема – коррозионностойкая немагнитная нержавеющая сталь марки AISI 304

	Электрооборудование используемое в климатической камере должно быть фирмы «Shnaider electric»

	В климатической камере должны быть использованы герметичные поршневые холодильные компрессоры LUNITE HERMETIQUE TECUMSEH EUROPE.

	Камера должна иметь одну полку, регулируемую по высоте с шагом 50мм, с максимально допустимой нагрузкой до 50 кг., выполненной  из нержавеющей стали

	Наличие встроенного освещения рабочей зоны камеры.

	Наличие встроенных вентиляторов принудительной циркуляции воздуха в рабочей зоне для обеспечения равномерного нагрева и охлаждения воздуха

	Наличие встроенной панели воздуховода во внутреннем объеме камеры для обеспечения наилучшей циркуляции воздуха

	Управление режимами работы камеры осуществляется при помощи встроенного контроллера Гигротерм 38 выполненного в едином корпусе с камерой

	При температуре свыше +80 ºС в камере устанавливается выносной датчик

	Чувствительными элементами системы регулирования температуры должны являться термосопротивление (Pt-100)

	Чувствительный элемент системы регулирования влажности - Датчик ЕДВ2Б

	Режим влажности обеспечивается ультразвуковым увлажнителем расположенным на задней стенке машинного отделения.

	Интерфейс подключения RS-485, USB

	Система безопасности камеры должна обеспечивать защиту:

- от перегрева с отключением камеры;

- от превышения нижнего и верхнего пределов температуры с аварийной сигнализацией и отключением камеры;

- отключение компрессора при перегреве;

- от перегрузки холодильной установки;

- от перегрева вентилятора;

- от перегрузки и коротких замыканий в системе управления

	В комплекте к каждой камере должно быть:

- полка (нержавеющая сталь) – 1 шт.;

- крепления полок (нержавеющая сталь) – 1 набор;

- Заглушка кабельного ввода – 1 набор

- силовой кабель – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 комплект;

- формуляр (паспорт) на русском языке – 1 шт.
- пакет документов первичной аттестации: аттестат, программа первичной аттестации, методика 
   периодической аттестации.  (Проведение первичной аттестации выполнять организацией, 
   аккредитованной ФГКУ «ГНМЦ» МО РФ).                                   


3.Условия поставки:

 В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы 
 на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, 
 налогов и других обязательных платежей, выполнение пуско-наладочных работ и первичной аттестации, а также включая стоимость установки Интерфейс RS-485 и программного обеспечения, предназначенного для вывода и архивирования данных проводимых испытаний.                                                                  
4. Требования к упаковке оборудования
    Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,
    обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна 
    обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с
     учётом перегрузок и длительного хранения (до 40 (сорока) дней). (Деревянный ящик)
5. Прочие условия

    Поставленное оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных 
    образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
    Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и 
    функциональную совместимость. 
    Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия, декларацию соответствия таможенного союза. Завод изготовитель оборудования должен иметь сертификат качества менеджмента ISO 9001-2011. Поставщик обязуется подтвердить происхождение оборудования. При необходимости заказчик имеет право посетить действующие производство  завода изготовителя, как перед заключением контракта так и на любом этапе изготовления оборудования.
    Участие в данном тендере должно быть подтверждено официальным письмом от завода-изготовителя оборудования, в котором должен быть указан дилер, имеющий право участия в тендере.
6. Место поставки и условия допуска

Заказчик – ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск-75, ул. Объединения 3. тел./факс    2713277

Шефмонтажные и пуско-наладочные работы, в том числе обучение оператора, должны входить в цену и  выполняться специалистами Поставщика
7. Срок поставки товара – не более 70 рабочих дней с момента оплаты аванса Заказчиком. 

Главный технолог                                                                                                С.А. Семиков

В.М.Пургин

т/факс (383) 274 46 77

сот. 913 748 31 03

e-mail   semikovsa@posever.ru
              info@posever.ru
