Том 2 Техническая часть
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1. 
	Вольтметр 

Типа FLUKE 8846A или эквивалент


	Технические характеристики 

Дисплей
Графическая матрица

Разрешение
6,5 разрядов

Базовая погрешность цифрового мультимерта Fluke 8846A составляет - 0,0024 %;

Диапазон измерения тока от 100 мкА до 10 А с разрешением до 100 пА,

-температуры -200 ~ 600 ºС,

-емкости 1пФ - 100 мФ 
Математические функции 

НУЛЬ, Мин./Макс/Среднее, Станд. откл.дБ/дБм


Дополнительные функции

Статистика/Гистограмма
Построение графика численных показаний (TrendPlot)

Контроль по диапазону значений

Вход и выход

USB устройство памяти USB-порт запоминающего устройства

Часы реального времени

Интерфейсы RS 232, IEE-488.2, Ethernet, USB (с адаптером, не входящим в комплект)

Языки программирования/Режимы
SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45
Метрологические и технические характеристики.

Постоянное напряжение


Диапазоны
от 100 мВ до 1000 В

Макс. разрешение
100 нВ

Погрешность
0,0024 + 0,0005

 Переменное напряжение

Диапазоны от 100 мВ до 1000 В

Макс. разрешение
100 нВ

Точность 8846A: 0,06 + 0,03

Частота
от 3 Гц до 300 кГц

Сопротивление 

Схема 2x4 провода

Диапазоны от 10 Ом до 1 ГОм

Макс. разрешение 8846A: 10 мкОм

Точность 0,010 + 0,001

Постоянный ток 

Диапазоны
от 100 мкА до 10 А

Макс. разрешение
100 пА

Точность
0,50 + 0,005

 Переменный ток
Диапазоны
 от 100 мА до 10 А

Макс. разрешение
100 пА

Точность
0,10 + 0,04

Частота
от 3 Гц до 10 кГц

Частота

Диапазоны от 3 Гц до 1 МГц

Макс. разрешение
1 мкГц

Точность
0,01 %

Емкость

Диапазоны: от 1 нФ до 0,1 Ф

Макс. разрешение
1 пФ

Точность
1 %

Температура

Тип
Платиновое термосопротивление

Диапазоны
от -200 °C до +600 °C

Макс. разрешение
 0,01 °

Точность
0,06 °

Общие характеристики

Вес
не более 3,6 кг

Размеры (ВxШxГ), 88 мм x 217 мм x 297 мм

Безопасность
Соответствуют требованиям стандартов IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 В, CAT II 600 В

Гарантия
не менее 1 года
Комплектность: 

FLUKE 8846A  - 1 шт.

Эксплуатационная документация – 1 шт.

Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.
	шт.
	2

	2. 
	Регистрирующий калибратор  

Типа Fluke 754     или эквивалент
	Технические характеристики:

а) Функции записи и выдачи данных:

· функции измерения: напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление;

· частота считывания: 1,2,5,10,20,30 или 60 считываний в минуту;

· максимальная длительность записи: 8000 считываний (7980 для 30 или 60 считываний в минуту).

б) Функции линейно-нарастающие:

· функции возбуждения: напряжение, ток, сопротивление, частота, температура;

· частота: 4 шага в секунду;

· обнаружение смещения: целостность цепи и напряжение (обнаружение целостности недоступно при подаче тока).

в) Функция питания контура:

· напряжение: 26 В;

· погрешность: 10%, 18 В минимум при 22 мА;

· максимальный ток: 25 мА, защита от короткого замыкания;

· максимальное входное напряжение: 50 В постоянного тока.
г) Функция задания шага:

· функции возбуждения: напряжение, ток, сопротивление, частота, температура;

· шаги, выполняемые вручную: избираемые шаги, меняются с помощью кнопок со стрелками;

· функция «Autostep» (автоматическое задание шага): полностью программируемые функции, задержка запуска, значение шага, время шага, повтор.

д) Характеристики условий эксплуатации:

· все характеристики калибратора верны для температуры от +18 °C до +28 °C, если не указано иное;

· рабочая температура: от -10 °C до 50 °C;

· температура хранения: от -20 °C до 60 °C;

· рабочая высота: 3000 м над уровнем моря;

· 90-дневные спецификации: Стандартный интервал спецификаций для серии 750 составляет 1 год или 2 года. Типичная 90-дневная погрешность измерения и подачи тока может быть оценена путем деления одногодичных спецификаций «% показания прибора» или «% выхода» на 2. Постоянная составляющая погрешности, выраженная в «% п.ш.» или «единицах младшего разряда» или «Омах» сохраняется без изменений;

· защита от проникновения пыли и влаги IP52;

· электропитание: встроенный батарейный литий-ионный источник питания, 7,2 В, 4400 мА*ч, 30 В*ч;

· время работы от батареи: При типичном использовании, более 8 часов;

· размеры: 136 x 245 x 63 мм;

· вес: не более 1,2 кг;

· подсоединения к боковому порту: разъем модуля давления, USB-разъем для интерфейса с ПК, цифровой разъем для аппаратуры (HART), соединение для опционального зарядного устройства для аккумуляторов/выпрямителя;

· безопасность: соответствует CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 и EN610-1:1993;

объем памяти для хранения данных: 1 неделя процедур калибровки и результатов.
Свидетельство о первичной поверке – 1 шт
	шт.
	1

	3. 
	Мультиметр цифровой 

Типа APPA-505  или эквивалент
	Технические характеристики:

- Измерение переменного (АС, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, скважности, ёмкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытание p-n переходов;

- Базовая погрешность (DCV): ± 0,03% (АРРА-503), ± 0,015% (АРРА-505);

- Максимальное разрешение (АРРА 505): 1мкВ/0,1 мкА/10мОм/1мкГц/10пФ/0,1°С;

- Встроенный цифровой регистратор (20.000 ячеек);

- Измерение среднеквадротичнного значения сигналов произвольной формы (TRMS);

- Автодетектирование напряжения (постоянное/переменное), фильтр НЧ;

- ЖК-индикатор (40.000/100.000), 2 области индикации;

- Графическая линейная шкала (48 сегментов), автоподсветка дисплея;

- Регистация. Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод);

- Удержание пиковых значений (от 500 мкс);

- Навигация в меню с помощь джойстика-курсора;

- Интрефейс оптический USB, в комплекте ПО;

- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение;

- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м);

- Пыле-, влагозащищёность, безопасность (кат. IV 600 В/кат. III 1000 В).

Эксплуатационные параметры

Напряжение постоянного тока

Пределы измерений

100 мВ; 1; 10; 100; 1000 В

Погрешность

± (0,02 % + 2 ед. счета)

Макс. разрешение

1 мкВ

Входное сопротивление

10 МОм

Защита входа

=1000 В; ~1000 В

Напряжение переменного тока (AC, AC + DС)

Пределы измерений

100 мВ; 1; 10; 100; 1000 В

Погрешность

± (0,4 % + 5 ед. счета)

Максимальное разрешение

1 мкВ

Полоса частот

40 Гц…100 кГц

Вх. импенданс

10 МОм/100 пФ

Защита входа

=1000 В; 1000 В

Относительный уровень

Диапазон измерений

-80 дБ…50 дБ; -15 дБм…55 дБм

Опорный уровень

0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом

Постоянный ток

Пределы измерений

220 мА; 2,2 А; 10 А

Погрешность

± (0,1 % + 4 ед. счета)

Максимальное разрешение

1 мкА

Защита входа

Предохранитель 15 А/1000 В (вход «А»); 1 А/1000 В (вход «мА»)

Переменный ток

Пределы измерений

220 мА; 2,2А; 10 А

Погрешность

± (0,7 % + 8 ед. счета)

Максимальное разрешение

1 мкА

Полоса частот

40…400 Гц

Защита входа

Предохранитель 15 А/1000 В (вход «А»); 1 А/1000 В (вход «мА»)

Частота (при измерении уровня)

Диапазон измерений

40 Гц…100 кГц

Погрешность

± (0,01 % + 1 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 Гц

Чувствительность

1/20 от предела измерения

Сопротивление

Пределы измерений

1000 Ом… 10 МОм

Погрешность

± (0,05 % + 2 ед. счета)

Макс. разрешение

10 мОм

Тестовое напряжение

Устанавливается: 3,3; 0,6 В

Прозвон цепи

Порог срабатывания

≤50 Ом

Индикация

Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц

Испытание p-n

Максимальный ток теста

1,1 мА

Напряжение теста

3,3 В

Частота

Диапазон измерений

40 Гц... 4 МГц

Погрешность

± (0,002 % + 1 ед. счета)

Максимальное разрешение

1 мкГц

Чувствительность

250 мВ

Коэффициент заполнения импульсов

Диапазон измерений

20…80 %

Погрешность

± 6 ед. счета (при 20 Гц…10 кГц, уровень 5В)

Максимальное разрешение

0,1%

Емкость

Пределы измерений

40 нФ…40 мФ

Погрешность

± (0,8 % + 20 ед. сч.)

Максимальное разрешение

1 пФ

Температура

Диапазон измерений

-200 °С…1200 °С

Погрешность

± (1 °С + 1 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 °С

Общие характеристики

Измерение среднеквадратичного значения

Сигнал произвольной формы

Максимальная индикация

100000

Линейная шкала

43 сегмента

Интерфейс

RS-232/USB

Объем памяти

7 показаний

Скорость измерения

Цифровая шкала: 2 изм./с (5-разрядная индикация); линейная шкала: 20 изм./с

Автовыключение

10 (возможна блокировка автовыключения)

Источник питания

1,5 В х 4 шт (тип АА)

Срок службы батареи

200 ч

Условия эксплуатации

Температура: 0 °С…50 °С;

относительная влажность: не более 80 %

Размеры

96 х 200 х 51 мм

Масса, не более
0,62 кг

Гарантийный срок – не менее 24 месяцев
Комплектность:
APPA-505 – 1 к-т

Методика поверки – 1 шт

Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.
	шт.
	3


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон,  свидетельства о первичной поверке, методики поверки);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2014 года;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
