Техническая часть 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку спектрометров МКС-АТ6101В с детектором гамма-излучения БДКГ-11.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  с учетом НДС, (руб.)

	1
	Спектрометр      МКС-АТ6101В           с детектором гамма-излучения БДКГ-11 (аналог или эквивалент)
	Габаритные размеры составных частей спектрометра не более:

-Блок обработки информации 110х230х38 мм.

-БДКГ-11………………………Ø78х350 мм.

Масса составных   частей    спектрометра      не более:

- Блок обработки информации………..0,8кг

- БДКГ-11………………...…………….1,9кг

Блок обработки информации(БОИ) должен быть со встроенным устройством детектирования гамма-излучения (УД БОИ).

В качестве детектора в БДКГ-11 должен использоваться сцинтилляционный кристалл NaI(TI) размерами Ø 63х63 мм.

В устройстве детектирования должен применяться газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера.

Спектрометр с БДКГ-11 должен обеспечивать идентифицирование следующих радионуклидов: U-238, U-235, U233, Pu-239.

Спектрометр должен измерять энергетическое распределение гамма-излучения в диапазонах энергий:

- от 20 до 1500 кэВ

- от 40 до 3000 кэВ

Измерение энергетического распределения гамма-излучения должно осуществляться в каналах с номерами от 0 до 511.

Спектрометр должен измерять мощность амбиентной дозы гамма-излучения в диапазоне :

БДКГ-11………0,01 мкЗв/ч – 100 мкЗв/ч;

УД БОИ…….…….1 мкЗв/ч – 10 мкЗв/ч.

Время установления рабочего режима спектрометра не должно превышать 1 мин.

Электропитание спектрометра должно осуществляться от встроенного в корпус БОИ блока аккумуляторов.

Время непрерывной работы спектрометра при автономном питании от блока аккумуляторов в нормальных условиях эксплуатации с выключенной подсветкой должно быть не менее 12 часов.

Должен обеспечиваться автоматический контроль разряда блока аккумуляторов.

Спектрометр должен иметь матричный      ЖК-дисплей с подсветкой с разрешением      не менее 128х64.

Спектрометр должен иметь режим «Поиск», обеспечивающий срабатывание звуковой и световой сигнализации при обнаружении источников гамма-излучения.

Спектрометр должен иметь индикаторный режим «Идентификация», обеспечивающий отображение на информационном экране БОИ спектрометра типа идентифицированного гамма-излучающего радионуклида.

Спектрометр должен обеспечивать проведение самоконтроля основных узлов при включении и постоянную проверку работоспособности в процессе работы.

Спектрометр должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от -20 до +50 ºС.

Конструкция и материалы покрытий составных частей спектрометра должны обеспечивать возможность проведения дезактивации.

Защита прибора от пыли и влаги - не менее IP54.

Обязательно наличие спектрометра в государственном реестре средств измерений.
Комплект поставки:

1. Блок обработки информации (БОИ) – 1 шт.;

2. Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-11 – 1 шт.;

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

4. Контрольная проба – 1 шт.;

5. Адаптер сетевой – 1 шт.;

6. Кабель БД – 1 шт.;

7. Держатель для размещения БОИ на БДКГ-11 – 1 шт.;

8. Ручка для БДКГ-11 – 1 шт.;

9. Ремень плечевой для переноски БОИ – 1 шт.;

10. Упаковка (дипломат для хранения и переноски спектрометра и принадлежностей) – 1 шт.;

11. Паспорт – 1 шт.
	Шт.
	10
	278 834,00

	Итого без НДС:
	2 363 000,00

	Итого НДС:
	425 340,00

	Всего с НДС: 
	2 788 340,00


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: поз.1
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):

Поз.1 Спектрометр детектором гамма-излучения:

Габаритные размеры составных частей спектрометра не более:

-Блок обработки информации 110х230х38 мм.

-БДКГ-11………………………Ø78х350 мм.

Масса составных частей спектрометра не более:

- Блок обработки информации………..0,8кг

- БДКГ-11………………...…………….1,9кг

Блок обработки информации(БОИ) должен быть со встроенным устройством детектирования гамма-излучения (УД БОИ).

Спектрометр с БДКГ-11 должен обеспечивать идентифицирование следующих радионуклидов: U-238, U-235, U233, Pu-239.

Спектрометр должен измерять энергетическое распределение гамма-излучения в диапазонах энергий:

- от 20 до 1500 кэВ

- от 40 до 3000 кэВ

Спектрометр должен измерять мощность амбиентной дозы гамма-излучения в диапазоне :

БДКГ-11………0,01 мкЗв/ч – 100 мкЗв/ч;

УД БОИ…….…….1 мкЗв/ч – 10 мкЗв/ч.

Время установления рабочего режима спектрометра не должно превышать 1 мин.

Электропитание спектрометра должно осуществляться от встроенного в корпус БОИ блока аккумуляторов.

Время непрерывной работы спектрометра при автономном питании от блока аккумуляторов в нормальных условиях эксплуатации с выключенной подсветкой должно быть не менее 12 часов.

Должен обеспечиваться автоматический контроль разряда блока аккумуляторов.

Спектрометр должен иметь матричный      ЖК-дисплей с подсветкой с разрешением      не менее 128х64.

Спектрометр должен иметь режим «Поиск», обеспечивающий срабатывание звуковой и световой сигнализации при обнаружении источников гамма-излучения.

Спектрометр должен иметь индикаторный режим «Идентификация», обеспечивающий отображение на информационном экране БОИ спектрометра типа идентифицированного гамма-излучающего радионуклида.

Спектрометр должен обеспечивать проведение самоконтроля основных узлов при включении и постоянную проверку работоспособности в процессе работы.

Спектрометр должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от  -20 до +50 ºС.

Конструкция и материалы покрытий составных частей спектрометра должны обеспечивать возможность проведения дезактивации.

Защита прибора от пыли и влаги - не менее IP54.

Обязательно наличие спектрометра в государственном реестре средств измерений.

Комплект поставки:

1. Блок обработки информации (БОИ) – 1 шт.;

2. Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-11 – 1 шт.;

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

4. Контрольная проба – 1 шт.;

5. Адаптер сетевой – 1 шт.;

6. Кабель БД – 1 шт.;

7. Держатель для размещения БОИ на БДКГ-11 – 1 шт.;

8. Ручка для БДКГ-11 – 1 шт.;

9. Ремень плечевой для переноски БОИ – 1 шт.;

10. Упаковка (дипломат для хранения и переноски спектрометра и принадлежностей) – 1 шт.;

11. Паспорт – 1 шт.

1.3. Обоснование решения Заказчика: включается в Документацию, в случае если в требованиях к продукции указываются товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя,  без слов «или аналог» («или эквивалент»). 

2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее _2013_ года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное органами Ростехнадзора, сертификат по системе сертификации ГОСТ-Р. Поставщик при поставке обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, методику поверки. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам, и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

Исполнитель по договору                        ______________________/                                 /

