«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка и пуско-наладочные работы дозиметрического оборудования

ОБНИНСК

2015 г.

Техническое задание

на поставку и пуско-наладочные работы дозиметрического оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ  - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические характеристики товара | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объём гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система аварийной сигнализации о возникновении СЦР В составе: | САС СЦР предназначена для создания условий, способствующих уменьшению риска аварийного облучения персонала в случае возникновения СЦР в зонах контроля. Система выполняет две главные функции: - обнаружение СЦР; - выдача аварийных сигналов об эвакуации персонала из ядерно-опасной зоны. Дополнительно система осуществляет непрерывный контроль уровня мощности поглощённой дозы гамма-излучения в местах расположения сигнализаторов с выдачей информации на пульт САС. Система обеспечивает: - обнаружение и регистрацию возникновения СЦР путем непрерывного измерения МПД гамма-излучения, сравнение измеренных значений с установленными порогами срабатывания, выдачу сигнала для включения аварийной сигнализации; - включение аварийной звуковой и световой сигнализации предупреждения персонала контролируемого объекта о возникновении СЦР; - включение предупредительных сигналов «НЕ ВХОДИТЬ!» на световых информационных табло, размещенных на входах в контролируемую зону, при возникновении СЦР; - возможность передачи данных во внешний информационный канал связи средствами интерфейса RS-485; - автоматический контроль работоспособности блоков регистрации БР-04Д с возможностью вывода информации о типе неисправности; - возможность подключения дополнительных блоков и устройств регистрации/детектирования и сигнализации; - возможность функционирования комплекса в целом, независимо от работы составных частей, в согласованном объёме задач ядерной безопасности. | Здание 114 – 1 к Здание 169 и 169А – 2 к Здание 52ГЛ – 1 к Здание 215 – 1 к | комплект | 5 | До 01.09.2015 | 2 года |
| 1 | Регистратор САС СЦР тип НВТ.02.121 Или эквивалент* | Технические характеристики: 1. Питание регистратора, В 24; 2. Потребление регистратора по цепи питания, А 0,9; 3. Параметры окружающей среды: - температура окружающего воздуха, С от +10 до +50; - давление, кПа (мм рт. ст) от 93,3 до 106,6 (от 700 до 800); - относительная влажность при температуре 35С, % до 98 4. Формирование и выдача двух равноценных электрических сигнала регистрации СЦР. 5. Обеспечение, формирование и выдача обобщённого дискретного сигнала «КОНТРОЛЬ» исправности регистратора. 6. Формирование сигнала обнаружения СЦР и его удержание в активном состоянии до получения команды сброса в случае превышения МПД гамма–излучения порогового значения. Базовый комплект: Дозиметр-сигнализатор ДРГ-13Н НВТ.02.121 или эквивалент* – 3 шт. Коммутатор НВТ.03Б.121 – 1шт. | Здание 114 -5 к Здание 169 и 169А – 2 к Здание 52ГЛ – 8 к Здание 215 – 5 к | комплект | 20 |  |  |
| 1.1 | Дозиметр- сигнализатор ДРГ-13Н НВТ.02.121 или эквивалент* | Технические характеристики: 1. Питание от источника постоянного тока, В 24,0; 2. Ток потребления по цепи питания, мА 300; 3. Формирование и выдача электрического дискретного сигнала о возникновении СЦР при превышении МПД значения 0,07 мкГр/с 4. Нестабильность порога формирования электрического дискретного сигнала в пределах + 30%; 5. Непрерывное измерение мощности поглощённой дозы гамма-излучения от 0,3х10-4 мкГр/с (естественный фон) до 4х102 мк Гр/с; 6. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МПД + 30%; 7. Нестабильность показаний при круглосуточном режиме работы датчика + 10%; 8. Габаритные размеры сигнализатора, мм + 10% Высота 225; Ширина 150; Глубина 80; 9. Масса сигнализатора, кг + 10% 0,5; 10. Параметры окружающей среды: - температура окружающего воздуха, С от +10 до +50; - давление, кПа (мм рт. ст) от 93,3 до 106,6 (от 700 до 800); - относительная влажность при температуре 35С, % до 98 | Здание 114 -15 шт Здание 169 и 169А – 6 шт Здание 52ГЛ – 24 шт Здание 215 – 15 шт | шт | 60 |  |  |
| 1.2 | Коммутатор регистратора НВТ.03Б.121 или эквивалент* | Технические характеристики: 1. Наличие двух схем, вырабатывающих обобщённый сигнал регистратора о возникновении СЦР от трёх сигнализаторов, в соответствии с логикой совпадения «2 из 3-х». 2. Коммутация всех электрических цепей регистраторов САС. 3. Параметры окружающей среды: - температура окружающего воздуха, С от +10 до +50; - давление, кПа (мм рт. ст) от 93,3 до 106,6 (от 700 до 800); - относительная влажность при температуре 35С, % до 98 | Здание 114 -5 шт Здание 169 и 169А – 2 шт Здание 52ГЛ – 8 шт Здание 215 – 5 шт | шт | 20 |  |  |
| 2 | Щит САС НВТ.02.002 или эквивалент* | Технические характеристики: 1. Щит САС должен быть выполнен на основе логических контроллеров, обрабатывающих дискретные электрические сигналы о возникновении СЦР, поступающие от регистраторов САС. 2. Логические контроллеры щита САС должны обеспечивать: - дублированную обработку сигналов аварийного срабатывания, поступающих от регистраторов САС по схеме «аппаратное ИЛИ»; - преобразование сигналов аварийного срабатывания, исправности и контроля в информационную посылку, поступающую в сеть стандарта RS-485. 3. Дублированный дискретный электрический сигнал о возникновении СЦР от щита САС подключается к входу щита релейного. | Здание 114 – 1 шт Здание 169 и 169А – 2 шт Здание 52ГЛ – 1 шт Здание 215 – 1 шт | шт | 5 |  |  |
| 3 | Щит релейный НВТ.02.008 или эквивалент* | Технические характеристики: 1. Подключение сигнала о возникновения СЦР от щита САС к двум (для повышения надежности) силовым реле щита релейного. 2. Щит релейный подаёт напряжение питания для включения аварийной звуковой и световой сигнализации. 3. Максимальное допустимое значение тока коммутируемых цепей выходами щита релейного - 8 А при напряжении 27 В. 4. Выключение звуковой сигнализации осуществляется вручную с помощью устройства отключения звука. 5. Степень защиты корпуса щита релейного - IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» 6. Параметры окружающей среды: - температура окружающего воздуха, оС от +10 до +50; - давление, кПа (мм рт. ст.)…. от 93,3 до 106,6 (от 700 до 800); - относительная влажность при температуре 35 оС, %.... до 98. | Здание 114 -1 шт Здание 169 и 169А – 2 шт Здание 52ГЛ – 1 шт Здание 215 – 1 шт | шт | 5 |  |  |
| 4 | Устройство звуковой сигна-лизации с пье-зоизлучателем НВТ.02.004 или эквивалент* | Блок обеспечивает включение/выключение, а также блокировку звуковой сигнализации при управлении внешним техническим средством. Технические характеристики: 1. Параметры звукового предупредительного сигнала: - уровень звука звуковой сигнализации на расстоянии 1 м – от 90 до 100 дБ; - частота основной гармоники излучателя – 500 Гц. 2. Интервал времени от момента срабатывания сигнализаторов САС до момента достижения номинального уровня звучаний аварийной сигнализации, с 0,4; 3. Номинальное напряжение источника питания, В 24; 4. Потребление изделия по цепи питания, мА 0,1; 5. Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, оС …… от +10 до +50; - давление, кПа (мм рт. ст.)…… от 93,3 до 106,6; (от 700 до 800); - относительная влажность при температуре 35 оС, %... до 98; 6. Масса устройства звуковой сигнализации, кг, + 10%; 0,4; 7. Габаритные размеры, мм + 10%; 200×135; присоединительные размеры, мм + 10%; 100×65 | Здание 114 -6 шт Здание 169 и 169А – 7 шт Здание 52ГЛ – 14 шт Здание 215 – 9 шт | шт | 36 |  |  |
| 5 | Устройство съёма звука (УСЗ) НВТ.02.017 или эквивалент* | УСЗ предназначено для принудительной блокировки звуковой сигнализации обнаружения СЦР. Технические характеристики: 1. Устанавливается на входе в ядерноопасную зону. 2. Напряжение коммутируемых цепей, В 24; 3. Максимальное допустимое значение тока коммутируемых цепей, А 10; 4. Параметры окружающей среды: - температура окружающего воздуха, оС от +5 до +50; - давление, кПа (мм рт. ст.)…. от 93,3 до 106,6 (от 700 до 800); - относительная влажность при температуре 35 оС, %.... до 98; 5. Масса, кг, + 10% 0,8. 6. Режим работы изделия – непрерывный. | Здание 114 – 1 шт Здание 169 и 169А – 2 шт Здание 52ГЛ – 1 шт Здание 215 – 1 шт | шт | 5 |  |  |
| 6 | Светофор светодиодный красный НВТ.02.006 или эквивалент* | Блок обеспечивает включение/выключение световой сигнализации при управлении внешним техническим средством. Технические характеристики: 1.Параметры световых предупредительных сигналов: - частота вспышек света – 1 Гц; - вспышки ксеноновой импульсной лампы–7,5 Дж. 2. Напряжение источника питания, В 24; 3. Потребление изделия по цепи питания, мА 0,1; 4. Параметры окружающей среды: - температура окружающего воздуха, оС от -45 до +50; - давление, кПа (мм рт. ст.)…. от 93,3 до 106,6 (от 700 до 800); - относительная влажность при температуре 35 оС, %.... до 98; 5. Масса, кг, + 10%; 0,8. 6. Режим работы непрерывный. | Здание 114 -5 шт Здание 169 и 169А – 7 шт Здание 52ГЛ – 18 шт Здание 215 –13шт | шт | 43 |  |  |
| 7 | Табло световое «Не входить» НВТ.02.005 или эквивалент* | Табло обеспечивает включение/выключение светового сигнала в виде светящейся надписи красного цвета «НЕ ВХОДИТЬ!» при подаче сигнала «СЦР» внешним техническим средством. Технические характеристики: 1. Напряжение источника питания, В 24; 2. Потребление изделия по цепи питания, мА 0,1; 3. Параметры окружающей среды: - температура окружающего воздуха, оС от -45 до +50; - давление, кПа (мм рт. ст.)…. от 93,3 до 106,6 (от 700 до 800); - относительная влажность при температуре 35 оС, %.... до 98; 4. Масса, кг, + 10%; 0.8. 5. Режим работы непрерывный. | Здание 114 -3 шт Здание 169 и 169А – 4 шт Здание 52ГЛ – 8 шт Здание 215 –10шт | шт | 25 |  |  |
| 8 | Компьютер в конфигурации | 1. Системный блок: PC ATLON 4000X2 RAM не менее IGB не менее HD250GB DVD-RW MULTI GхUSB-2 2. Монитор: 19''-24'' 3. Источник питания: 525 Wt 4. Принтер лазерный 5. Колонки, Клавиатура, Мышь, Коврик для мыши, Сетевой фильтр. | Здание 114 – 1 к Здание 169 и 169А – 1 к Здание 52ГЛ – 1 шт Здание 215 – 1 к | комплект | 4 |  |  |
| 9 | Прикладное программное обеспечение | Прикладное программное обеспечение выполняет следующие задачи: - непрерывный контроль над работой САС СЦР; - проверка работоспособности по команде оператора; - обработка, представление и сохранение текущей информации о работе САС и мощности поглощённой дозы гамма-излучения в зоне точек контроля САС; - отображение текущих значений измеряемых величин на слайдах мнемосхемы. |  |  |  |  |  |
| 10 | Пуско-наладочные работы | 1. Время пуско-наладочных работ (ПНР) - по окончании монтажных работ Заказчик направляет письмо-вызов Исполнителю с уведомлением о готовности к проведению ПНР, не позднее 5 рабочих дней до начала работ; - срок выполнения работ один месяц. 2. Объём пуско-наладочных работ: - проведение пуско-наладочных работ, как с сигнализатором САС СЦР, так и с остальными элементами системы в целом; - пуско-наладочные работы компьютерного оборудования; - доработку и параметризацию прикладного программного обеспечения; - запуск САС СЦР в комплексе. 3. Проведение приёмо- сдаточных испытаний САС СЦР. Поставщик осуществляет проведение комплексных приёмо-сдаточных испытаний САС СЦР в соответствии с «Программой и методиками испытаний САС СЦР». 4. Поставщик при приемке-сдаче работ должен предъявить Заказчику: - комплект эксплуатационной документации на поставляемое оборудование; - акт о выполнении пусконаладочных работ; - протоколы испытаний. 5. По результатам рассмотрения представленной документации и проведения приемо-сдаточных испытаний комиссия оформляет протокол приемо-сдаточных испытаний. 6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям п.3. «Отраслевых правил проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий» ПБЯ-06-10-99. |  |  |  |  |  |

*Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2015 г. (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Оборудование должно быть маркировано производителем в соответствии с требованиями к маркировке оборудования. 3.2. Маркировка индивидуальной упаковки должна быть на русском языке. 3.3. Маркировка индивидуальной упаковки должна включать в себя наименование изделия, адрес поставщика (производителя), вес нетто, вес брутто и другие данные с целью идентификации товара и определения соответствия поставленного оборудования заявленному

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1.Оборудование должно быть поставлено в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида оборудования. 4.2. Упаковка должна предохранять оборудование от любого рода повреждений и коррозии, от воздействия атмосферных явлений при отгрузке, перевозке и хранении оборудования, с учетом перегрузок и его длительного хранения. 4.3.К каждой упаковке (ящику, коробке, пакету) должен быть приложен подробный упаковочный лист. 4.4. В упаковочном листе необходимо указать: содержание упаковки, количество упаковочных предметов, их наименование, вес нетто и брутто, дата и номер договора, а также ссылка на номер счета. 4.5. Одна копия упаковочного листа упаковывается вместе с товарами, вторая в водонепроницаемом конверте закрепляется на наружной стороне упаковки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документы, подтверждающие разрешение к использованию оборудования САС СЦР для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (сертификат соответствия, свидетельства об утверждении типа СИ). Комплект поставки товара должен включать в себя: - «Программу и методики испытаний САС СЦР», разработанные Поставщиком - - 2 комплекта; - ведомость эксплуатационной документации - 2 комплекта; - руководства операторов системы - 2 комплекта; - инструкцию по начальной установке и настройке программного обеспечения (ПО) с комплектом дистрибутивов на СD-диске - 2 комплекта; - инструкцию по восстановлению ПО в случае выхода его из строя (разрушения); - инструкцию по восстановлению базы данных в случае ее разрушения; - инструкцию по техническому обслуживанию системы и проведению регламен- тных работ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1 Транспортировка Товара должна производится без нарушения целостности и внешнего вида упаковки

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.1 До истечения гарантийного срока, при соблюдении Заказчиком правил их эксплуатации, поставщик обязан без дополнительной платы заменить пришедший в негодность товар в течение пяти рабочих дней с даты получения от Заказчика обращения по телефону или письменно (по факсу, электронной почте) с соответствующим мотивированным требованием

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Конструкция всех элементов САС СЦР и применяемые материалы должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации в соответствии с ГОСТ 29075-91 «Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования». 10.2. Эксплуатационная документация должна содержать указания по безопасным приемам работ при техническом обслуживании. Необходимые указания, по возможности, необходимо продублировать на видных местах аппаратуры в виде предупредительных надписей и знаков опасности. 10.3. САС СЦР в части требований электробезопасности должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 10.4. Все токоведущие металлические части и детали, подлежащие заземлению в соответствии с требованиями ПУЭ, должны быть заземлены путем присоединения защитных проводников к зажиму (шине) РЕ защитного заземления. 10.5. Электрическое сопротивление изоляции цепей питания относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности 80 % должно быть 1,0 МОм при напряжении 500В постоянного тока. 10.6. Сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 10.7. При любых возникающих в САС СЦР неисправностях технические средства САС СЦР не должны являться источником возгорания.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

1. Ресурс – 15 лет, при условии замены выходящих из строя отдельных элементов технических средств. Среднее время восстановления – 1 час. 2. Средняя наработка на отказ дозиметров-сигнализаторов – 20000 часов

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1 Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

14.1 Форма представляемой информации на Товар должна соответствовать форме технического задания Заказчика и предоставляться в электронном виде.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | САС СЦР | Система аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции деления |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Зоткин Виктор Анатольевич (48439) 9-48-32, 8-910-546-77-67