Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку температурной камеры Mini Subzero MC-811 P
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание 

1. Техническое описание приобретаемого оборудования

Камера должна обладать надежностью и долговечностью. Управление камерой должно позволять оператору создавать многоступенчатые программы испытаний, при которых камера сама автоматически выходит на заданные параметры температуры через заданное время. В систему управления должны входить стандартные программы с возможностью включения пользовательских программ.


В камере должен быть использован безопасный для окружающей среды хладагент.

Технические характеристики камеры

	Модель
	МС-811 Р

	Электропитание
	380 В/50Гц

	Температурный диапазон
	От минус 85 ºС до 180 ºС

	Колебание температуры
	± 0,5 ºС

	Градиент
	4,0 ºС (минус 80 – 100 ºС)

8,0 ºС (100 – 180 ºС)

	Время нагрева
	От 20 до 180 ºС примерно 30 мин

	Время охлаждения
	От 20 до минус 80 ºС примерно 70 мин

	Система охлаждения
	Механическая каскадная система охлаждения

	Компрессор
	Герметичный роторный

	Охладитель
	R404А,  R508А

	Внутренние габариты (Ш×В×Д)
	400×400×400 мм

	Внешние габариты (Ш×В×Д)
	900×1200×610 мм

	Емкость
	64 л

	Вес
	155 кг


2. Описание комплектации выбранной модели оборудования

Базовая комплектация камеры

- кабельный порт ø100 мм, закрывающийся теплоизолирующей силиконовой пробкой

- обогреваемое обзорное окно

- лампа подсветки рабочей камеры

- счетчик рабочих часов

- сегментный кнопочный дисплей для ввода и отображения значений

- 2 полки для размещения образцов

- интерфейс RS-485

- комплект колес для перемещения

- техническая документация на русском языке

3.Необходимость проведения монтажных работ.

Требуется проведение монтажных работ на производственных площадях заказчика.

4.Необходимость проведения пуско-наладочных работ.

Требуется проведение пуско-наладочных работ на производственных площадях заказчика.

5.Необходимость проведения обучения специалистов заказчика работе на оборудовании.

Необходимо проведение инструктажа персонала.

6. Общие требования.

Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому поставка эквивалентов (аналогов) не допускается.

Оборудование должно быть новым и соответствовать ТУ, ГОСТ на данный вид продукции. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Камера должна быть внесена в реестр средств измерения РФ и иметь действующий сертификат об утверждении средств измерения.

Поставщик обязан предоставить методику первичной поверки, протокол испытаний и поверки камеры.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

На все оборудование должны предоставляться следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон.
Гарантия Поставщика должна распространяться на все оборудование согласно гарантий предприятий-изготовителей. В случае выхода из строя оборудования, Поставщик обязан заменить или отремонтировать его в течение двух недель.

Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров: право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания акта приема-передачи оборудования.









