
Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке
Напольная радиометрическая установка РЗБ-05Д-01

1. Наименование поставляемого товара 
1.1 Напольная радиометрическая установка РЗБ-05Д-01Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для  Самостоятельной службы радиационного контроля. 
2.2  Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя. 
Оборудование должно быть новым, не используемым ранее (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудование собранного из восстановленных узлов и агрегатов)

Табл. №1  Напольная радиометрическая установка РЗБ-05Д-01 предназначена для контроля и сигнализации о превышении порогового значения загрязненности поверхности рук, ног (обуви) и спецодежды персонала бета- и альфа-активными веществами.

	Тип детекторов   
	бета – газоразрядные счетчики; 
альфа – сцинтилляционный с ZnS(Ag)

	Контролируемые радионуклиды:
	

	- бета - излучения
	Sr-90+y-90, F-18, Cs-137, Co-60, Tc-99, O-15,N-13,Sr-89,C-11,I-131,Na-22,Ru-106+Rh-106,Ti-204

	альфа – излучения
	Pu-239,U-238,U-234

	Диапазон измерения плотности потока бета - излучения
	10 ÷ 9999 мин-1см-2

	Диапазон измерения плотности потока альфа – излучения
	1 ÷ 9999 мин-1см-2

	Площадь блоков детектирования:
	

	- для контроля загрязнения рук
	160 см2

	- для контроля загрязнения ног
	320 см2

	- блока детектирования альфа - излучения
	70 см2

	Основная погрешность измерения бета - излучения
	±(20+200/Pβ)%*

	Основная погрешность измерения альфа – излучения
	±(20+20/Pα)%*

	Питание 
	220(-15%/+10%)В


								 
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно приложения №1 Договора.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1 Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011 года, согласно приложения №1 Договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке согласно с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ,сертификатам в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
13. Требования к потенциальному участнику: Наличие собственной производственной базы опыт на рынке оказания  услуг подобного  рода не менее пяти лет. 



