- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

1 Общие сведения об объекте

Объект расположен на территории Озёрского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», Управление хранения, транспортирования и контроля спецпродукции, площадка ….

2 Особые условия выполнения работ

Работы по ремонту должны проводиться только на территории РФ.

Упаковка германиевых детекторов должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок.  Упаковку при отправке груза в ремонт производит Заказчик. Упаковку при отправке груза из ремонта производит Исполнитель.

При выполнении ремонта заводская маркировка германиевых детекторов не меняется

3. Требования к качеству работ

Исполнитель должен обладать необходимым оборудованием для ремонта и восстановления работоспособности блоков детектирования ОЧГ.

Работы по ремонту должны выполняться квалифицированными инженерами, прошедшими обучение и авторизованными на выполнения услуг по ремонту фирмой производителем германиевых детекторов.

В результате выполнения ремонта технические характеристики блока детектирования должны соответствовать паспортным значениям производителя.

Срок гарантии на выполненные работы должен быть не менее 12-ти месяцев.

4 Требования к результатам работ

Параметры германиевых детекторов после выполнения ремонта должны соответствовать паспортным значениям с учетом естественного увеличения толщины мертвого слоя кристаллов.

Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о выполненных работах, контрольные спектры и протоколы измерений. Заказчик при приемке германиевых детекторов после выполнения ремонта проводит проверку работоспособности и соответствия параметров детекторов заявленным Исполнителем самостоятельно.

5 Ведомость объёмов работ

- Первоначальная диагностика блока детектирования:

- Визуальный осмотр на наличие внешних повреждений;

- Проверка на загрязнение наружных поверхностей р/а веществами (тест на мазок) и очистка;

- Замораживание детектора и проверка расхода жидкого азота;

- Проверка температуры полностью охлажденного детектора;

- Измерение тока утечки кристалла детектора;

- Проверка разрешения детектора и настройка предусилителя (при необходимости).

- Восстановление вакуума и ремонт детектора:

- Полная разборка криостата детектора с заменой молекулярного поглотителя и очисткой внутренних поверхностей криостата;

- Регламентные работы со сборкой детектирующего элемента;

- Сборка криостата с заменой уплотнений;

- Откачка/отжиг и тестирование на герметичность криостата на гелиевом течеискателе;

- Охлаждение и проверка герметичности вакуумного порта.

- Тестирование детектора:

- Захолаживание детектора до температуры жидкого азота и проверка расхода жидкого азота;

- Проверка температуры полностью охлажденного детектора;

- Измерение тока утечки кристалла детектора;

- Проверка разрешения детектора и настройка предусилителя при необходимости;

- Полный температурный цикл и повторное тестирование детектора. 2 раза;

- Долговременный тест детектора в течение суток;

- Проверка расхода жидкого азота.

- Упаковка и отгрузка

- Упаковка германиевых детекторов должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок;

- Упаковка и отправка груза из ремонта Заказчику.