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	Сигнализатор аварийный дозиметрический

Типа ДРГ-1МК еУ.550.013 в комплекте или эквивалент. 
	Сигнализатор аварийный дозиметрический предназначен для обнаружения возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) в составе систем аварийной сигнализации (САС), применяемых для обеспечения радиационной безопасности персонала предприятий, перерабатывающих и хранящих ядерно-опасные делящие материалы.

Сигнализатор  соответствует требованиям «Отраслевых правил проектирования и эксплуатации систем  аварийной сигнализации о  возникновения самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий» ПБЯ—06-10-99 и выполняет две главных функции САС:

- обнаружение СЦР на ЯОУ

- выдача аварийных сигналов о необходимости эвакуации работников из ЯОЗ.

Применение:

Сигнализатор  используется в качестве поста контроля возникновения СЦР в многоканальных системах САС. 

Сигнализаторы  в составе многоканальной САС  обеспечивает возможность  создания компьютеризированных САС путем объединения в информационную сеть по протоколу RS-485 с использованием комплекта программного обеспечения типа КПО-ДРГ-1МК. 
Класс безопасности: ЗН по НП-001-97 (ОПБ-88/97).
Особенности:

Сигнализатор аварийный дозиметрический  ДРГ-1МК  ТУ 4362-001-10856015-2004 с тремя блоками БПХ-1МК.

Функциональные  характеристики:

1. Электрическое питание  сигнализатора  осуществляется:

- по  основному каналу – от  сети переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В

- по резервному каналу – от источника постоянного тока +24В.

При отключении основного канала электрического питания  сигнализатор  автоматически переходит на питание от резервного источника с напряжением +24В без ложного срабатывания сигнализации с включением индикатора РЕЗЕРВ на блоке БСС-4МК и выдачей электрического сигнала « РЕЗЕРВ» во внешнюю цепь сигнализации.

2. Блоки БПХ-1МК осуществляют непрерывное детектирование гамма-излучения по мощности экспозиционной дозы, сравнивают ее уровень с установленным пороговым уровнем и при превышении порога формируют дискретные позиционные сигналы СЦР, поступающие в блок БНН-24МК.

3. Блок БНН-24МК обеспечивает вторичным эл. питанием  блоки БПХ-1МК (3 шт) и с помощью переключателя выбора режима обработки сигналов СЦР, логически обрабатывает позиционные сигналы СЦР и формирует обобщенный сигнал СЦР:

1) режим «ИЛИ» - обобщенный сигнал СЦР выдается при выдаче позиционного сигнала СЦР любым из подключенных блоков БПХ-1МК;

2) режим «2 из 3» - обобщенный сигнал СЦР  формируется только при срабатывании не менее 2-х блоков БПХ-1МК.

4. При формировании обобщенного сигнала СЦР Блок БСР-4МК включается  прерывистый аварийный звуковой сигнал блока БСР-4МК  с одновременным включением 2-х индикаторов красного цвета, замыкаются выходные контакты реле и выдается по отдельной цепи блока БНН-24МК эл. синал.

5. Позиционные сигналы СЦР транслируются на блок БСС-4МК для по-канальной оптической и электрической сигнализации о срабатывании блоков БПХ-1МК.

6. Дозиметрическая информация, поступающая в блок БСС-4МК от блоков БПХ-1МК, выбранного на контроль МЭД, обрабатывается микроконтроллером для выдачи через последовательный интерфейс   RS-485 в информационную систему САС. Блок БСС-4МК выдает  эл. обобщенный сигнал СЦР и эл. сигналы СЦР о срабатывании блоков БПХ-1МК

7. Сигнализатор ДРГ-1МК обеспечивает следующие ручные операции:

1) установку порога срабатывания каждого блока БПХ-1МК с помощью переключателя ПОРОГ на  блоке БПХ-1МК;

2) выбор режима обработки позиционных сигналов СЦР переключателем РЕЖИМ РАБОТЫ на блоке БНН-24МК;

3) выбор режима ручного контроля работоспособности блока БПХ-1МК установкой перключателя ПОРОГ в положение КОНТР.

4) ручной сброс сигнализации о возникновении СЦР раздельно для каждого канала БПХ-1МК с помощью кнопок СБРОС блока БСС-4МК.

8. Сигнализатор ДРГ-1МК обеспечивает следующие функции контроля и сигнализации работоспособности:

1) автоматический контроль подключения и работоспособности блоков БПХ-1МК с его отображением индикаторами  КОНТРОЛЬ  зеленого цвета на блоке БСС-4МК с выдачей во внешнюю эл. цепь «ВЫХОД» позиционного сигнала о неисправности;

2) контроль перехода на питание от резервного источника с включением на блоке БСС-4МК индикатора РЕЗЕРВ красного цвета и выдачей во внешнюю цепь эл. сигнала «РЕЗЕРВ».

9. Сигнализатор ДРГ-1МК при возникновении СЦР обеспечивает включение следующей позиционной и обобщенной аварийной сигнализации:

1) на блоке БСР-4МК при выдаче обобщенного сигнала СЦР – включение прерывистого звукового сигнала и включение в прерывистый режим свечения 2-х оптических индикаторов красного цвета;

2) на блоке БСС-4МК – включение в прерывистый режим свечения позиционных индикаторов СЦР красного цвета, соответствующих сработавшим блокам БПХ-1МКс выдачей во внешнюю эл. цепь «ВЫХОД» позиционного сигнала СЦР и «ВЫХОД СЦР» - обобщенного сигнала СЦР;

3) на блоке БНН-24МК при формировании обобщенного сигнала СЦР – выдачу во внешнюю цепь эл. обобщенного сигнала «СЦР» и коммутацию внешней  эл. цепи «сухими» контактами реле «Реле СЦР»

10. Сигнализатор ДРГ-1МК обеспечивает сохранение аварийной сигнализации после пркращения воздействия СЦР.

11. Сигнализатор ДРГ-1МК и комплект программного обеспечения КПО-ДРГ-1МК обеспечивает при подключении к блоку БСС-4МК ПЭВМ через интерфейс  RS-485 выполнение следующих функций индикации, контроля, сигнализации и управления:

1) цифровую индикацию среднего значения МЭД в месте размещения выбранного для контроля блока БПХ-1МК;

2) алфавитную и цветовую индикацию состояния каналов сигнализации СЦР одновременно для всех подключенных блоков БПХ-1МК с выдачей полной информации об исправности и состоянии сигнализации СЦР;

3) командную проверку блоков БПХ-1МК на срабатывание без установки на них режима «КОНТРОЛЬ»;

4) командный сброс позиционных сигналов «СЦР»;

5) командную проверку всей сигнализации СЦР для всех блоков сигнализатора ДРГ-1МК;

6)  командный сброс всей сигнализации СЦР;

7) индикацию выбранного режима работы;

8) индикацию режима питания – от основного или резервного  источника;

9) индикацию состояния питания блока БСС-4Мк

Технические характеристики:

1. Эл. питание:

- основной канал – сеть переменного тока частотой 50 ГЦ напряжением 220 В;

- резервный канал – от источника постоянного тока +24В

2. Контролируемый диапазон МЭД – от 3∙10-3 до 3∙104 мкР/с  

3.  Пороги срабатывания по МЭД для положений переключателя ПОРОГ блока БПХ-1МК:

порог «10» - 7±3 мкР/с

порог «30» - 21±9 мкР/с

порог «100» - 70±30 мкР/с

порог «300» - 210±90 мкР/с

порог «1000» - 700±300 мкР/с

порог «3000» - 2100±900 мкР/с

4. Основная нестабильность порогв срабатывания по МЭД – не более 30%

5. Основная относительная погрешность показаний МЭД на ПЭВМ по 137Cs:

- для МЭД менее 1000 мкР/с – не более 30%

 -  для МЭД более 1000 мкР/с – не более 50%

6. основная нестабильность показаний МЭД на ПЭВМ при круглосуточной работе – не более 10%

7. Дополнительная нестабильность показаний МЭД на ПЭВМ:

- при изменении питающего напряжения – не более 10%

- в процессе воздействия вибрации -  не более 10%

- при крайних значениях температуры воздуха -  не более 10%

- при верхнем значении относительной влажности воздуха - не более 10%  

8. Порог срабатывания по экспозиционной дозе гамма-излучения при минимальной продолжительности СЦР  10-3 сек – не более 30 мкР/с

9. угловая зависимость эффективности блоков БПХ-1МК – не более 25%

10. Энергетическая зависимость эффективности блоков БПХ-1Мк в диапазоне энергий от 0,06 до 1,25 МэВ – не более 25%

12. Время установления рабочего режима – не более 10 минут

13. Интервал времени от момента срабатывания блока БПХ-1Мк до достижения заданной мощности аварийного сигнала «ЗВУК- СЦР» - не более 0,2 сек

14. Мощность аварийного сигнала «ЗВУК-СЦР» на расстоянии 1м от громкоговорителя – не менее 100 дБ

15. Мощность потребления сигнализатора ДРГ-1МК при включенной звуковой и оптической сигнализации СЦР:

- от основного источника питания – не более 60 ВА

- от резервного источника -  не более 30 ВА

16. Параметры выходных эл. сигналов:

- напряжение    11±1В

- ток нагрузки для эл. цепей «Выход 1», «Выход 2», «Выход 3», «Контроль питания»       0,1А

-  ток нагрузки для эл. цепей «Выход СЦР»   0,1А

-  ток нагрузки для эл. цепи «Резерв»   0,1А

17. Коммутационная способность реле (сигнал «Реле-СЦР»):

- коммутируемая мощность – не более 10 ВА

- коммутируемый ток – не более 1,0А

18. Радиационная стойкость – доза смешанного нейтронного и гамма-излучения, после воздействия которой обеспечивается сохранение работоспособности сигнализатора ДРГ-1МК – 100 Гр

19.Габаритные размеры и масса составных частей сигнализатора ДРГ-1МК:

Обозначение блока Габаритные размеры, мм Масса, кг

БПХ-1МК Ø160×330 7,0

БНН-24МК 210×260×160 9,0

БСР-4МК 280×380×320 7,0

БСС-4МК 110×210×140 1,3

20.Состав сигнализатора ДРГ-1МК:

Наименование составной части Количество

1. Блок позиционного преобразования БПХ-1МК     еУ2.008.003- 3шт

2. Блок питания БНН-24МК      еУ2.087.054 -1шт

3. Блок внешней сигнализации БСР-4МК       еУ2.422.014- 1шт

4. Блок  индикации и управления БСС-4МК      еУ2.429.010- 1шт

Комплектность:

1. Сигнализатор аварийный дозиметрический ДРГ-1МК еУ1.550.013;

2. Комплект инструментов и принадлежностей  еУ4.072.034

3. Комплект запасных частей     еУ1.550.013ЗИ

4. Комплект монтажных частей еУ4.075.090

5. Эксплуатационная документация.
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Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».
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