                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                              Главный инженер 
                                                                                                                             ФГУП ПО «Север»    
                                                                                                                                             Н.Н. Вагин     
                                                                                                                      «       .»                     2014 г.       
Техническое задание 

На поставку системы контрольно-измерительной Тестера полупроводниковых приборов FORMULA TT или эквивалента.

1. Требования по назначению и применению
Система контрольно-измерительная для комплексной автоматизированной проверки статических параметров полупроводниковых приборов, снятия вольт-амперных характеристик двух–, трех, и четырехполюсников Тестер FORMULA ТТ, или эквивалент  (далее по тексту - Тестер) должна соответствовать требованиям к Средствам измерений, предусмотренным ст.9, Закона РФ  Об обеспечении  единства измерений (№ 102-ФЗ). 
Тестер должен выполнять комплексную автоматизированную проверку статических параметров полевых и биполярных транзисторов, диодов, тиристоров, оптопар, стабилитронов и др. полупроводниковых приборов методами в соответствии с ГОСТ: 
ГОСТ 20398 – полевые транзисторы

ГОСТ 24613 – оптопары

ГОСТ 19138 – тиристоры

ГОСТ 18604, ГОСТ 27264 – биполярные транзисторы

ГОСТ 18986 – диоды и стабилитроны.

  Тестер должен выполнять проверку полупроводниковых приборов в корпусе  в соответствии с требованиями к измерениям при разработке, испытаниях, производстве и эксплуатации изделий электронной техники специального и общепромышленного назначения.

  2. Требования  к выполнению контроля  полупроводниковых приборов
 Принцип действия Тестера должен быть основан на подаче на измеряемый полупроводниковый прибор тестовых напряжений и/или токов и измерении протекающих по прибору токов и /или падающих на приборе напряжений.
 Измерения должны производиться с помощью набора формирующих делителей, усилителей и преобразователей ток-напряжение, подающих сигнал на аналого- цифровые преобразователи.
3.Требования на подключение объекта контроля к Тестеру
           Подключение к Тестеру объектов контроля должно обеспечиваться посредством измерительной оснастки, полностью совместимой  с измерительной оснасткой  оборудования предыдущего поколения - Тестером 14ТКС.

        4. Основные технические требования
4.1. Требования к параметрам воспроизведения напряжения постоянного тока
4.1.1. Параметры воспроизведения напряжения постоянного тока источниками напряжения    должны быть не хуже приведенных  в Табл. 1 и Табл. 2.
Табл. 1 Воспроизведение напряжения  источником коллекторного напряжения 

	Пределы задания напряжения, В
	Диапазоны тока, не хуже
	Погрешность
	Интегральная нелинейность

	(10
	(100 А
	((2%U + 5 мВ)
	-

	(20
	(1 мкА, (10 мкА
	((0.5%U + 10 мВ)
	-

	
	(100 мкА, (1 мА (10 мА, (100 мА
	((0.5%U + 10 мВ)
	(30 мВ

	
	(1 А 
	((1.5%U + 10 мВ)
	-

	
	(10 А
	((2%U + 10 мВ)
	-

	от -18 до -200,

от +18 до +200
	(2 мкА, (20 мкА (200 мкА, (2 мА (20 мА, (200 мА 
	((1%U + 200 мВ)
	-

	от -180 до -2000, от +180 до +2000
	(5 мкА, (50 мкА (5мА, (500 мкА 
	((2%U + 10 В)
	-


Табл. 2 Воспроизведение напряжения постоянного тока источником напряжения базы 

	Пределы

задания напряжения, В
	Диапазоны тока
	Погрешность
	Интегральная нелинейность

	(20
	(1 мкА, (10 мкА
	((0.5%U + 10 мВ)
	-

	
	(100 мкА, (1 мА (10 мА, (100 мА 
	((0.5%U + 10 мВ)
	(30 мВ

	
	(1 А
	((1.5%U + 10 мВ)
	-

	
	(10 А 
	((2%U + 10 мВ)
	-


4.1.2. Нестабильность выходного напряжения источников напряжения  при изменении нагрузки в пределах, не вызывающих превышения диапазона тока, должна находиться в пределах погрешности, указанных в Табл. 1 и Табл. 2.
4.1.3. Нестабильность выходного напряжения источников напряжения  при изменении напряжения питающей сети в пределах (10% от номинального должна находится в пределах погрешностей, указанных в Табл. 1 и Табл. 2.
4.1.4. Параметры измерения силы постоянного тока источниками напряжения  должны быть не хуже приведенных  в Табл. 3 и Табл. 4.
Табл. 3 Измерение силы постоянного тока источником коллекторного напряжения.

	Диапазон

напряжения, В
	Диапазон тока
	Погрешность
	Интегральная нелинейность

	(10
	(100 А
	((2%I + 500 мА)
	-

	(20
	(1 мкА
	((2%I + 20 нА)
	-

	
	(10 мкА
	((1%I + 50 нА)
	-

	
	(100 мкА
	((1%I + 0.5 мкА)
	2 мкА

	
	(1 мА
	((1%I + 5 мкА)
	20 мкА

	
	(10 мА
	((1%I + 50 мкА)
	200 мкА

	
	(100 мА
	((1%I + 0.5 мА)
	2 мА

	
	(1 А
	((1.5%I + 5 мА)
	-

	
	(10 А
	((2%I + 50 мА)
	-

	от -18 до -200,

от +18 до +200
	(2 мкА
	((2%I + 20 нА)
	-

	
	(20 мкА
	((1%I + 100 нА)
	-

	
	(200 мкА
	((1%I + 1 мкА)
	-

	
	(2 мА
	((1%I + 10 мкА)
	40 мкА

	
	(20 мА
	((1%I + 100 мкА)
	-

	
	(200 мА

	((1%I + 1 мА)
	-

	от -180 до -2000, от +180 до +2000
	(5 мкА
	((2%I + 40 нА)
	-

	
	(50 мкА
	((1%I + 250 нА)
	-

	
	(500 мкА
	((1%I + 2.5 мкА)
	-

	
	(5 мА
	((1%I + 25 мкА)
	-


Табл. 4 Измерение силы постоянного тока источником напряжения базы
	Диапазон напряжения, В
	Диапазон тока
	Погрешность
	Интегральная нелинейность

	(20
	(1 мкА
	((2%I + 20 нА)
	-

	
	(10 мкА
	((1%I + 50 нА)
	-

	
	(100 мкА
	((1%I + 0.5 мкА)
	2 мкА

	
	(1 мА
	((1%I + 5 мкА)
	20 мкА

	
	(10 мА
	((1%I + 50 мкА)
	200 мкА

	
	(100 мА
	((1%I + 0.5 мА)
	2 мА

	
	(1 А
	((1.5%I + 5 мА)
	-

	
	(10 А
	((2%I + 50 мА)
	-


4.1.5. Параметры ограничения силы постоянного тока источников напряжения должны быть не хуже приведенных в  Табл. 5 и Табл.6
Табл. 5 Ограничение силы постоянного тока источником коллекторного напряжения

	Диапазон

напряжения, В
	Диапазон

тока
	Ограничительный

резистор **
	Максимальный ток на КЗ, не более*

	
	
	
	долговременный
	импульсный, tимп.=300 мкс

	(10
	(100 А
	50 мОм
	-
	120 А

	(20
	(1 мкА
	4.99 МОм
	6 мкА
	-

	
	(10 мкА
	499 кОм
	60 мкА
	-

	
	(100 мкА
	49.9 кОм
	0.6 мА
	-

	
	(1 мА
	4.99 кОм
	6 мА
	-

	
	(10 мА
	499 Ом
	60 мА
	-

	
	(100 мА
	49.9 Ом
	-
	600 мА

	
	(1 А
	4.99 Ом
	-
	4 А

	
	(10 А
	0.5 Ом
	-
	40 А

	от -18 до -200,

от +18 до +200
	(2 мкА
	4.99 МОм
	40 мкА
	-

	
	(20 мкА
	499 кОм
	400 мкА
	-

	
	(200 мкА
	49.9 кОм
	4 мА
	-

	
	(2 мА
	4.99 кОм
	40 мА
	-

	
	(20 мА
	499 Ом
	-
	300 мА 

	
	(200 мА

	49.9 Ом
	-
	400 мА

	от -180 до -2000, от +180 до +2000
	(5 мА***
	10 кОм
	10 мА
	-

	
	
	100 кОм
	10 мА
	-

	
	
	1 МОм
	2 мА
	-

	
	
	10 МОм
	200 мкА
	-


Табл. 6 Ограничение силы постоянного тока источником напряжения базы* .

	Диапазон напряжения, В
	Диапазон тока
	Ограничительный резистор
	Максимальный ток на КЗ, не более

	
	
	
	долговременный
	Импульсный, tимп.=300 мкс

	(20
	(1 мкА
	4.99 МОм
	6 мкА
	-

	
	(10 мкА
	499 кОм
	60 мкА
	-

	
	(100 мкА
	49.9 кОм
	0.6 мА
	-

	
	(1 мА
	4.99 кОм
	6 мА
	-

	
	(10 мА
	499 Ом
	60 мА
	-

	
	(100 мА
	49.9 Ом
	600 мА
	-

	
	(1 А
	4.99 Ом
	-
	3 А

	
	(10 А
	0.5 Ом
	-
	      40 А


4.1.6. Параметры воспроизведения силы постоянного тока источниками тока 1 и 2 должны быть не хуже  представленных в  Табл.7 и Табл. 8.

4.1.7. Нестабильность выходного тока источников тока при изменении нагрузки в пределах, не вызывающих превышения диапазона напряжения, должна находиться в пределах погрешностей, приведенных  в  Табл.7  и Табл. 8.

4.1.8. Нестабильность выходного тока источников напряжения при изменении напряжения питающей сети в пределах (10% от номинального должны  находиться в пределах  погрешностей, приведенных в  Табл. 7  и Табл. 8. 

Табл. 7 Воспроизведение силы постоянного тока источником коллекторного тока 

	Диапазоны напряжения, В
	Пределы задания тока
	Погрешность
	Интегральная нелинейность

	(4
	(100 А
	((2%I + 500 мА)
	-

	(20
	(1 мкА
	((2%I + 20 нА)
	-

	
	(10 мкА
	((1%I + 50 нА)
	-

	
	(100 мкА
	((1%I + 500 нА)
	-

	
	(1 мА
	((1%I + 5 мкА)
	(10 мкА

	
	(10 мА
	((1%I + 50 мкА)
	(100 мкА

	
	(100 мА
	((1%I + 500 мкА)
	(1 мА

	
	(1 А
	((1.5%I + 5 мА)
	-

	
	(10 А
	((2%I + 50 мА)
	-

	от -18 до -200,

от +18 до +200
	(2 мкА
	((2%I + 30 нА)
	-

	
	(20 мкА
	((1%I + 100 нА)
	-

	
	(200 мкА
	((1%I + 1 мкА)
	-

	
	(2 мА
	((1%I + 10 мкА)
	(20 мкА

	
	(20 мА
	((1%I + 100 мкА)
	(200 мкА

	
	(200 мА

	((1%I + 1 мА)
	-

	от -180 до -2000,

от +180 до +2000


	(5 мкА
	((2%I + 50 нА)
	-

	
	(50 мкА
	((2%I + 500 нА)
	-

	
	(500 мкА
	((2%I + 5 мкА)
	-

	
	(5 мА
	((2%I + 50 мкА)
	-


Табл. 8 Воспроизведение силы постоянного тока источником тока базы

	Диапазоны напряжения, В
	Пределы задания тока
	Погрешность
	Интегральная нелинейность

	(4
	(1 мкА
	((2%I + 20 нА)
	-

	
	(10 мкА
	((1%I + 50 нА)
	-

	
	(100 мкА
	((1%I + 500 нА)
	(1 мкА

	
	(1 мА
	((1%I + 5 мкА)
	(10 мкА

	
	(10 мА
	((1%I + 50 мкА)
	(100 мкА

	
	(100 мА
	((1%I + 500 мкА)
	(1 мА

	
	(1 А
	((1.5%I + 5 мА)
	-

	
	(10 А
	((2%I + 50 мА)
	-


4.1.9. Параметры измерения напряжения источниками постоянного тока должны быть не хуже приведенных в  Табл. 9 и  Табл.10.
4.1.10. Параметры ограничения напряжения источников тока 1 и 2 должны быть не хуже приведенных  в Табл. 11 и Табл. 12
Табл. 9 Измерение напряжения источником коллекторного тока.

	Пределы измерения напряжения, В
	Диапазоны тока
	Погрешность
	Интегральная нелинейность

	(4
	(100 А
	((2%U + 5 мВ)
	-

	(20
	(1 мкА, (10 мкА, (100 мкА
	((0.5%U + 10 мВ)
	-

	
	(1 мА, (10 мА, (100 мА 
	((0.5%U + 10 мВ)
	(30 мВ

	
	(1 А
	((1.5%U + 10 мВ)
	-

	
	(10 А
	((2%U + 10 мВ)
	-

	от -18 до -200,

от +18 до +200
	(2 мкА, (20 мкА, (200 мкА, (2 мА, (20 мА, (200 мА

	((1%U + 200 мВ)
	-

	от -180 до -2000, от +180 до +2000
	(5 мкА, (50 мкА, (500 мкА, (5 мА
	((2%U + 10 В)
	-


Табл. 10 Измерение напряжения источником тока базы.

	Пределы измерения напряжения, В
	Диапазоны тока
	Погрешность
	Интегральная нелинейность

	(4
	(1 мкА, (10 мкА, (100 мкА
	((0.5%U + 10 мВ)
	-

	
	(1 мА, (10 мА, (100 мА
	((0.5%U + 10 мВ)
	(30 мВ 

	
	(1 А 
	((1.5%U + 10 мВ)
	-

	
	(10 А
	((2%U + 10 мВ)
	-


Табл. 11 Ограничение напряжения источником коллекторного тока.

	Диапазон напряжения, В
	Диапазоны тока
	Максимальное напряжение на разомкнутом выходе, В, не более

	(4
	(100 А
	(30

	(20
	(1 мкА, (10 мкА, (100 мкА, (1 мА, (10 мА, (100 мА, (1 А, (10 А
	(25

	(200
	(2 мкА, (20 мкА, (200 мкА, (2 мА, (20 мА, (200 мА
	(220

	от -180 до -2000, от +180 до +2000
	(5 мкА, (50 мкА, (500 мкА, (5 мА
	(2100

	от -180 до -2000, от +180 до +2000
	(5 мкА, (50 мкА, (500 мкА, (5 мА
	(600*


* при включенном ограничении напряжения на 500В.

Табл. 12 Ограничение напряжения источником тока базы.

	Диапазон напряжения, В
	Диапазоны тока
	Макс.напряжение на разомк-нутом выходе, В, не более

	
	
	

	(4
	(1 мкА, (10 мкА, (100 мкА, (1м А, (10 мА, (100 мА, (1 А, (10 А
	(15


4.2. Временные характеристики Тестера
4.2.1 Тестер должен обеспечивать задавание длительности импульса источников с дискретностью  не хуже 50  мкс 
4.2.2 Требования к допустимым и рекомендуемым длительностям выходных импульсов Тестера  должны соответствовать  приведенным  в  Табл. 13
	Табл. 13 Рекомендуемые длительности импульсов при проведении измерений.Диапазон напряжения, В
	Диапазон тока
	Рекомендуемая / максимально-допустимая длительность импульса, мкс
	Минимально допустимая скважность импульсов

	(4, (10
	(100 А
	300/1000
	100

	(20
	(1 мкА
	5000/∞
	2

	
	(10 мкА
	2000/∞
	2

	
	(100 мкА
	1000/∞
	2

	
	(1 мА
	500/∞
	2

	
	(10 мА
	500/∞
	2

	
	(100 мА
	300/10 000
	10

	
	(1 А
	300/3000
	10

	
	(10 А
	300/1000
	100

	от -18 до -200,

от +18 до +200
	(2 мкА
	5000/∞
	2

	
	(20 мкА
	2000/∞
	2

	
	(200 мкА
	500/∞
	2

	
	(2 мА
	500/∞
	2

	
	(20 мА
	300/∞
	5

	
	(200 мА

	300/10 000
	10

	от -180 до -2000, от +180 до +2000
	(5 мкА
	50 000/∞
	2

	
	(50 мкА
	20 000/∞
	2

	
	(500 мкА
	10 000/∞
	2

	
	(5 мА
	10 000/∞
	2


5. Требования к программному обеспечению  Тестера

5.1. Требования к системному ПО

5.1.1.Системное ПО должно обеспечивать полное управление аппаратурой Тестера.

5.1.2.Управление функциями и возможностями Тестера должно производиться из единой программной оболочке.

5.2. Требования к сервисному ПО

    Сервисное ПО  должно обеспечивать:

5.2.1. Автоматизированную диагностику,

5.2.2. Калибровку и  Поверку, 

5.3. Требования к пользовательскому ПО

     Пользовательское ПО должно обеспечивать: 

· Разработку и  отладку  программ контроля и измерений полупроводниковых приборов  на  основе библиотеки методов контроля, выполненной  в соответствии с ГОСТ (п. 2 ТЗ):
· Документирование результатов измерений при проведении контроля и хранение полученных результатов в базе данных;
· Отображение статистики результатов контроля по результатам  его проведения в виде текстовой таблицы и (или) диаграммы распределения брака.
      6. Требования к эксплуатационным  характеристикам 

6.1. Нормальные условия применения Тестера должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94 для средств измерения группы 1 (температура окружающей среды (18-22)°С, влажность (30-80)% при 20°С, атмосферное давление (630-795) мм. рт. ст.).
6.2. Требования к электропитанию должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261‑94 ((198-242) В, 50Гц).
6.3. Рабочие условия применения Тестера по климатическим воздействиям должна соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94 для средств измерения группы 1(температура окружающей среды (10-25)°С, влажность до 80% при 20°С, атмосферное давление (630-800) мм. рт. ст.). 

6.4. Тестер должен обеспечивать контроль отсутствия самовозбуждения измеряемого прибора в пределах 20 – 200 МГц с амплитудой более 1 В.

6.5.  Мощность, потребляемая измерительным блоком Тестера от сети при номинальном напряжении, не должна превышать 200 Вт.

          7. Требования к надёжности

7.1.Тестер должен допускать непрерывный режим работы.

7.2.Среднее время наработки на отказ изделия должно быть не менее 5000 часов.

          8. Требования по безопасности и электромагнитной совместимости

Тестер должен соответствовать Требованиям по безопасности и электромагнитной совместимости по  ГОСТ 22261-94.

         9. Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение Тестера должно обеспечивать калибровку и поверку всех метрологических характеристик Тестера, приведённых в Описании типа средств измерений и п.5 настоящего ТЗ.

Тестер  должен  быть поставлен с первичной поверкой и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.

         10.Требования  к транспортированию и хранению

10.1. Тестер должен выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 22261‑94 для средств измерения группы 1, кроме транспортирования воздушным и морским транспортом и транспортирования в районы с тропическим климатом.

10.2. Тестер должен храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5(С до +35(С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25(С.

        11. Требования к маркировке

На измерительном блоке должна быть отображена следующая идентификационная  информация:

Децимальный номер блока, Заводской номер и год изготовления тестера, Знак и номер сертификата РосТеста о внесении Тестера в ГосРеестр средств измерений.

             12. Требования к составу  поставки Тестера 

	№ пп
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
	Тестер должен  включать:

Измерительный блок в составе:

- источник коллекторного напряжения;

- источник повышенного коллекторного напряжения;

- источник коллекторного тока;

- источник тока с повышенным коллекторным напряжением;

- источник базового тока;

- источник затворного напряжения;

- высоковольтный источник напряжения/тока;

- низковольтный сильноточный источник тока;

- низковольтный сильноточный источник напряжения и измеритель тока;

- рабочее место оператора с одним постом;

- управляющая ЭВМ не хуже Pentium 4;
- ж/к монитор не менее 19";

- источник бесперебойного питания не менее (625 ВА);

Пакет базового программного обеспечения (ПО)
Программно-аппаратный комплекс для калибровки и поверки Тестера;
Комплект эксплуатационной документации на русском языке, включающий руководство по эксплуатации с методикой поверки,    

утвержденной сертифицирующим Органом; 

Копия Свидетельства об утверждения Типа средств измерений. 
Свидетельство первичной поверки Тестера   
	1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
	Перечень  услуг  при поставке Тестера  должен включать: 

Первичное обучение  на территории Покупателя до 3-х человек 

Доставку Тестера  Покупателю

Шеф-монтаж и приемо-сдаточные испытания на территории Покупателя

Проведение первичной поверки  Тестера
Гарантию не менее 1 года

Консультации Покупателя по всем видам связи

Гарантию на заключение договора послегарантийного сервисного обслуживания, включая ремонт и плановое техническое обслуживание на территории Покупателя
	1

1
1

1
1

1

1



13. Требования к поставляемой документации

В комплект  поставляемой  документации на Тестер должны входить:

13.1 Комплект эксплуатационной документации на русском языке, включая Руководство по эксплуатации с методикой поверки;

13.2. Копию Свидетельства об утверждении типа средств измерений;

13.3. Свидетельство о первичной поверке Тестера.

14. Требования к таре и упаковке Тестера
Тестер поставляется в специальной таре.  Тара и упаковка должна обеспечивать полную сохранность  Тестера  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Тара  должна содержать маркировку (наименование и количество единиц оборудования, вес брутто и нетто, габарит, центр тяжести и т.д.).
15. Требования к  Предоставляемым гарантиям
Срок гарантии Поставщика должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки Тестера на складе Покупателя.

16. Дополнительные  требования 

16.1.Поставляемый Тестер  должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). 

16.2.Тестер  должен быть поставлен комплектно и  обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 

16.3. Тестер должен быть внесен в ГосРеестр Средств измерений и иметь сертификат утверждения типа Средств Измерений.  

16.4. Поставщик должен гарантировать,  что при поставке Тестера  не будут нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности.

16.5 Программное обеспечение (ПО)  должно быть передано Покупателю установленным на управляющую ЭВМ в составе поставляемого оборудования, а также в виде копии  на DVD диске.   ПО  должно быть передано  с лицензионным соглашением,  предусматривающим  передачу  прав пользования Покупателю на неограниченный срок.

         17. Требования к проведению шеф-монтажа, обучения  и приемо-сдаточных испытаний на территории Покупателя

Шеф-монтаж,  обучение персонала и приемо-сдаточные испытания должны быть проведены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отгрузки Оборудования и его размещения  в помещении Покупателя, соответствующем условиям эксплуатации. 

Поставщик должен обеспечить проведение приемо-сдаточных испытаний  на территории Покупателя  по утвержденной Программе приемо-сдаточных испытаний.

18. Место поставки 

Адрес: г. Новосибирск-75, ул. Объединения 3, тел./факс (383) 274 46 77, 
                                                                                e-mail      info@posever.ru
19. Срок поставки  Тестера  

Срок поставки: должен составлять не более  8 недель с даты заключения Контракта и оплаты авансового платежа. Досрочная поставка допускается.

20.  Требования к условиям  поставки

Доставка оборудования осуществляется на условиях поставки DDP г. Новосибирск
В  общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Покупателя, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, шеф монтажных работ и других обязательных платежей.

21.  Цена поставки должна включать:

21.1 Стоимость транспортных расходов, включая расходы на страховку груза.

21.2 Стоимость тары и упаковки оборудования.
21.3 Полный комплект Технической  документации в печатном виде и на  компакт диске, на русском языке.
21.4 Стоимость шеф-монтажа  и приемо-сдаточных испытаний на территории  Покупателя.  

21.5 Стоимость обучения до 3-х специалистов Покупателя  на его территории.
21.6 Стоимость консультаций Персонала Покупателя в послепродажный период без ограничения срока.
21.7 НДС на общую сумму Контракта.

22.  Требования к условиям оплаты

 Предоплата - 40% полной стоимости поставки, остальные 60% должны быть оплачены  в течение 15 (пяти) дней с момента подписания Покупателем Акта приемо-сдаточных  испытаний   Тестера.
 Оплата стоимости поставки по счетам, выставленным Поставщиком, осуществляется в рублях. Датой оплаты и соответственно исполнения Покупателем  своих обязательств по оплате  должен считаться  день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Главный технолог                                                                                                                  С.А. Семиков

Исп. В.М. Пургин

т. 913 748 31 03
� В диапазоне 200 В при выходном напряжении от +150 В до +200 В и от -150 В до -200 В в диапазоне тока 200 мА допускается использование тока не более +150 мА (-150 мА соответственно)


� В диапазоне 200 В при выходном напряжении от +150 В до +200 В и от -150 В до -200 В в диапазоне тока 200 мА допускается использование тока не более +150 мА (-150 мА соответственно)


� В диапазоне ±200 В при выходном напряжении от 150 В до 200 В и от –200 В до �150 В в диапазоне тока 200 мА допускается использование тока не более 150 мА (-150 мА соответственно)


� В диапазоне 200 В при выходном напряжении от +150 В до +200 В и от -150 В до -200 В в диапазоне тока 200 мА допускается использование тока не более +150 мА (-150 мА соответственно)


� В диапазоне 200 В при выходном напряжении от 150 В до 200 В и от –200 В до �150 В в диапазоне тока 200 мА допускается использование тока не более 150 мА (-150 мА соответственно)





10

