	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота

	___________________
	О.Э.Дарбинян

	«___» _______ 2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку блоков детектирования БДЕГ 03В
1. Предмет договора
Поставка блоков детектирования БДЕГ 03В (номенклатурная группа № 1.27 -поставка средств измерений) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
	Составная часть устройства детектирования УДГП-01, входит в состав СРК «Феникс»

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Блок детектирования БДЕГ-03
40х100
	1. Энергетическое разрешение по гамма-линии цезия-137: не более 15,0%;
2. Габаритные размеры: не более 60х360 мм;
3. Характеристика преобразования (зависимость амплитуды импульсов от энергии гамма-квантов) - линейная. Интегральная нелинейность не более 2,5 % в диапазоне энергий от 48 фДж (300 кэВ) до 398 фДж (2500 кэВ);
4. Эффективность регистрации в пике полного поглощения гамма-излучения для изотопа цезия-137 с энергией 105 фДж (662 кэВ): не менее 20,0%;
5. Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения от 0,1 ( 7,2 МэВ;
6. Диапазон измерения контролируемого параметра 1,5(102 ( 2(108 Бк/м3;
7. Полярность выходных импульсов - положительная. Амплитуда выходных импульсов не более 4 В. Длительность фронта и спада (на уровне 0,1 и 0,9 амплитуды импульса) не превышает 0,8 и 3,0 мкс соответственно. Длительность импульса (на уровне 0,5 амплитуды импульса) - (3,0 ( 0,5) мкс.

8. Диапазон рабочих температур от - 10 до + 80(С. При этом дополнительная погрешность (изменение амплитуды импульса) не превышает 1% на каждый 1(С изменения температуры;
9. Блок предназначен для преобразования энергии гамма-квантов в энергию электрических импульсов пропорциональной амплитуды;
10. Является составной частью устройства детектирования УДГП-01, входит в состав СРК «Феникс».
	2
	шт.


3. Требования к комплектации товара: 
Вся продукция поставляется в комплектации, указанной в паспорте завода-изготовителя.
4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

6. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок
7. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации, предусмотренный предприятием-изготовителем
8. Прочие условия

8.1. Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей);
8.2. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
10. Сроки поставки: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «26» ноября 2012 г. по «25» декабря 2012 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема

	
	
	
	
	

	Заместитель начальника службы РБ и ЭК по эксплуатации
	
	
	
	О.Х. Халимуллин


