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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	 муфельная печь предназначена для проведения термической обработки температурой до 110 градусов Цельсия в камере объёмом 30 литров



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым.
2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну:
- наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006.
- наличие таблички на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. Год выпуска оборудования не ранее 2013.
3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации. 



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 Применяется для проведения таких технологических операций как: закалка и старение, также печь может использоваться для обжига



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение муфельная печь  – муфельная печь находится в отапливаемом помещении
   



	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

		
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Мощность: 3,4 кВт
Диапазон температур: 50÷1100 °С
Размеры рабочей камеры, мм:
ширина - 300
длина - 450
высота - 300
Габаритные размеры, мм:
ширина - 640
длина - 800
высота - 830
Масса, кг – 100
 Напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Число фаз 1
Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин, не более 150
Стабильность температуры в установившемся режиме, без садки, °С, не хуже±4

         
Ресурс до первого капитального ремонта, часов , - не менее  6000;
 Наработка на отказ, час – не менее 2000.          

     


Конструкция  муфельная печь SNOL 30/1100 , должна предусматрив

.   Рабочая камера электропечи сделана из волокна КТМ, нагревательные элементы вакуумированы. Нагрев в печи происходит с четырех сторон


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

		Обороты
	6500 об/мин

	Расход воздуха
	198 л/мин.




	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Муфельная печь SNOL 30/1100 должен отвечать требованиям надёжности. 
Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры  и режимы работы оборудования должны  соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем.
Срок службы станка, лет – не менее 48 месяцев.
Наработка до капитального ремонта – не менее 6000 часов
Наработка на отказ - не менее 2000 часов

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция печидолжна обеспечивать выполнение монтажных и демонтажных работ с помощью 2 человек.
Ремонтные  работы выполняются с помощью слесарного инструмента, с ограничением количества размеров под ключ – не более 6.
Органы управления Муфельная печь SNOL 30/1100 должны иметь надписи, поясняющие их назначение и показывающие направление включения с учетом требований ГОСТ 21753.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	 В комплектацию электропечи входят две керамические подовые плитки

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Муфельная печь SNOL 30/1100  должен быть устойчив к воздействию внешних природных факторов, наличие воды абразивных материалов при  температурных режимах от +10 до +35ºС.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Особых требований не предусмотрено

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	 Omron E5CSV (электронный простой)

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	 Муфельная печь SNOL 30/1100  должна быть укомплектована:.
 - Комплект быстроизнашивающихся деталей, РТИ для обеспечения работы 
 Муфельная печь SNOL 30/1100  до наработки 6000 часов.
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Каталог запасных частей на русском языке
- Перечень и чертежи быстроизнашивающихся деталей.
- Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность 
машин и оборудования»


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Маркировку выполняют на прикрепленной к Муфельной печи SNOL 30/1100   металлической табличке,  
выполненной по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971 и содержащей следующие данные:
          товарный знак (или наименование) предприятия-изготовителя;
          условное обозначение станка и номер технических условий на станок;
          порядковый номер гайковёрта по системе нумерации предприятия-изготовителя;
          год и месяц выпуска.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Все агрегаты и элементы Муфельная печь SNOL 30/1100   должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи.
Поставщик обязан предоставить следующие  документы:
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Каталог запасных частей и комплектующих на русском языке
- Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность 
машин и оборудования»
- Гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Категория транспортирования - "Ж" по ГОСТ 9.014.
.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Категория условий хранения  С - по ГОСТ 15150  



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок 12 месяцев или 2 000 часов работы до первого отказа (что наступит ранее), но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем.
Гарантийный срок наработки до капитального ремонта 6000 часов
Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 20 рабочих дней.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтно пригодны. 
Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- 
узлового метода ремонта.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обслуживание печи  должно предусматривать наличие запыленности на рабочем месте и влаги. 



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Общие гигиенические требования  - по ГОСТ 12.2.106.



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	     Общие требования безопасности к конструкции  должны соответствовать ГОСТ 12.2.003..



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик обеспечивает поставку оборудования в  технически исправном состоянии без дефектов изготовления или трансопртировки
При поставке оборудования Поставщик обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов.



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	           Проведение пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками печии техническим заданием.




	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	          Дополнительных требований не предусмотрено



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество –1  шт.
[bookmark: _GoBack]Срок поставки – апрель-май 2014  года.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе.
Все остальные документы в бумажном виде.



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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