ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________
	г. Москва   
	«__»  _______________  201_ г.


_____________________________  (далее - Поставщик), в лице _________________, действующего на основании _________________ и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее – Покупатель), в лице Заместителя Директора- Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2013 № Д-163-13, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, в соответствии со Спецификацией (Приложение№1) и осуществить Работы по монтажу и пуско-наладке Товара (ввод в эксплуатацию) согласно Техническому Заданию (Приложение №2), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и выполненные Работы  в порядке и сроки предусмотренные Договором и приложениями к нему.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.3. Основанием для заключения Договора является: 
- Протокол закупочной комиссии от __ ________2013 №___________ 

2. ЦЕНА НА ТОВАР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Товара и Работ (цена Договора) указана в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты (Приложение №3). Цена Договора не подлежит увеличению до окончания срока действия настоящего Договора.
2.2. 
Оплата по Договору производится Покупателем в порядке, предусмотренном в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с расчетного  счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
2.3.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки, порядок, способ и адрес поставки Товара указаны в Спецификации.

3.2. Порядок, сроки, содержание, объем и адрес выполнения Работ указаны в Техническом Задании.
3.3.
Датой поставки Товара является дата подписания обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 
3.4.
Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи Товара (форма Акта приема-передачи Товара – Приложение №4). 

3.5.
Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает документацию на Товар согласно Спецификации.
3.6.
В случае непредставления Поставщиком документации на Товар и/или Акта приема-передачи Товара, Товар считается непоставленным до момента предоставления документации и/или Акта приема-передачи Товара.
3.7.
При обнаружении несоответствия количества и качества фактически передаваемого Товара требованиям, указанным в Договоре, а также скрытых недостатков, Покупатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить Поставщику уведомление о выявленных недостатках Товара и необходимости составления Рекламационного акта. 

3.8.
Поставщик обязан направить своего представителя для составления Рекламационного акта в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, указанного в п.3.7. Договора. Стороны составляют и подписывают Рекламационный акт с указанием выявленных недостатков Товара. 

3.9.
В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 10 (Десяти) дней с момента получения от Покупателя уведомления, указанного в п.3.7. Договора, Покупатель составляет Рекламационный акт в одностороннем порядке и направляет его Поставщику.

3.10.
Поставщик обязан рассмотреть Рекламационный акт и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в течение 10 (Десяти) дней с момента его получения.

3.11.
Надлежащее выполнение Работы оформляется Актом сдачи-приемки выполненных Работ (Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ – Приложение №5).
3.12.
В случае наличия замечаний у Покупателя Акт сдачи-приемки выполненных Работ подписывается представителями Сторон только после устранения данных замечаний в согласованные Сторонами сроки.
3.13.
В случае непредоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ Работы по Договору  считаются не выполненными до момента предоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

3.14.
Поставщик обязан обеспечить наличие у физических лиц, непосредственных исполнителей Работ, допуска к государственной тайне по форме №3. В случае отсутствия у непосредственных исполнителей Работ допуска к государственной тайне по форме №3 Покупатель имеет права требовать замены непосредственных исполнителей Работ на лиц, имеющих такой допуск.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ И РАБОТАМ
4.1. Наименование, качество, количество, ассортимент, комплект и комплектность поставки Товара, гарантийный срок, требования к таре и (или) упаковке должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации.

4.2. Содержание, объем, качество и сроки выполнения Работ должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1%  (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара и/или выполнения Работ, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 1 % (один процент) от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.
5.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

6.2 Просрочка поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Спецификации и/или просрочка выполнения Работ более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Техническом задании признается Сторонами существенным нарушением условий Договора. В таком случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную п. 5.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

6.3 Договор может быть расторгнут по иным, предусмотренным законодательством РФ, основаниям.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять рабочих) дней с момента ее получения. 

7.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 7.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 7.2:

7.2.
Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

8.2 Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

8.3 Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.
9.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

9.2 Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

9.3 Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

9.4 Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 9.1.-9.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.
11.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны договорились ежеквартально производить сверку расчетов по договору в следующем порядке:

- Покупатель ежеквартально направляет Поставщику акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

- Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Покупателя подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Покупателя либо, при наличии разногласий, направить в адрес Покупателя протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Покупателем оформленного со стороны Поставщика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Поставщиком данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Поставщиком без замечаний.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.     

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

11.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату, в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания.

11.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

11.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

11.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

11.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Техническое задание

Приложение №3 – Соглашение о договорной цене и порядке оплаты;

Приложение №4 – Форма Акта приема-передачи Товара;
Приложение №5 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ;
Приложение №6 – Особые условия.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с№40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН 1097746180740




13. ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков
 м.п.


Приложение №1
к Договору от «__»  ____________  201_ г.
№________________
Спецификация
1. Наименование, количество, цена Товара, срок поставки Товара:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
(шт, кг 
и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Стоимость без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.
	Срок
поставки

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	-
	
	
	


2. Технические и функциональные характеристики Товара:
3. Требования к качеству Товара:
4. Требования к безопасности Товара:
5. Гарантия на Товар:

6. Требования к документации,  относящейся к Товару:
7. Требования к таре и (или) упаковке Товара:
8. Способ поставки Товара: 

выбрать один из предложенных вариантов:

Выборка со склада Поставщика по адресу:____________________________

ИЛИ*

Поставщик осуществляет доставку Товара по адресу: ____________________________ своими силами и за свой счет. Поставщик при нахождении на территории Покупателя обязуется соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимных требований. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанных правил и требований последний обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате такого несоблюдения, в полном объеме.
ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 2

к договору №__________

от __ ______ 2013 г.

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                    Главный инженер  

                                                                                              ОАО «НИКИЭТ»
П.И.Факеев

"___" _______________ 2013 г.

Техническое задание 

Тема закупки: «Электронно-лучевая сварочная установка»

	Главный технолог ОАО "НИКИЭТ"

	С.В.Макаров

	"___" ____________________ 2013 г.

	


	Начальник отд. 511  ОАО "НИКИЭТ"

	В.П.Постнов

	"___" ____________________ 2013 г.

	


Москва

2013

Техническое задание 

на поставку нестандартного технологического оборудования

Электронно-лучевая сварочная установка 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                    3

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)                                                         3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                                                 3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                              4

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры                                                           4

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические                          4

и    эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности                                                                    7

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования       7

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного         11

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии                 12

 факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию                                                              13

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности                                                     13

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам                         17

и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности                                                               19

Подраздел 4.11. Требования к маркировке                                                                     20

Подраздел 4.12. Требования к упаковке                                                                          20

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К ПРИЁМКЕ                                                                                    21

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ                                                         22

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ                                              22

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ                     22

 ГАРАНТИЙ 

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ                                                    23

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ                            23

И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                       24

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ                                                                   24

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ                   ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ                                               25

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                           26

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)                  26

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ                     27 ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                 27

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ                   28

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА                    28

 ЗАКАЗЧИКА 

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ                                                            28

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

	1.1
	Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок
	Электронно-лучевая сварочная установка 



	1.2
	Тип, марка, модель (аналог или эквивалент)
	Аналог АЭЛТК-16-341 (Изготовитель ОАО «НИТИ-Прогресс» г.Ижевск)

	1.3
	№ ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др.
	-

	1.4
	Размещение 
	Здание производственного назначения 



	1.5
	Указание кода ОКП
	Код ОКП 344158 (оборудование для сварки электронным лучом)


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

	2.1
	Назначение и/или область применения  оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	   Установка предназначена для электронно-лучевой сварки деталей из конструкционных сталей, титановых, алюминиевых, тугоплавких сплавов, сплавов на основе никеля. 

   Область применения - изготовление элементов ядерных энергетических установок различного назначения 




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	Установка  должна соответствовать исполнению УХЛ 4.2 для районов с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия».

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	4.2 (по ГОСТ 15150-69). Установка предназначена для работы в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре окружающего воздуха от +10ºC до +35ºC и относительной влажности до 80% при температуре 25 ºC (категория 4.2). При эксплуатации в нерабочем состоянии (эксплуатационное хранение и транспортирование) предельное значение температур -50ºC и +50ºC.

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	4.2 (по ГОСТ 15150-69)

	3.4
	Место установки 
	г. Москва, Иртышский проезд, д.5.

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	«Е» 



	3.6
	Категория помещения согласно СП АС-03
	СП АС-03 на помещение, где предполагается установить установку, не распространяется

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	   Характеристики окружающей среды при нормальных условиях эксплуатации:

-температура окружающей среды 

от +10 °С до + 35°С                                                     

-относительная влажность окружающего воздуха при 20° С от  45 %  до 80%




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Вес камеры с механической частью не более 20000 кг
	
	35000

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Не регламентируется

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	Предельные габаритные размеры комплекса (установки):

-длина не более 6000 мм

-ширина не более 5600 мм

-высота не более 4200мм

	4.1.4
	Расположение патрубков
	Не регламентируется

	4.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	Не требуется

	4.1.6
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.
	Представляются на этапе подготовки к монтажу комплекса (установки)


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики


	  Состав установки:

-Камера вакуумная.

-Манипулятор электронно-лучевой пушки.

-Манипулятор сварочный.

-Платформа загрузочная.

-Электронно-лучевая аппаратура (энергоблок).

-Рабочее место технолога.

-Автоматизированная система управления технологическим комплексом.

-Система наблюдения места сварки.

-Система поиска стыка.

-Система документирования результатов контроля отработки управляющей программы.

-Вакуумная система.

-Система измерения вакуума.

-Система освещения вакуумной (рабочей) камеры.

-Система блокировок.

-Площадка технического обслуживания установки.

-Система охлаждения.

-Пневмооборудование.

-Комплект сменных (быстроизнашивающихся) частей в количестве, необходимом на гарантийный период эксплуатации.

   Внутренние размеры вакуумной камеры (не менее) -  длина 2800 мм, ширина 2000 мм, высота 2100 мм

Механическая система

 Количество одновременно управляемых координат перемещения - 6, в том числе манипулятора вращения изделия - 1, манипулятора линейных перемещений ЭЛП - 3    (х,y,z), манипулятора угловых перемещений ЭЛП 2 (xz, yz). 

   Количество манипуляторов (вращателей) - 1 шт.
Грузоподъёмность до 1000кг.

Габаритные размеры свариваемых изделий  (максимальные): диаметр  до 1500мм, длина до 1200мм, ширина 800мм, толщина по свариваемому стыку 100 мм.

Частота вращения шпинделя -   до 2 мин -1.

Положение оси вращения – 

 вертикальное.

Скорость вращения изделия 0,0125…2,0об/мин -1.

   Вакуумная система установки должна состоять из:

- вакуумной системы откачки рабочей камеры;

- вакуумной системы откачки катодной части электронной пушки;

- системы управления подготовкой вакуума.

  В состав вакуумной системы должны входить система откачки вакуумной камеры и система откачки катодной части электронно-лучевой пушки. 

Рабочее давление в камере не более 1,3×10-2 (1×10-4) Па (мм.рт.ст.),  - в электронно-лучевой пушке не более 6,6×10-3 (5×10-5).

Время достижения рабочего давления при повторной откачке  не более 30 мин.

   Электронно-лучевая сварочная аппаратура (энергоблок)  должен иметь следующие характеристики:

- максимальная мощность электронного пучка  40 кВт;

-ускоряющее напряжение 60 кВ;

- диапазон изменения тока электронного пучка 0,1 – 650 мА;

- диапазон изменения тока бомбардировки 10 – 50 мА;

- нестабильность ускоряющего напряжения (не более) (0.5%;

- нестабильность тока сварки (не более) (0.5%;

- диапазон изменения тока фокусировки 400 – 1000 мА;

- рабочее расстояние между пушкой и деталью                                         100 – 250 мм;

- максимальный угол отклонения по осям X-X и Y-Y системы отклонения (7 град;

- длина высоковольтного кабеля (не менее) 10 м;

-максимальная потребляемая мощность аппаратуры (не более) 50 кВА 

- вес аппаратуры (не более) 1000 кг. 



	4.2.2
	Режимы работы оборудования/изделия и/или системы
	Ускоряющее напряжение 60кВ.

Максимальная мощность электронно-лучевой пучка 40 кВт.

Диапазон изменения тока электронного пучка - от 0,1 мА до 650 мА.

Диапазон изменения тока бомбардировки от 10 мА до 50 мА;



	4.2.3
	Требования к унификации и типизации  продукции 
	Не требуется.

	4.2.4
	Устанавливаемая периодичность  и длительности технического обслуживания и ремонта
	В соответствии с эксплуатационной документацией

	4.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	   Поставляемая установка должна быть новой, при её изготовлении не были использованы бывшие в употреблении детали и комплектующие, не является выставочным образцом, свободна от  прав третьих лиц. 




Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Назначенный срок службы
	Не менее 10 лет

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	Не менее 35000ч

	4.3.3
	Наработка на отказ
	Не предъявляются   

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	Не предъявляются   

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	Не предъявляются   


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1
	Степень защиты
	  Система блокировок должна обеспечивать:

- безопасную работу оператора; 

- защиту узлов и механизмов установки от ошибочных действий оператора, 

- блокировку механических движений 

- отключение электропитания при аварийных ситуациях,

- наиболее благоприятное завершение функционирования при выявленных отклонениях в состоянии оборудования.



	4.4.2
	Конструкционные особенности 


	   Комплекс должен представлять собой конструкцию, состоящую из рабочей вакуумной камеры, вакуумной системы, механической системы, электронно-лучевого энергоблока, системы управления установкой и энергоблоком. 

   Электронно-лучевая пушка и механическая система её перемещения должны быть смонтированы внутри камеры. Отдельно должны быть расположены шкафы питания и управления установкой и электронно-лучевой пушкой, вакуумная система и рабочее место технолога

   Вакуумная камера должна представлять собой  сварную  конструкцию  прямоугольного  сечения. Внутренние размеры камеры – 2800(2000(2100 мм, объём камеры 11,8 м3. 

   Внутри камеры должны располагаться следующие механизмы и устройства:

-     тележка;

- манипулятор сварочный;

- манипулятор электронно-лучевой пушки; 

- узлы систем наблюдения с устройствами для защиты оптики от напыления;

- внутрикамерная подсветка.

   Конструкция вакуумной камеры должна предусматривать защиту оператора от неиспользуемого рентгеновского излучения. Суммарная толщина стенок камеры и дверей для обеспечения биологической защиты работающего на установке персонала и при условии применения электронно-лучевого агрегата ЭЛА-40И должна быть не менее 25 мм. Вакуумная часть камеры должна быть выполнена из нержавеющей стали. Внутренняя поверхность камеры должна быть полирована. Для сохранения прочности и устойчивости вакуумной камеры при рабочем вакууме, стенки камеры должны иметь необходимые ребра жесткости или быть выполнены в виде сотовых панелей.                                                               Камера должна иметь две двери, из которых одна, рабочая, находится со стороны загрузочной платформы, другая, вспомогательная, на противоположной стороне камеры. 

Двери должны откатываться в сторону вакуумной системы. Рабочая дверь должна быть снабжена устройством запирания двери и механизмом отката двери, обеспечивающим открытие камеры на всю ширину проема и последующее закрытие. Выполнение циклов: «отпирание двери, открытие камеры» и «закрытие камеры, запирание двери» должны выполняться автоматически по команде оператора.

Вспомогательная дверь служит для выполнения профилактических и ремонтных работ с оборудованием и оснащением, расположенным в камере. Вспомогательная дверь открывается и закрывается вручную. На фланце камеры вспомогательная дверь должна быть закреплена с помощью болтов.

Для присоединения камеры к вакуумной системе технологического комплекса и установки вакуумных датчиков (преобразователей давления) в стенках должны быть предусмотрены соединительные патрубки.

Предусмотреть защиту от напыления, рентгеновского излучения и бомбардировки вторичными электронами гермовводов в камеру, предназначенных для подачи электропитания на механизмы и устройства,  расположенные внутри камеры.

Камера должна быть установлена на станину и крепиться к ней болтами. Станина должна иметь устройства для регулировки положения камеры по уровню.

Для размещения всех рабочих органов установки  (пультов  управления, систем  и других элементов), а также рабочей зоны оператора, прокладки кабелей питания и управления, предусмотреть вокруг рабочей камеры необходимую площадку обслуживания.

Площадка должна обеспечивать удобную работу оператора и наладчиков систем с соблюдением всех эргономических норм и требований безопасности.

Механическая система

   Манипулятор перемещения и поворота электронно-лучевой пушки должен располагаться в сварочной камере
   Манипулятор электронно-лучевой пушки (ЭЛП) предназначен для позиционирования ЭЛП относительно свариваемого изделия, а также для перемещения её во время сварки. Манипулятор дополнительно должен обеспечивать наклон ЭЛП в двух плоскостях – X-Z и Y-Z. Основные характеристики манипулятора ЭЛП:

   Нагрузочная способность манипулятора(не менее) - 80 кГ

Величина перемещения ЭЛП по координатам (не менее): X  (продольная) 1200 мм, Y  (поперечная) ( (450 мм, Z   (вертикальная) 800 мм.

Угол наклона ЭЛП в плоскостях (не менее): X-Z +90…-45 град, Y-Z (90

Скорость перемещения ЭЛП по координатам X,Y,Z (не менее)  40 мм/с

Максимальная скорость поворота ЭЛП в плоскостях (не менее) X-Z, Y-Z 36 град/с, 

Точность позиционирования ЭЛП по координатам X,Y,Z (не хуже) (0,05мм, 

Точность позиционирования ЭЛП в плоскостях X-Z; Y-Z (не хуже) 0,1град. 

Стол сварочный представляет собой выкатную грузовую тележку, на которой закреплен вращатель с вертикальной осью вращения. Грузоподъемность грузовой тележки до 1200 кГ.

Вращатель предназначен для закрепления и плавного, без рывков и люфтов, вращения свариваемых деталей со сборочно-сварочной оснасткой общей массой до 1000 кГ со скоростью от 30 до 4800 с/об (от 0,0125 до 2 об/мин) с плавной регулировкой во всём диапазоне. Наклон оси вращения не предусматривается.

Точность позиционирования манипулятора: 

– по круговой координате (вращение)  не более ( 30((
– радиальное биение планшайбы манипулятора на радиусе 200 мм без нагрузки и с нагрузкой 1000 кг не более ±0,05 мм

Диаметр планшайбы 1200 мм. Максимальный диаметр свариваемой детали с оснасткой – 1500 мм.

Крепление деталей осуществлять в специальных сварочных оправках Заказчика, устанавливаемых на торцевой поверхности планшайбы.

Электродвигатели линейного перемещения, вращения должны располагаться непосредственно на узлах манипулятора и обеспечивать стабильную работу в вакууме во всём диапазоне скоростей.

Направляющие, двигатели, шестерни должны быть надёжно защищены от брызг и паров расплавленного металла.

 Платформа загрузочная должна обеспечивать: 

-возможность выдвижения манипулятора для постановки и снятия свариваемого изделия и сборочно-сварочной оснастки с помощью цехового грузоподъёмного механизма или вручную;

-возможность выдвижения манипулятора вращения из зоны вакуумной камеры для обслуживания, ремонта, монтажа и демонтажа с помощью грузоподъёмного механизма.

Платформа должна представлять собой площадку с направляющими, которые являются продолжением направляющих внутри вакуумной камеры. Длина направляющих должна обеспечивать полное выдвижение манипулятора сварочного из рабочей камеры.

Платформа должна иметь жёсткую связь с вакуумной камерой для предотвращения смещения направляющих в процессе эксплуатации установки.

Электронно-лучевая сварочная аппаратура

Расстояние от среза электронной пушки до изделия от 100 мм до250мм.



	4.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	Не предъявляются

	4.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Не предъявляются



	4.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Не предъявляются


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного технологического оборудования/изделия и/или системы 

	4.5.1
	Материалы
	   Составные части корпуса камеры и дверей, находящиеся внутри камеры,  должны быть выполнены из нержавеющей стали 12Х15Г9НД или 12Х18Н10Т.   Части манипулятора, находящиеся в зоне магнитного воздействия электронного луча, должны быть выполнены из немагнитных материалов, не содержащих цинк.

   В тихоходных парах трения, не подверженных нагреву, допускается применение втулок и вкладышей из бронзы.

   Подшипники, детали и узлы, подверженные намагничиванию, входящие в состав манипулятора, должны быть размагничены.



	4.5.2
	Комплектующие
	Электронно-лучевой агрегат должен иметь характеристики не хуже чем у агрегата  марки ЭЛА-40И

 Система подготовки воздуха перед его подачей  в сеть питания пневмоприводов должна быть, например, фирмы “Festo”.



	4.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Не предъявляются

	4.5.4
	Прочие требования
	  Выхлоп форвакуумных насосов должен производиться через маслоотделительные устройства.




Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости 
	Не предъявляются

	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Максимальный вес свариваемого изделия 1000 кг

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов
	Не предъявляются

	4.6.4
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Не предъявляются

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ
	Не предъявляются

	4.6.6
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Класс герметичности  трубопроводной арматуры должна соответствовать рабочему давлению в камере и электронно-лучевой пушке

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Не предъявляются


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1
	 Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный)
	Трёхфазный трансформатор, 10КВ/04, звезда, переменный

	4.7.2
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	Частота питающей сети 50Гц ±0,2Гц

	4.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	Напряжение питающей сети 380В,  (+ 10; -15%);

	4.7.4
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	Максимальная потребляемая комплексом мощность 120КВа

	4.7.5
	Класс электромагнитной совместимости 
	 По ГОСТ Р50746-2000


Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Рабочее место оператора должно иметь пульт управления, который должен обеспечивать оператору возможность одновременной работы на пульте и наблюдения через иллюминаторы.

 На пульте оператора располагаются пульт системы управления и монитор системы видеонаблюдения. 

Пульт оператора содержит органы управления и индикации, позволяющие управлять исполнительными устройствами механической и вакуумной систем, основными параметрами электронно-лучевого агрегата, задавать режимы управления установкой и др.

Пульт оператора содержит видеомонитор, на экране которого отображаются текущая фаза технологического процесса, режимы работы системы управления, основные контролируемые параметры, сообщения об аварийных ситуациях и т.д.

На экране монитора системы видеонаблюдения отображается изображение зоны сварки.

У откатной двери рабочей камеры должен быть помещён дополнительный выносной пульт для наладочных перемещений манипулятора сварочного и манипулятора ЭЛП. 
Система управления предназначена для управления:


-  вакуумной системой,

-  механической системой;

-  электронно-лучевым агрегатом;

в режимах:  

-  ручного управления (наладки);

-  автоматического управления по заданной программе; 

  Управление установкой осуществляется с рабочего места оператора.

   Объекты управления и основные технические параметры системы управления.                            

   Управление вакуумной системой должно включать:

-автоматическое выполнение операций по управлению исполнительными элементами вакуумной системы в соответствии с заданным режимом работы (создание рабочего вакуума, проверка натекания, завершение работы);

-управление и контроль состояния исполнительных элементов вакуумной системы;

-измерение величины вакуума в основных элементах вакуумной  системы; 

-контроль температуры нагрева масла в диффузионных насосах;

-управление и контроль состояния исполнительных элементов системы охлаждения;

-контроль расхода воды в контурах охлаждения;

-автоматическая диагностика работы вакуумной системы.

-исполнение блокировок.

   Система измерения вакуума должна обеспечивать надёжное измерение величины вакуума  в основных элементах вакуумной  системы и выдачу необходимой информации в систему управления подготовкой вакуума.

   Управление системой механических перемещений должно включать:

-открывание/закрывание откатной двери;

-перемещение транспортного модуля в рабочую камеру и обратно; 

-управление величиной и скоростью перемещения манипулятора электронно-лучевой пушки по координатам Х, Y, Z и двум угловым координатам в плоскостях XZ и YZ;

-управление величиной и скоростью вращения сварочного манипулятора по координате А;

-одновременная интерполяция перемещений по 5 координатам – 4-м координатам манипулятора электронно-лучевой пушки и 1-ой координате вращателя сварочного манипулятора.

  Управление высоковольтным энергоблоком должно включать:

-включение и выключение ускоряющего напряжения 60 кВ; 

-задание величины силы тока электронной бомбардировки катода в пределах 10 – 50 мА;

-задание величины тока сварки 0 – 650мА;

-задание величины тока фокусировки в диапазоне 400 – 1000 мА ;

-задание  величины  тока  отклоняющих  катушек  ОС-Х  и  ОС-У  в  диапазоне 0 – (1000мА;

-статическое отклонение луча по осям X и Y в пределах 0 – ±7(;

-включение и выключение развёртки луча по осям X и Y с заданными параметрами развёртки – sin, круговая, с частотой 10 Гц ...1 кГц;

-аварийное отключение источника ускоряющего напряжения  и отработка системы блокировок при недопустимых режимах эксплуатации;

   Система поиска стыка должна обеспечить совмещение луча со стыком свариваемых деталей.

Запись траектории стыка должна производиться полуавтоматически:

- оператор вручную производит совмещение луча (с зондовым значением тока, порядка 0,2– 1,0 мА) со стыком в ряде точек всей траектории стыка, количество которых указываются в управляющей программе.

- совмещение луча с траекторией стыка может осуществляться либо отклонением луча, либо перемещением манипулятора пушки

- в памяти системы управления  сформируется таблица с необходимыми величинами отклонений луча или манипулятора для совмещения луча его со стыком в заданных точках траектории стыка.

После записи траектории отработка управляющей программы на этапах прихватки, сварки, косметики, термообработки и т. п. должна происходить с автоматическим совмещением луча с определенной ранее траекторией стыка.

 Данный способ применим для сборок, которые не испытывают деформацию траектории стыка в процессе сварки более 0,3 мм.

    Система поиска стыка должна беспечить совмещение луча со стыком свариваемых деталей.

Запись траектории стыка должна производиться полуавтоматически:

-оператор вручную производит совмещение луча (с зондовым значением тока, порядка 0,2– 1,0 мА) со стыком в ряде точек всей траектории стыка, количество которых указываются в управляющей программе.

-совмещение луча с траекторией стыка может осуществляться либо отклонением луча, либо перемещением манипулятора пушки

-в памяти системы управления  сформируется таблица с необходимыми величинами отклонений луча или манипулятора для совмещения луча его со стыком в заданных точках траектории стыка.

   После записи траектории отработка управляющей программы на этапах прихватки, сварки, косметики, термообработки и т. п. должна происходить с автоматическим совмещением луча с определенной ранее траекторией стыка.

     Система документирования результатов контроля отработки управляющей программы должна обеспечивать создание технологического паспорта сварки и обработки электронным лучом конкретной сборки – электронного документа (файла), в котором зафиксированы параметры осуществленного процесса в ходе исполнения управляющей программы.

Паспорт должен определять соответствие осуществлённого процесса – нормативному (утверждённому) технологическому процессу сварки и обработки электронным лучом. 

Система базируется на данных, полученных в ходе контроля отработки программы.

При завершении отработки управляющей программы  система управления передаёт данные контроля на персональный компьютер рабочего места технолога. 

Оператор распечатывает технологический паспорт сварки и обработки электронным лучом данной сборки, в котором указывается идентификаторы программы, сборки, оператора, УЧПУ, дата, время начала записи.

Обязательной регистрации подлежат:

ток  луча;

значение ускоряющего напряжения;

ток фокусирующей катушки;

значение вакуума в камере и пушке;  

Окончательная форма документа и объём приводимых в нём данных должны определиться по согласованию с Заказчиком в процессе опытной эксплуатации системы.

Система наблюдения места сварки -  непосредственно через иллюминаторы   и на видеомониторе.




Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	В режиме РУЧНОЙ необходимо обеспечить:

- управление исполнительными элементами механической и вакуумной систем;

- проверку и настройку основных параметров электронно-лучевого агрегата;

В режиме АВТОМАТ необходимо обеспечить:

- автоматическую отработку режимов работы вакуумной системы;

- автоматическую отработку техпроцесса сварки деталей в соответствии с управляющей программой;

- корректировку некоторых основных параметров процесса сварки (ток сварки, скорость перемещений и др.);

- технологические остановы для визуального контроля;

- аварийный останов технологического процесса.

- сопровождение аварийных сообщений звуковым и световым сигналом.

Управляющая программа техпроцесса сварки составляется в стандартных G-кодах и М-функциях языка программирования ЧПУ.

При этом необходимо обеспечить программирование всех перемещений механической системы, а также управление параметрами тока луча, тока фокусирующей линзы, управление параметрами развертки луча.



	4.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	  Наблюдение зоны сварки должно обеспечиваться как непосредственно через иллюминаторы, так и на видеомониторе.

Должно иметься два типа систем наблюдения:

- система, основанная на создании изображения посредством видеокамеры;

- система, основанная на создании изображения посредством сканирования зоны стыка электронным лучом и синхронной записью сигнала с коллектора вторичных электронов.

1. Система на основе видеокамеры должна обеспечивать:

1) наблюдение на экране видеомонитора чёткого изображения зоны сварки при настройке на стык или осмотре шва после сварки;

2) изменение размеров изображения на экране от 2х до 10х с целью точной настройки луча на стык свариваемой детали и панорамного осмотра места сварки;

3) оптический канал видеокамеры должен быть надёжно защищён от посторонней засветки, напыления и брызг при испарении металла при сварке;

4) управление видеокамерой должно осуществляться с пульта управления технологическим комплексом.



	4.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности)
	   Видеоконтрольное устройство (ВКУ), работающее во вторичных электронах, должно обеспечивать:

- размер получаемого изображения, 1024 × 1024 пикселей;

    -размер наблюдаемого участка изделия, 

    при расстоянии от нижнего края ЭЛ пушки до изделия,

    не менее 100мм (не менее) 20 × 20 мм;

 -  скорость вывода изображения на экран монитора от 1 до 48 кадр/сек.  




Подраздел 4.10. Требования к комплектности 

	4.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	Комплект эксплуатационных документов должен содержать все документы, необходимые для эксплуатации установки, а также для организации профилактических, регламентных и ремонтных работ, а именно:

· чертежи общего вида;

· монтажные чертежи;

· электрические схемы;

· инструкция оператора-сварщика;

· руководство по эксплуатации;

· паспорт технологического комплекса и паспорта покупных изделий;

· акт проверки радиационной безопасности;

· упаковочная ведомость.

Комплект ЗИП, передаваемый вместе с технологическим комплексом, должен состоять из комплектов ЗИП входящего в её состав комплектующего оборудования и систем, а именно:

- ЗИП вакуумной системы,


- ЗИП энергоблока,

- ЗИП системы управления установкой,

- ЗИП механической системы.

Комплект ЗИП механической части технологического комплекса должен обеспечивать работу комплекса запасными частями на срок до двух лет, включая гарантийный срок,  и необходимым наладочным инструментом и приспособлениями на весь срок его эксплуатации.




	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Не предъявляются

	4.10.3
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Не предъявляются

	4.10.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	Не предъявляются

	4.10.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта
	Не предъявляются


Подраздел 4.11. Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Не предъявляются

	4.11.2
	Маркировка упаковки
	Маркировка груза должна соответствовать ГОСТ 14192-96.




Подраздел 4.12. Требования к упаковке

	4.12.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	   Упаковка должна обеспечить сохранность аппаратуры при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и хранения, а также необходимую защиту от внешних воздействий климатических, механических, биологических факторов в пределах установленного гарантийного срока хранения шесть месяцев.



	4.12.2
	Требования к способам упаковки
	Не предъявляются

	4.12.3
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Не предъявляются

	4.12.4
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  ПРИЕМКИ

	5.1
	Перечень документов, подтверждающих технические характеристики оборудования/изделия и/или системы
	   Перед отправкой Заказчику установка должна быть подвергнута следующим приёмочным испытаниям.

• Вакуумные испытания.

Проверке подлежат вакуумная камера и катодная часть электронно-лучевой пушки. Проверяется время откачки. Для камеры время откачки до давления 1,3×10-2 Па (1×10-4 мм рт.ст.) должно составлять не более 40 мин.

• Функционирование энергоблока.

Проверка выполняется на соответствие технических характеристик энергоблока, заявленных поставщиком.

• Функционирование внутрикамерной механической системы.

Проверка производится в автоматическом и ручном (наладочном) режимах.

Оценивается точность и качество выполнения операций по перемещению электронно-лучевой пушки, скорость и точность позиционирования вращения деталей.

• Функционирование системы управления

Проверка проводится в автоматическом и ручном (наладочном) режимах.

Оценивается соответствие функциональных возможностей системы управления комплексом требованиям технического задания.

   После проведения испытаний в присутствии представителей Заказчика 

проводится сварка опытных стыков.



	5.2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия и/или системы, поставляемых совместно с оборудованием/изделием и/или системой 
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Требования к выбору вида транспорта 
	 После проведения приёмочных испытаний установка должна быть демонтирована, упакована в тару и доставлена Заказчику автомобильным транспортом.



	6.2
	Требования к поставке 
	   Установка должна поставляться поагрегатно, законсервированно и упаковано по усмотрению Исполнителя. 
   Условия поставки DDP согласно ИНКОТЕРМС-2000. Доставка в рабочее время (с 08.00 до 16.00 час.). Поставка (транспортные расходы) производится за счет Поставщика и считается осуществленной по факту наличия установки у Заказчика

	6.3
	Требования к строповке при транспортировке 
	Специальные требования не предъявляются

	6.4
	Требования к погрузке/выгрузке
	Специальные требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	Не предъявляются

	7.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	Не предъявляются

	7.3
	Условия складирования
	Не предъявляются

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1
	Гарантийные сроки хранения, не менее
	Не предъявляются

	8.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	   Поставщик должен гарантировать, что поставляемое оборудование является новым и при его изготовлении не были использованы бывшие в употреблении детали и комплектующие.

   Гарантийный срок на системы и узлы установки должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приёмки законченного испытаниями электронно-лучевого комплекса.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1
	Ремонтопригодность
	Должна быть обеспечена конструктивным исполнением

	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов 
	Должна быть обеспечена конструктивным исполнением

	Для крупногабаритного оборудования, разбираемого при ремонте на составные части, должна быть указана предельная масса и габариты демонтируемых частей.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1
	Требование о необходимости предоставления услуг по монтажу
	   Исполнитель должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособ​лениях с указанием схем строповки

	10.2
	Требование о необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу
	 Доставка, шеф-монтажные работы на территории Заказчика должны производиться гражданами России, имеющими допуск к секретным сведениям не ниже 3-й формы.



	10.3
	Требование о необходимости предоставления услуг по наладке
	.Наладка осуществляется в процессе монтажа

   

	10.4
	Требование о необходимости предоставления услуг по шеф-наладке
	 Не предявляются

	10.5
	Требование о необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	 Заказчик к моменту прибытия оборудования в соответствии с планировкой, подготовленной Исполнителем, должен подготовить площадку с местами подвода силового электропитания для проведения монтажа оборудования комплекса. 

      Пусконаладочные работы должны завершиться удовлетворительной сваркой не менее чем  5 разных экспериментальных стыков с составлением «Акта испытаний и приёмки», включая контроль излучения при работе на максимальном токе сварки, приёмкой комплекса и оформлением акта передачи комплекса в эксплуатацию.

   Выполнение сварки опытных изделий или их имитаторов осуществляется в присутствии представителей Заказчика.




РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1
	Экологические требования
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97)
	   Требования к классу безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) на электронно-лучевую сварочную установку не распространяются 

	12.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	   На электронно-лучевую сварочную установку Правила ПНАЭ Г-7-008-89 не распространяются

	12.3
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам
	  Мощность дозы излучения от устройств, при работе которых возникает сопутствующее неиспользуемое рентгеновское излучение, не должна превышать 1,0 мкГр/ч (0,03 мкР/с) на расстоянии 0,1м от любой поверхности в соответствии с ОСП 72/87, ОСПОРБ-99 СП2.6.1799-99, НРБ-99 СП2.6.1.758-99.



	12.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, ТО и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	   Конструкции электрошкафов, стойки управления, высоковольтного бака и других элементов электрооборудования комплекса должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок», редакция 7.

   Эксплуатация установки должна выполняться в строгом соответствии требованиям «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации установок».

   Тормозное рентгеновское излучение,  должно быть экранировано элементами сварочной камеры.

   Конструкция сварочной камеры должна соответствовать требованиям основных нормативных документов, регламентирующих работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения:

«Нормы радиационной безопасности  НРБ –99/2009»

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)» 

«Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10» 

   Все узлы камеры, где происходит электронно-лучевая сварка, должны быть сконструированы так, чтобы мощность рентгеновского излучения, проникающего через стенки камеры и расположенные на ней узлы оборудования, на расстоянии 100 мм от любой внешней поверхности установки не превышала уровень 1 мкГр/ч.

   В рабочей зоне установки не должны быть превышены установленные значения:

• уровня шума по ГОСТ 12.1.003 и санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96;

• уровня локальной и общей вибрации по ГОСТ 12.1.012 и санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

 На установке должны быть предупредительные знаки, знаки безопасности и соответствующие надписи согласно ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности». На корпусе электронно-лучевой установки должен быть нанесён знак радиационной опасности  согласно ГОСТ 17925-72 «Знак радиационной опасности».



	12.5
	Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

	13.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы.
	Не предъявляются

	13.2
	Классификация оборудования/изделия и/или системы в соответствии с нормативными документами
	Не предъявляются

	13.3
	Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС (О)
	Не предъявляются

	13.4
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	Не предъявляются

	13.5
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	14.1
	Перечень специальных требований, характеристик, условий
	   Электронно-лучевая сварочная аппаратура должна быть построена на базе высоковольтного инверторного источника.

   В соответствии со схемой вакуумной системы должны быть предусмотрены патрубки для подключения датчиков вакуума.

  Напуск воздуха в сварочную камеру и катодную часть пушки должен осуществляться через пылеулавливающие фильтры.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	15.1
	Единица измерения
	шт.

	15.2
	Количество
	   Одна электронно-лучевая сварочная установка в составе:

- сварочная  вакуумная камера 1;

- механическая система  с вращателем 1;

-электронно-лучевая сварочная аппаратура 1;

-система управления установкой 1;

-система телевизионного наблюдения 1;

-вакуумное оборудование, включающее в себя вакуумную систему электронно-лучевой пушки, форвакуумную станцию и высоковакуумную станцию камеры 1;

-система автономного охлаждения 1;

- пульт управления оператора 1.



	15.3
	Срок (период) поставки
	   Срок поставки – декабрь 2013г.




.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

	Техническое сопровождение осуществляется по отдельному договору 


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	   Рабочее место технолога предназначено для:

- подготовки и редактирования управляющих программ техпроцесса электронно-лучевой обработки (сварки и сопутствующей термообработки);

- анализа значений и осциллограмм контролируемых параметров, полученных в ходе отработки программы техпроцесса электронно-лучевой обработки;

- создания и распечатки технологического паспорта сварки электронно-лучевой обработки детали.

Рабочее место технолога должно располагаться непосредственно возле технологического комплекса или в отдельном помещении (не далее 50м).

«Заказчик» оснащает помещение мебелью, организует энергоснабжение и заземление по рекомендации «Исполнителя», и квалифицированное обслуживание компьютерного оборудования.

«Исполнитель» оснащает рабочее место технолога компьютерным оборудованием (персональный компьютер, принтер, монитор) и необходимым программным обеспечением.

   Система охлаждения должна обеспечивать заданный температурный режим работы электронно-лучевой пушки, турбомолекулярного насоса, паромасляных насосов и форвакуумных насосов первой ступени. Станция должна быть выполнена на базе промышленного охладителя воды. В качестве хладагента должна быть применена дистиллированная или специально подготовленная вода. 

    Система питания сжатым воздухом   должна обеспечивать устойчивую работу клапанов, затворов и прижимов сжатым воздухом давлением 0,5…0,6 МПа от компрессора, входящего в состав установки. Объём ресивера должен быть достаточным для срабатывания пневмооборудования в случае аварийного отключения электропитания.

Система освещения вакуумной камеры должна обеспечивать освещённость зоны  сварки, необходимую для нормального функционирования видеокамеры системы наблюдения и визуального контроля оператором при необходимости; Она должна иметь 2 вида освещения: лампой накаливания при атмосферном давлении в камере и вольфрамовой открытой спиралью при давлении менее 1(10-3 мм рт. ст. 

Напряжение цепи освещения внутри камеры должно быть не более 27 В.

    Комплектующие и элементная база электронно-лучевой сварочной аппаратуры должны быть современными, новыми и доступными для приобретения в случае возникновения необходимости ремонта.

   Заказчик обеспечивает монтажные работы необходимыми для выполнения работ крановщиками, такелажниками и стропальщиками, слесарями-сборщиками и сварщиками, а также необходимым инструментом и материалами.

   Пусконаладочные работы должны завершиться удовлетворительной сваркой  5 опытных стыков  с составлением «Акта испытаний и приёмки», включая контроль излучения при работе на максимальном токе сварки, приёмкой комплекса и оформлением акта передачи комплекса в эксплуатацию.

В системе управления должна быть предусмотрена защита кодом (паролем) от несанкционированного применения 




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	   Эксплуатационная документация предоставляется на русском языке.




РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	   Исполнитель (поставщик) обучает представителей Заказчика (3 человека) навыкам эксплуатации установки. Процесс обучения считается завершённым после успешной самостоятельной сварки каждым из обучаемых не менее чем по 5 (пять) экспериментальных стыков.  




РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	КД
	Конструкторская документация

	2
	ЭЛП
	Электронно-лучевая пушка

	3
	ВКУ
	Видеоконтрольное устройство


	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 3 

к Договору № _______________

от «____» _____________201_ г
СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица ___________________________, (далее – Поставщик), в лице _________________________________, действующего на основании _____________ и от лица Открытого акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», (далее – Покупатель), в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2013 №Д-163-13, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:
1. О величине цены Договора: 

Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек. 
2. О порядке оплаты по договору:

2.1 
Аванс в размере 50 % (Пятидесяти  процентов) от цены Договора, что составляет  ____ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек оплачивается Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Договора, при условии получения от Поставщика надлежаще оформленной  и соответствующей требованиям Покупателя банковской гарантии в соответствии с п. 3 настоящего Приложения.

Задержка выплаты аванса Покупателем в связи с несвоевременным предоставлением Поставщиком банковской гарантии или предоставлением последним банковской гарантии неудовлетворяющей требованиям Покупателя не является основанием для изменения сроков исполнения Поставщиком своих обязательств  по Договору.

2.2.
Второй платеж в размере 40% (Сорока процентов) от цены Договора, что составляет ____ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек, Покупатель осуществляет в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта приема-передачи Товара, по выставленному Поставщиком счету и счету-фактуре.
2.3. Третий платеж в размере 10% (Десяти процентов) от цены Договора, что составляет ____ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек, Покупатель осуществляет в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, по выставленному Поставщиком счету и счету-фактуре.
Поставщик несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

3. О предоставляемом Поставщиком обеспечении:

3.1.
Обеспечение возврата Поставщиком аванса по Договору, в случае нарушения последней своих обязательств по Договору должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии на сумму аванса.

3.2
Поставщик в момент заключения Договора предоставляет банковскую гарантию на сумму аванса. Банковская гарантия должна быть действительна не менее срока исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

3.3
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

3.4.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат Поставщиком аванса по договору, в случае нарушения последней своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Покупателю новую банковскую гарантию.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

 м.п.


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение №4 

к договору №____

от ___.____._____

ФОРМА

Акт приема-передачи Товара
по договору от ___________ № _______

г. Москва








___.________.___________

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________ и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от _______ № ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) по Договору от __._______._________ № __________ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Поставщик передал, а Покупатель принял следующий Товар:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.

(шт, кг и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Сумма без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


2. Стороны подтверждают, что Покупателем был произведен входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества, комплекта и комплектности Товара. Товар полностью соответствует требованиям Договора. (если не соответствует, то указывается, что конкретно не соответствует)

3. Поставщик выполнил свои обязательства по поставке Товара в срок и в полном объеме. (в случае, если к Товару есть претензии в данном п. указываются сроки и способ исполнения Поставщиком обязательств по поставке соответствующего Товара) 

4. За переданный по Акту Товар Покупателю надлежит уплатить сумму в размере ______________(__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС  ______________(__________________) рублей __ копеек. 

	От Поставщика:

 м.п.
	
	От Покупателя:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 5 

к договору №____

от ___.____._____

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. _________      





                           "__" ________ ____ г.

______________, (далее –Поставщик) в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, (далее – Покупатель), в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) по Договору от "___" _________ _____ г. № ________  (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Во исполнение Договора Поставщик сдал, а Покупатель принял следующие Работы:

	 N 
	Наименование Работ 
	 Ед. изм.
	Количество
	 Цена за ед. изм, руб.

(если  условиями договора  согласована

цена каждого вида Работ)
	 Стоимость Работ c НДС, руб. 

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	


2. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Покупатель претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

3. Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) рублей.

Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) рублей.

По настоящему Акту Поставщику причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) рублей.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Приложения:

1) ______________________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН

	Поставщик:

 м.п.
	
	Покупатель:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение №6 
к Договору №_____ 
от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1 


	
	Сторона 2 (Покупатель/Заказчик) 

ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

	____________________
	
	_______________________ В. А. Зубаков



