акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 

на право заключения договора 
на поставку мониторов ручных радиационных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Монитор ручной радиационный “Гном” и “Гном-2” или их эквиваленты
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылка в закупочной документации на товарные знаки, наименование производителя, носят лишь рекомендательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, фирменные наименования (эквиваленты) при условии, что:

- в составе заявки будет представлено «Техническое предложение» на аналог в полном объеме с подробным указанием технических характеристик и параметров изготовителя предлагаемой к поставке продукции. Рекомендуем приложить ТУ на аналог (все листы и приложения);

- произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в подразделе № 4 настоящего технического задания.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	703257


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	2.1обследование людей, автотранспортных и железнодорожных средств, с целью пресечения попыток хищения ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ);

2.2 контроль радиоактивного загрязнения окружающей среды (местность, помещения), продуктов питания, наличия отложений и утечек радиоактивных веществ из трубопроводов и т.п.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1 Монитор предназначен для работы в следующих условиях эксплуатации:

-  температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 50OС;

-  относительная    влажность   окружающего    воздуха – не более  95 % при температуре 35OС и при более низких температурах без конденсации влаги.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Порог обнаружения ДМ монитора при сканировании со скоростью не более 0,5 м/с на расстоянии от чувствительной поверхности монитора, окрашенной в оранжевый цвет, до контролируемой поверхности - не более 10 см, при частоте ложных тревог - не более 1  в минуту и МЭД естественного фона не превышающем 1,8(10-12 А/кг (25 мкР/ч) - не более:           

- 2,00 г урана;

- 0,15 г плутония.

4.1.2 Масса составных частей монитора не более:

монитора (без удлинителя) – 0,480 кг;

-с удлинителем – 0,605 кг.

4.1.3 Порог обнаружения активности РВ и порог превышения МЭД над уровнем естественного фона для “Гном” или эквивалента указаны в таблице 1.

Таблица 1 

Тип радионуклида

Co-60

Cs-137

Am-241

Ra-226

Порог обнаружения активности РВ, кБк

44

54

40

50

Порог обнаружения превышения МЭД, пА/кг (мкР/ч)

12,3

(171)

3,66

(51)

0,54

(7,5)

9,75

(136)

4.1.3 Порог обнаружения активности РВ и порог превышения МЭД над уровнем естественного фона для “Гном-2” или эквивалента  указаны в таблице 2.

Таблица 2

Параметр,

единица измерения

Вид нуклида в РВ

60 Со

137 Сs

266 Ra

241 Am

Порог обнаружения

активности РВ, кБк

47,3

47,5

32,6

19,6

Порог обнаружения

  превышения МЭД,  пА/кг 

                                    мкР/ч

7,39

103

1,88

26,2

3,64

50,8

0,0335

0,467



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1 Монитор обеспечивает три основных режима работы:

-  поиск урана (РВ с «мягким» гамма-излучением);

-  поиск плутония (РВ с широким спектром гамма-излучения);

-  поиск одновременно урана и плутония (РВ любого типа).

4.2.2 При превышении минимальной массы ДМ или  активности РВ, обнаруживаемой монитором, выдается сигнал тревоги в виде звуковой сигнализации и визуальной цифровой индикации.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1 Средняя наработка на отказ монитора должна быть не менее 10000 ч.

4.3.2 Срок службы монитора должен быть не менее 10 лет.

 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1 Монитор выполнен в виде разъемной конструкции, состоящей из:

-  блока детектора (БД);

-  блока управления (БУ);

-  удлинителя. 

4.4.2 Блок БД и блок БУ могут соединяться между собой непосредственно, образуя компактный моноблок.

4.4.3 Время установления рабочего режима – не более 1 мин после включения

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	4.5.1 Блок детектор состоит из сцинтиллятора CsI(Tl)

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1 Монитор должен сохранять герметичность и работоспособность при дезактивации наружных поверхностей раствором:

 - перманганата калия - 5 г/ дм3;

 - щавелевой кислоты - от 10 до 30 г/ дм3.

4.6.2 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию пониженной температуры окружающей среды минус 40 ºС.

4.6.3 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию повышенной температуры окружающей среды не более 50 ºС.

4.6.4 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию относительной влажности 95 % при температуре 35 ºС и при более низких температурах без конденсации влаги.

4.6.5 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

4.6.6 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с:

4.6.7 Амплитудой перемещения не более 0,5 мм на частотах менее 50 Гц;

4.6.8 Амплитудой ускорения не более 20 м/с (2g) на частотах более 50 Гц

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1 Электропитание монитора осуществляется от встроенного источника, в качестве которого применяются четыре аккумулятора типоразмера АА емкостью не менее 1,3 А · ч. В мониторе применена двухступенчатая схема стабилизации питания. Напряжение на выходе первой ступени используется для питания блока детектора, напряжение на выходе второй ступени используется для питания узлов БУ.



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются  

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Монитор состоит из БД, БУ, удлинителя, обеспечивающего удаление БД на расстояние не более 1 м от БУ, и БО.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	4.10.1 Обозначение;

4.10.2 Заводской номер.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	4.11.1 Монитор в транспортной таре должен быть прочным к воздействию:

а) пониженной температуры не менее минус 40 ºС;

б) повышенной температуры не более 50 ºС;

в) резкого изменения температуры (температурный перепад) от минус 40 до плюс 50 ºС;

г) относительной влажности 95 % при температуре 35 ºС;


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1.Проверку комплектности монитора на соответствие требованию 4.9 проводят сличением комплекта поставки со спецификацией.

5.1.2 Проверку внешнего вида, маркировки монитора на соответствие требованиям проводят внешним осмотром.

5.1.3 Проверку габаритных размеров на соответствие требованию проводят универсальными средствами измерений, выбранными в соответствии с ГОСТ 8.051.

5.1.4 Проверку времени установления рабочего режима монитора на соответствие требованию 1.1.6 проводят в следующей последовательности:

а) включают монитор, нажимая кнопку ВКЛ., и одновременно включают секундомер;

б) в момент высвечивания на индикаторе монитора сообщения «   ,» по секундомеру регистрируют время, прошедшее с момента включения монитора.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12); документы, удостоверяющие качество товара,  документы о сертификации товара, если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 Транспортирование монитора, упакованного в тару предприятия-изготовителя, допускается автомобильным, железнодорожным, водным (в трюме) и воздушным (в герметизированных отсеках самолетов) транспортом без ограничения расстояния, скорости и высоты, количества погрузок-выгрузок, взлетов-посадок в течение не более трех месяцев суммарно по правилам, действующим на этих видах транспорта.

6.2 Транспортирование монитора в таре предприятия-изготовителя допускается производить при резкой смене температур от минус 40 до плюс 50 (С, относительной влажности 100 % при температуре 40 (С и при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при амплитуде перемещения  не более 0,35 мм.

6.3 При транспортировании тара с монитором должна быть защищена от прямого воздействия солнечной радиации, атмосферных осадков, ударов и падений.

6.4 Не допускается транспортирование монитора совместно с химически активными веществами, вызывающими разрушение материалов и покрытий.

6.5 Если монитор транспортировался при температуре ниже       0 (С, то перед распаковыванием тара с монитором должна быть выдержана в помещении  при температуре от плюс 10 до плюс 35 (С в течение не менее 4 ч. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1 Монитор должен храниться в таре предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 (С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 (С. Тара с монитором должна быть защищена от вскрытия.

7.2 Допускается хранение монитора без упаковки при температуре от  плюс 10 до плюс 35 (С и относительной влажности  не  более 80 % при температуре 25 (С.

7.3 Монитор (тару с монитором) при хранении следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных систем и не менее 0,1 м от стен или пола склада.


7.4 В помещении, где хранят монитор, должна быть обеспечена его защита от механических повреждений и вызывающих коррозию химически активных веществ.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1 При работах с монитором следует выполнять: 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; 

- Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий.

12.2 При работах с изотопным источником следует выполнять:

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1. 2612-10);  

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09).

12.3 Стыковку и расстыковку блоков монитора проводить при выключенном питании. 




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	13.1 Требования к качеству товара, должны иметь:

- сертификат соответствия ГОСТ Р




РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1 Поставка – в течение 30 дней с даты подписания договора

16.2 Монитор ручной радиационный “Гном” или эквивалент -10 шт.

16.3 Монитор ручной радиационный “Гном-2” или эквивалент -2 шт.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	17.1 Паспорта и руководство по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                 _____________________   Д.П. Давыдов
                                                                       подпись
PAGE  

