Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-01/08/2016-85эзп

Согласовано

Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ О.В. Жаднов

Техническое задание:

Технические характеристики:

- Оксид углерода (СО), диапазон измерения 0 - 4000 (ppm), погрешность измерения 0 -100(ppm) ± 10(ppm), 100 - 4000(ppm) ± 10 %.

- Кислород (02), диапазон измерения 0 - 21% об., погрешность измерения 0 - 4% об. ± 0,2% об. , 4 - 21% об. ± 5 % относ.

- Температура газового потока, диапазон измерения - 20 - 800 °С, погрешность измерения -20 - 300 ± 3 °С, 300 -800 ± 1 % относ.

- Газоанализатор    должен    рассчитывать    содержания    диоксида    углерода    (С02),

коэффициента избытка воздуха и коэффициента потерь тепла.

- Предел допускаемой вариации показаний, в долях предела допускаемой основной погрешности, не более 0.5.

- Предел допускаемой суммарной дополнительной погрешности от изменения содержания допустимых неизмеряемых компонентов анализируемой газовой смеси, в долях предела допускаемой основной погрешности, не более 0,5.

- Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающего воздуха от 5 до 40°С, в долях предела допускаемой основной погрешности, не более 0.5.

- Максимальный расход анализируемой газовой смеси, л/мин, не более 1.5.

- Время прогрева, мин, не более 5.

- Время установления показаний по уровню 0,9, с, не более 90.

- Интервал времени работы без корректировки показаний, ч, не менее 1000.

- Напряжение питания, В 220 ±10%.

- Потребляемая мощность, Вт, не более 25.

- Габаритные размеры, мм, не более 450x400x150.

- Масса , кг. не более 5.

- Средняя наработка на отказ, час, не менее 10000.

- Средний срок службы, лет, не менее 8

- Обслуживание и ремонт — на месте установки производителем или региональной сервисной службой.

Условия эксплуатации:

1. Диапазон рабочих температур. °С 5 - 40.

2. Относительная влажность при температуре 30 °С, % 10-75.

3.Атмосферное давление, кПа 84,0 - 106,7.

Газоанализатор должен быть оснащен:

1.Блоком коммутации газовой пробы на 2 канала измерения;

2. Интерфейсом RS-485

3. Памятью для хранения результатов измерения с привязкой по времени.

Комплектность поставки:

1. Газоанализатор «АГМ-501» с сетевым кабелем 1 шт.

2. Пробоотборный зонд с соединительным комплектом  2 шт.

3. Руководство по эксплуатации 1 экз.

Заместитель главного инженера                                                                              А.В. Пирожков