Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

КАЛИБРАТОРА

 (наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1. 
	Калибратор

Типа Fluke-5502E (США) 

или эквивалент
	Предназначение: для ремонта и калибровки следующих приборов:

  ручные цифровые мультиметры (аналоговые и цифровые) до 4,5 знака; 

  настольные мультиметры (до 4,5 знака); 

  зажимные измерители; 

  щитовые измерители; 

  электронные термометры; 

  диаграммные самописцы; 

  координатные самописцы; 

  регистраторы данных
Краткие характеристики

Функция
Диапазон
Напряжение пост. тока

 от 0 до ±1 020 В

Пост. ток

от 0 А до 20,5 А

Напряжение перем. тока

 от 1 мВ до 1 020 В
от 10 Гц до 500 кГц

Вольт*Герц

1000 В при 10 кГц / 33 В при 100 кГц

Переменный ток

от 29 мкА до 20,5 А
от 10 Гц до 30 кГц

Формы сигналов

Синусоида, квадрат, треугольник, усеченная синусоида

Сопротивление

от 0 Ом до 1 100 МОм

Емкость

от 220 пФ до 110 мкФ

Термопара (исходная и измеренная температура)

B, C, E, J, K L N R, S, T, U 
10 мкВ/°C и 1 мВ/°C

Термометр сопротивления (исходная температура)

Pt 385-100 Ом, Pt 3926-100 Ом Pt 3916-100 Ом, 
Pt 385-200 Ом, Pt 385-500 Ом Pt 385-1 000 Ом, 
PtNi 385-120 Ом, (Ni120), Cu 427 10 Ом

Интерфейсы

RS-232, IEEE 488

Частота

от 0,01 Гц до 2 МГц
В комплекте с сетевым шнуром питания


	комплект
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, свидетельство о поверке, руководство по эксплуатации  на русском языке);

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика:   Начальник отдела 06    _______________ / А.Е. Карусев /


должность
       подпись                           Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



                подпись                                         Фамилия И.О.
