Техническое задание

на поставку измерительных приборов

Предмет закупки: «Поставка измерительных приборов»

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Уровнемер радарный Micropilot M FMR230 или эквивалент Кориолисовый массовый расходомер Promass 80A04 DN4 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2013 года

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровнемер радарный предназначен для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкого металла в буферной емкости исследовательского стенда Расходомер предназначен для измерения расхода воды в контуре высокого давления исследовательского стенда

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В сухом помещении при температуре +10…+45ºС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Радарный уровнемер. Использование радарного принципа измерения уровня жидкости. Технические характеристики для радарного уровнемера: - измеряемая среда – жидкий металл; - газ над средой – аргон; - рабочее давление аргона до 0,6 МПа; - рабочая температура аргона до 400ºС. Антенна длиной 100 мм в высокотемпературном исполнении из стали 316L. Удлинение антенны FAR10 или эквивалент материал 316L длина 100 мм. Частота электромагнитного излучения – C-диапазон (~6 ГГц). Подключение к процессу – фланец DN100 PN40 B1 EN1092-1. Уплотнение – графит -60….+400 ºС. Погрешность измерения ±10 мм. Корпус F23 из стали 316L, класс защиты IP65. Кабельные вводы М20×1,5. 4-х строчный буквенно-цифровой дисплей. Выходные сигналы: 4-20 мА HART (двухпроводная схема подключения). Взрывозащита – не требуется. Блок питания RN221N или эквивалент без взрывозащиты, питание 20-250 VDC/AC. HART модем FXA195 или эквивалент. 2.Расходомер. Использование кориолисового принципа измерения расхода. 1-трубная высокоточная измерительная система для малых расходов с условным проходом DN4 (4мм). Технические характеристики кориолисового расходомера: - измеряемая среда – вода; - массовый расход среды до 450 кг/ч; - рабочее давление среды до 25 МПа; - рабочая температура среды до 200ºС. Материал измерительной трубы – нержавеющая сталь на высокое давление. Подключение к процессу – Сajon 4-VCO-4 (резьбовое соединение, Ду4). Погрешность измерения – не более 0,15% от измеряемой величины, подтвержденная калибровкой. Компактное исполнение. Корпус из алюминия, класс защиты IP67. Кабельные вводы М20×1,5. Питание 85-260 VAC. 2-х строчный дисплей с фоновой подсветкой, клавиши управления. Выходные сигналы: 4-20 мА HART, частотный выход. Монтажный комплект: подключение в процессу – резьба NPTF 1/4", уплотнение – Kalrez или эквивалент (уплотнение из перфторированного каучука)

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Для уровнемера: Климатический класс - DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD). Степень защиты с закрытым корпусом: IP65, NEMA4X. Виброустойчивость - 20…2000 Гц, 1 (м/с2)2/Гц по DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64. Электромагнитная совместимость - в соответствии с IEC/EN 61326 и NAMUR NE21. Для расходомера: Ударопрочность - в соответствии с IEC 68-2-31. Виброустойчивость - ускорение до 1g, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6. Электромагнитная совместимость - в соответствии с IEC/EN 61326 и NAMUR NE21.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Оборудование должно изготавливаться из нержавеющей стали, выдерживающей рабочее давление и температуру.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Оборудование должно иметь заводскую маркировку.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование должно поставляться заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - Паспорт; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации; -Свидетельство о поверке на радарный уровнемер, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»; -Свидетельство об утверждении типа средств измерений на радарный уровнемер, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - Гарантийный талон текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В сухом отапливаемом помещении Температура хранения -40…+80 ºС

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет 1 год с даты поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Расходомеры с номинальным диаметром, меньшим или равным DN 25, попадают под статью 3 (3) европейской директивы 97/23/ЕС (директива по оборудованию, работающему под давлением) и должны изготавливаться в соответствии с принятой инженерно-технической практикой.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

EN 60529 Степень защиты корпуса (IP-код) EN 61010-1 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования" IEC/EN 61326-Х «Стандарт по ЭМС для приборов, для измерительного электрооборудования, оборудования, предназначенного для контрольного и лабораторного применения». IEC/EN 61326 "Излучение в соответствии с требованиями класса А". Электромагнитная совместимость

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество изделий – 2 штуки (уровнемер и расходомер по 1 штуке) Срок поставки – до 30 апреля 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на изделие предоставляется на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе на компакт-диске.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.