|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ А.В. Артемьев «26» июня 2013 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку лазерного источника TITAN 100 FM (или эквивалент)

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Начальник лаборатории 182

В.Г. Жупанов

«26» июня 2013 г.

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«26» июня 2013 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лазерного источника TITAN 100 FM (или эквивалент)

| ОКВЭД | 33.40.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 3321110 |

Таблица технических характеристик:

| Параметры луча |  |
| --- | --- |
| Длина волны | 1064 нм |
| Средняя мощность | 100 Вт |
| Частота повторения | 1000 Гц |
| Длительность импульса | 10 нс |
| Качество пучка (М2) | <1.5 |
| Диаметр пучка | 3 мм |
| Стабильность импульса к импульсу | <1 % |
| Поляризация | линейная 100:1 |
| Расходимость | <4 мРад |
| Время жизни диода (импульсов) | > 4 Гига |
| Электрические характеристики |  |
| Источник питания | 400 В/16 А 3фазы |
| Частота сети | 50 Гц/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность блока питания | <6000 ВА |
| Максимальная потребляемая мощность охладителя Р320 | <2000 ВА |
| Максимальная потребляемая мощность охладителя Р315 | <2000 ВА |
| Класс защита | IP40 |
| Дополнительные данные |  |
| Вес блока питания | ~150 кг |
| Вес охладителя без воды | ~130 кг |
| Вес лазерной головки (излучателя) | ~80 кг |
| Размер блока питания(д×ш×в) | 780×550×860 |
| Размер блока охлаждения(д×ш×в) | 780×550×770 |
| Размер лазерной головки(д×ш×в) | 1246мм×376мм×341.6мм |
| Длина питающего кабеля излучателя (не менее) | 4 м |
| Параметры окружающей среды | 15-35 °С, не конденсирующая |
| Температура хранения | 0-50 °С |
| Резервуар для воды | 20 л |
| Температура воды | 29 °С/ 30 °С |
| Проводимость воды | < 10 мкС/мс |
| Коммуникационное соединение |  |
| RS232 | 9600 8N1 (8 информационных бит, без паритета, 1 стоп-бит) нет управления потоком |

Комплект поставки:

- Излучатель 1шт

- Блок питания 1шт

- Блок охлаждения 1шт

- Комплект кабелей 1шт

- Эксплуатационная документация 1 комплект

- ПО для связи с персональным компьютером 1шт

Требования к пуско-наладке:

Поставщик обеспечивает проведение пуско-наладочных работ с привлечением сотрудников фирмы производителя. Покупатель обеспечивает доступ указанных сотрудников в помещения, где будет установлен лазерный источник.

Требования к гарантийному обслуживанию:

Поставщик обеспечивает гарантию на поставляемое оборудования в течении 1-го календарного года поле запуска в эксплуатацию (за исключением элементов фильтрации, вентиляторов и диодов накачки).  На диоды накачки предоставляется гарантия на 1 год либо 5 Гигаимпульсов (в зависимости от того какое событие произойдет первым). Поставщик обеспечивает проведение ремонтных работ по гарантии с привлечением сотрудников фирмы производителя. Покупатель обеспечивает доступ указанных сотрудников в помещения, где будет установлен лазерный источник.