Д О Г О В О Р № 
на выполнение работ









___  ___________2014 г 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» (ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________

__________________, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме:  «Разработка и поставка диагностического комплекса для системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (далее Оборудование). Проведение шеф монтажных работ, шеф наладочных работ и участие в предварительных (комплексных) испытаниях поставляемого комплекса».
1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам, а так же описание конечного результата содержатся в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3 Наименование и сроки оказания отдельных работ по Договору определяются Календарным планом (Приложение №2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.4 Исполнитель имеет лицензию _____________________________________, действительную до ________на осуществление деятельности, на основании которой он выполняет работы по настоящему Договору (прилагается).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Работ по Договору в соответствии с Расчетом цены  (Приложение № 3 к Договору), составляет  _____________ руб. (__________________рублей________копеек), кроме того НДС 18 % -  ___________________ руб. (________________рублей______копеек). Общая цена Работ по Договору составляет  _______________ руб. (_________рублей___________копеек).

2.2 Цена Договора является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
В Цену Договора включены издержки Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств по Договору (ст.709 п.2 ГК РФ). 
2.3 Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

- в размере 90% от стоимости договора в течение 10 рабочих дней с даты поставки диагностического комплекса на предприятие Заказчика с комплектом надлежаще оформленных документов согласно условиям договора и действующего законодательства;

- окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты представления Заказчику пакета надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего договора.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1 Приемка выполненных работ  осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к договору). Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику по результатам выполнения Договора, определяется Календарным планом и Техническим заданием.

3.2 Передача документации, оформленной в установленном настоящим Договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

	3.3 Доставка Оборудования, разработанного и изготовленного Исполнителем по этапу 1 Договора,  осуществляется в адрес Заказчика автомобильным транспортом (по согласованию сторон) в адрес Заказчика по адресу, указанному в п.12 договора.

	Оборудование должно быть упаковано Исполнителем таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение его на период доставки до приемки его Заказчиком, а также на период хранения до проведения монтажа.

	3.3. Исполнитель обеспечивает предоставление Заказчику следующих документов:

-счетов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями ст. 168-169 НК РФ и постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.;

- накладной ТОРГ-12 (по этапу 1);

- эксплуатационной и товаросопроводительной документации;

- протокола  предварительных испытаний на площадке Исполнителя (по этапу 1);

- товарно-транспортных накладных (по этапу 1).

- акты выполненных шеф монтажных,  шеф наладочных работ и работ по участию в проведении предварительных (комплексных) испытаний на месте эксплуатации (по этапу 2).

	3.4 Исполнитель  не позднее 5 рабочих дней до планируемой даты отгрузки Оборудования в адрес Заказчика обязан направить (куратору договора от Заказчика) по факсу (8-81369) 2-36-72 и по электронной почте - chert@niti.ru информацию о планируемой дате отгрузки Оборудования, а также все необходимые копии отчетных документов (ТТН, счет-фактурe и пр.), перечисленных в пункте 3.3 Договора.

	3.6 Переход права собственности на Оборудование происходит в момент приемки Оборудования Заказчиком согласно дате штемпеля в транспортной накладной.

	Поставляемое Оборудование должно соответствовать НТД, ГОСТам, ТУ и удостоверяться паспортом или другим документом.


3.7 Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и документации, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от выполнения работ.

В случае мотивированного отказа от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3.8. Для оперативного обмена информацией, Стороны направляют друг другу документы посредством факсимильной или электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов по почте.

Факс Заказчика (813-69) 236-72, e-mail: foton@niti.ru, chert@niti.ru
Факс Исполнителя ______________, e-mail: _____________________
3.9  Заказчик вправе принять и оплатить досрочно выполненные работы.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются «Условиями предоставления сведений о контрагенте» (Приложение № 4 к Договору).

4.2 Каждая сторона остается владельцем знаний и опыта, прав на объекты интеллектуальной собственности в иной форме, приобретенных до даты подписания Договора, в том числе использованных в целях настоящего Договора.
4.3 Исполнитель не получает права использования тех результатов интеллектуальной деятельности, которые были приобретены им по согласованию с Заказчиком от третьих лиц для выполнения Договора.

Право использования созданных материальных результатов и нематериальных результатов, способных к правовой охране, принадлежит Заказчику.
4.4 Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также информации, полученной одной Стороной о другой Стороны, которую сообщающая Сторона определила как конфиденциальную. Каждая Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию только с целью надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору и не использовать такую информацию в других целях без одобрения другой Стороны.

4.5 Уступка требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Исполнителя.

4.6 Заказчик имеет право:

-  проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;

-  отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата выплаченного аванса, возмещения убытков, если Исполнитель не приступит своевременно к исполнению Договора  или будет выполнять работы настолько медленно, что окончание их к сроку (в том числе соответствующего этапа) становится явно невозможным, либо если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.
4.7. В срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

В течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении № 7 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя/Субподрядчика к субъектам малого или среднего предпринимательства».

 4.8. Исполнитель предоставляет акты сверки взаиморасчетов по окончании каждого квартала сроком до 5-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом.

5. ПРИОСТАНОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1
В случае нарушения инструкций и/или требований документации на Оборудование, Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика с требованием устранить отмеченное нарушение. При этом Исполнитель имеет право потребовать приостановить выполнение работ по шеф-монтажу в отношении Оборудования в целом или его отдельных частей до момента устранения этого нарушения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
6.3 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты ее получения. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
6.4. В случае если имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц был причинён ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных ошибками, недоработками или нарушениями технологий при выполнении работ, допущенными по вине Исполнителя, последний обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).

6.5. В случае если Исполнитель не приступит к работам, указанным в пункте 6.4 настоящего Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его извещения Заказчиком о ненадлежащем выполнении работ, Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на оплату выполненных работ.

6.6. Заказчик, допустивший просрочку в исполнении своих денежных обязательств, обязан уплатить Исполнителю проценты за пользование чужими денежными средствами согласно статье 395 ГК РФ.
6.7 Исполнитель обязан привлекать к выполнению работ по настоящему договору квалифицированный персонал, оформленный на предприятии у Исполнителя в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1 Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме дополнительным соглашением и подписываются полномочными представителями Сторон.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2 Изменение условий Договора, его расторжение осуществляются по письменному соглашению Сторон посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Сторон по Договору, и являющимся неотъемлемой частью Договора. 
7.3 Заказчик вправе в одностороннем порядке принять решение о прекращении выполнения работ по Договору из-за отсутствия финансирования; при этом Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость работ, выполненных в срок надлежащим образом, на момент прекращения действия Договора

- в отношении незавершенных этапов выполнения работ - по фактическим документально подтвержденным затратам;

- в отношении завершенных этапов выполнения работ – по их сметной стоимости.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае:
- однократного выполнения работ (этапа  работ) ненадлежащего качества;

- однократного нарушения сроков выполнения работ на период более 2 календарных месяцев.
В случае принятия решения о прекращении Договора или отказа от Договора Исполнитель оповещается о принятом решении в письменном виде не позднее, чем за 10 банковских дней до даты фактического прекращения.

7.4 В иных случаях, не предусмотренных Договором, он может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: природные, стихийные явления (наводнения, землетрясения, пожары, иные проявления сил природы); обстоятельства общественной жизни (война, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии), а также принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные аналогичные события.

8.3 При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п.9.2. Договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону с приложением к извещению справки соответствующего государственного органа.

8.4 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.9.3. настоящей статьи в срок более 5 рабочих дней, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 
8.5 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, при этом на период действия обстоятельств форс-мажора Договор считается приостановленным.

8.6 Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
8.7 К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушения обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.2 По всем вопросам, не оговоренным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3 Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении юридического статуса, адреса, реквизитов. В противном случае, виновная сторона несет ответственность за отрицательные последствия, возникшие вследствие не уведомления.

10.4 Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
Приложение 1: Техническое задание;
Приложение 2: Календарный план;
Приложение 3: Расчет цены договора;
Приложение 4: Условия предоставления сведений о контрагенте;

Приложение 5: Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя к субъектам малого или среднего предпринимательства.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________________
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»



	
	ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»

Юридический адрес: г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Почтовый адрес: 188540,  г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

ИНН 4714000067  КПП 472650001

Р/С № 40502810655360100226 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

г. Санкт-Петербург

К/С 30101810500000000653

БИК 044030653

ОКВЭД -- 73.10

ОКПО - 08624697


	От ИСПОЛНИТЕЛЯ :

	
	От ЗАКАЗЧИКА :



	
	
	     Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»
       ____________________ /В.А. Василенко/ 
                М.П.

“_____”___________ 2014 г.




	Приложение № 1
к договору №__________          
от  __________2014 г.

	            СОГЛАСОВАНО:
          Исполнитель

	
	                    УТВЕРЖДАЮ:


 Заказчик


	
	
	Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова      

_________________ В.А. Василенко 
 м.п.      

 “_____”_____________2014 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

«Поставка диагностического комплекса для системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова. Проведение шеф-монтажных работ, шеф-наладочных работ и участие в предварительных (комплексных) испытаниях поставляемого диагностического комплекса»
СОДЕРЖАНИЕ

9РАЗДЕЛ 1. НАЗВАНИЕ РАБОТ


9РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


9Подраздел 2.1 Состав (перечень) работ


9Подраздел 2.2 Описание работ


9РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ


9Подраздел 3.1 Общие требования


17Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых работ


17Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых работ


17Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата оказанных работ


17Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика


17Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника


17Подраздел 3.8 Специальные требования


18РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ РАБОТ


18Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных работ


18Подраздел 4.2 Требования по приемке работ


18Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных работ)




	РАЗДЕЛ 1. название работ

	Поставка диагностического комплекса для системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова. Проведение шефмонтажных работ, шефналадочных работ и участие в предварительных (комплексных) испытаниях поставляемого диагностического комплекса.


	РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) работ 

1 Поставка диагностического комплекса для системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова.

2 Проведение шефмонтажных и шефналадочных работ, поставляемого диагностического комплекса.

3 Участие в предварительных (комплексных) испытаниях поставляемого диагностического комплекса.

4 Работы выполняются в 2 этапа:

- 1 этап: Поставка диагностического комплекса для системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова;

- 2 этап: Проведение шефмонтажных и шефналадочных работ, поставляемого диагностического комплекса. Участие в предварительных (комплексных) испытаниях поставляемого диагностического комплекса.

5 Сроки выполнения работ:

- 1 этап – 25.11.2014 г.;

- 2 этап – 25.12.2014 г..

	Подраздел 2.2 Описание работ

	1 Поставка диагностического комплекса для системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова.

Поставка диагностического комплекса в соответствии с требованиями, приведенными в данном ТЗ.

2 Проведение шефмонтажных и шефналадочных работ, поставляемого диагностического комплекса.

2.1 Оказание консультативных работ (с выездом на место эксплуатации) при проведении монтажных и пуско-наладочных работ поставленного Исполнителем диагностического комплекса.

3 Участие в предварительных (комплексных) испытаниях поставляемого диагностического комплекса.

3.1 Участие в организуемых НИТИ предварительных (комплексных) испытаниях системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова, в части работоспособности поставленного Исполнителем диагностического комплекса.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К работам

	Подраздел 3.1 Общие требования


нижний подшипник скольж

ния н

	1) соса- 2


		ВСЕГО

			16



	3.1.6 Требования к структуре диагностического комплекса

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать создание распределенной и иерархической 2-х уровневой системы:

· нижний уровень – уровень измерительных устройств: первичных измерительных преобразователей и блоков обработки сигналов;

· верхний уровень – уровень автоматизированных рабочих мест и серверов.

На нижнем уровне реализуются задачи измерения параметров вибрации и тахометрии и обмена данными с верхним уровнем.

На верхнем уровне реализуются задачи сбора и накопления данных, обработки данных, прогнозирования технического состояния диагностируемого оборудования, информационной поддержки персонала, обеспечения справочной информацией, обмена данными с нижним уровнем, архивирования и визуализации результатов диагностирования.

Технические средства комплекса (первичные преобразователи, блоки обработки сигналов и т. д.), входящие в состав измерительных каналов должны быть сертифицированы и внесены в реестр средств измерений, допущенных к применения в Российской Федерации.

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать диагностирование, направленное на определение технического состояния узлов технологического оборудования с определением вида и степени развития дефекта и осуществление прогнозирования технического состояния этого оборудования путем построения трендов развития общего уровня вибрации и степени развития дефектов.

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать автоматизированное и автоматическое вибродиагностирование при стабильных и нестабильных частотах вращения роторов оборудования.

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать реализацию следующих подсистем: 

· подсистема мониторинга технического состояния технологического оборудования;

· экспертная подсистема диагностирования технического состояния технологического оборудования.
Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать:

- создание системы диагностирования по модульному принципу, обеспечивать функциональную независимость и иметь возможность обмениваться данными с другими системами;

- создание стационарной и мобильной систем диагностирования.

Режим функционирования стационарной части системы диагностирования – круглосуточный и непрерывный.
3.1.7 Показатели назначения

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать диагностирование технологического оборудования приведенного в п. 3.1.5 настоящего ТЗ. При этом должны диагностироваться следующие узлы оборудования:

1) для турбогенераторов: 

· опоры вращения турбины и генератора (подшипники скольжения);

2) для электронасоса:

· опоры вращения насоса (подшипники качения и скольжения);

3) для преобразователя электромашинного

·  опоры вращения электромашины (подшипники качения).

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать определение следующих дефектов:

1) в подшипниках качения:

· дисбаланс (обкатывание наружного кольца);

· перекос подшипника при посадке;

· неоднородный радиальный натяг;

· износ дорожки качения наружного кольца;

· износ дорожки качения внутреннего кольца;

· коррозия, трещины на дорожке качения наружного кольца;

· коррозия, трещины на дорожке качения внутреннего кольца;

· коррозия, трещины на поверхности тел качения;

· износ сепаратора;

· дефекты смазки;

2) в подшипниках скольжения:

· дисбаланс;

· неуравновешенность вала;

· перекос подшипника;

· автоколебания вала;

· износ вкладыша подшипника;

· удары в подшипнике.

Примечание: Определение выше перечисленных дефектов осуществляется при наличии сигналов тахометрии от роторов диагностируемого оборудования. При отсутствии сигналов тахометрии комплекс должен обеспечивать виброконтроль оборудования.

Показатели назначения должны быть подтверждены при проведении приёмочных испытаний у Исполнителя  или при проведении предварительных (комплексных) испытаний на месте эксплуатации, при этом программы и методики испытаний должны быть согласованы Заказчиком.

3.1.8 Требования по надёжности

Поставляемый диагностический комплекс должен  быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Реализуемая на базе диагностического комплекса система диагностирования относится к системам длительной эксплуатации, компоненты которой являются восстанавливаемыми объектами, подвергающимися ремонтам (плановым и внеплановым) и техническому обслуживанию.

Срок службы диагностического комплекса должен составлять не менее 5 лет с учетом замены неисправных и выработавших свой ресурс компонент (включая компьютеры, мониторы и т. д.).

Среднее время наработки на отказ диагностического комплекса - не менее 10 000 ч.

Для оперативного устранения неисправностей оборудования должен быть предусмотрен необходимый комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей.

Примечание: Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей поставляется по отдельному договору при необходимости.

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать восстановление любой функции диагностирования в течение 2 часов путём замены неисправного устройства из ЗИП.

Время восстановления работоспособности с резервных копий не должно превышать 60 мин. (без восстановления архива).

Поставляемый диагностический комплекс должен  быть снабжены устройством бесперебойного электропитания.

В случае пропадания электропитания устройство бесперебойного электропитания должно обеспечивать:

· работу диагностического комплекса до перехода на резервное электропитание в течение 30 минут;

· корректное завершение работы диагностического комплекса при невозможности перейти на резервное электропитание.

3.1.9 Требования по безопасности

Поставляемый диагностический комплекс должен обеспечивать защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030 и СНиП 12-03.

Поставляемый диагностический комплекс не должен оказывать вредного воздействия на здоровье человека.
Поставляемый диагностический комплекс должен удовлетворять требованиям безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями ГОСТ 29075-91.

Поставляемый диагностический комплекс должен быть пожаростойкими, не быть источником возгорания и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.004.

3.1.10 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Требования к количеству и квалификации персонала, осуществляющего регламентное обслуживание и ремонт поставляемых технических средств, должны быть определены в руководстве по эксплуатации этих средств.

Под текущим ремонтом поставляемых технических средств понимается замена неисправного оборудования на соответствующее оборудование из состава ЗИП (поставка ЗИП осуществляется по отдельному договору).

3.1.11 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Обеспечение безопасности информации  является совокупностью организационных мер и программно-технических средств  защиты, обеспечивающих аутентичность, разграничение доступа, целостность и доступность информации, хранимой, обрабатываемой и принимаемой (и передаваемой) в поставляемом диагностическом комплексе.

Защищаемым ресурсом диагностического комплекса является информация (данные и программное обеспечение), хранимая, обрабатываемая и передаваемая (принимаемая) в пределах диагностического комплекса.

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать:

· защиту серверного оборудования и АРМ оператора от компьютерных вирусов (антивирусное ПО);

· аутентификацию и контроль полномочий (уровня доступа) пользователей сервера;

· ограничение возможностей оператора и технического персонала по работе в системе минимально необходимым для выполнения должностных обязанностей набором функций;

· протоколирование действий оператора.

Доступ к работе с сервером и АРМ оператора диагностического комплекса должен осуществляться с  помощью пароля.

Пароль должен однозначно идентифицировать пользователя и определять его права на:

- управление системой;

- изменение информации в системе.

3.1.12 Требования по сохранности информации при авариях

При нарушениях в работе поставляемого диагностического комплекса должна быть предусмотрена возможность восстановления информации, сохраненной в диагностическом комплексе, при помощи средств, встроенных в программно-технические средства, после восстановления работоспособности диагностического комплекса.

3.1.13 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Блоки обработки сигналов  должны быть устойчивы к воздействию следующих внешних факторов:

· синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 10 до 300 Гц с амплитудой ускорения 20 м/с2 (2g);

· повышенная температура окружающей среды 50°С при относительной влажности воздуха 60%;

· пониженная температура окружающей среды минус 30°С при относительной влажности воздуха 60 %.

Защищенность оболочек блока должна соответствовать степени защиты IP54  по ГОСТ 14254-96.

3.1.14 Требования к патентной чистоте

Требования по патентной чистоте не предъявляются

3.1.15 Требования к функциям и задачам

Основными задачами диагностического комплекса являются:

· вибромониторинг (виброконтроль во времени) состояния технологического оборудования;

· на основе данных вибродиагностирования выявление дефектов диагностируемого оборудования и прогнозирование развития этих дефектов;

· прогнозирование ресурса безаварийной эксплуатации диагностируемого оборудования;

· выдача заключения о фактическом техническом состоянии диагностируемого оборудования;

· выдача рекомендаций ремонтному персоналу по оптимизации режима работы диагностируемого оборудования и на этой основе повышения надежности его работы и  продления срока службы.

· сбор, обработка и хранение диагностической  информации и передача в БД данных мониторинга и диагностирования;

· визуализацию результатов контроля и диагностирования.

Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечить реализацию следующих подсистем:

· подсистема вибромониторинга (стационарная и мобильная) технического состояния технологического оборудования;

· экспертная подсистема диагностирования технического состояния технологического оборудования.
Подсистема вибромониторинга (стационарная и мобильная)  технического состояния технологического оборудования осуществляет постоянный и периодический  контроль состояния общего уровня вибрации оборудования с оповещением пользователя  о превышении допустимого уровня вибрации (уставки).
Данная подсистема базируется на стационарном и мобильном оборудовании нижнего уровня (датчики, линии связи, блоки обработки сигналов и т. д.), а также  на оборудовании верхнего уровня: сервере и АРМ оператора.
Экспертная подсистема диагностирования технического состояния технологического оборудования осуществляет автоматическое (в реальном времени) и/или автоматизированное (по запросу оператора) диагностирование узлов оборудования (определение дефектного узла, вида и степень развития дефекта), прогнозирования ресурса безаварийной эксплуатации его узлов и выдачу рекомендаций обслуживающему персоналу по дальнейшей эксплуатации оборудования при стабильных и нестабильных частотах вращения роторов контролируемого оборудования.

Данная подсистема базируется  на оборудовании верхнего уровня: сервере и АРМ оператора. При этом данные в этой подсистеме используются данные от подсистемы вибромониторинга.

Примечание: Работа экспертной  подсистемы осуществляется при наличии сигналов тахометрии от роторов диагностируемого оборудования и вибрации от опор вращения. При отсутствии сигналов тахометрии Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать текущий виброконтроль оборудования в точках установки вибродатчиков.

3.1.16 Требования к программному обеспечению (ПО). 

Программное обеспечение (ПО) диагностического комплекса делится на системное ПО и специальное ПО (СПО).

Специальное ПО обеспечивает решение задач диагностического комплекса, смотри п. 3.1.15.

Системное ПО обеспечивает функционирование СПО на выбранном техническом обеспечении.

СПО диагностического комплекса должно обеспечивать его эксплуатацию без участия разработчика СПО.

ПО диагностического комплекса должно обеспечивать дальнейшее развитие, создаваемой на основе этого диагностического комплекса системы диагностирования, в плане наращивания функциональных возможностей системы, а также в плане наращивания количества каналов диагностирования, АРМ и серверов.

3.1.17 Требования к техническому обеспечению

3.1.17.1 Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать решение задач указанных в п. 3.1.5.

3.1.17.2 Поставляемый диагностический комплекс должен  обеспечивать дальнейшее развитие создаваемой на их базе системы диагностирования в плане наращивания функциональных возможностей системы, а также в плане наращивания количества каналов диагностирования, АРМ и серверов.

3.1.17.3 Блок обработки сигналов

Основные технические характеристики блока обработки сигналов должны быть представление в эксплуатационной документации на этот блок и быть не хуже характеристик приведенных ниже:

- Число аналоговых измерительных каналов должно быть…………………….….... не менее 16;

- Число каналов измерения частоты вращения роторных узлов должно быть………………..…4;

- Диапазон частот измерений амплитуды переменного напряжения по линейному входу должен находиться в пределах, Гц ………………………………………….………….... от 0,125 до 25600;

- Диапазон измерений амплитуд переменного напряжения по линейному  входу должен находится в пределах, В  ………………….…….…......................................................от 100•10-6 до 2,5;

- Неравномерность амплитудно-частотной характеристики аналогового канала должна составлять дБ, не более ……………………………………………………………………................…...0,5;

- Диапазон измерений амплитуд виброускорения аналогового  канала должен находиться в пределах, м/с2:

по ICP входу при чувствительности вибропреобразователя, 5,1 мВ•с2/м…………...от 0,5 до 490;

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений амплитуды виброускорения должны составлять, % ……….…………..……………………………………………..± 6;

- Диапазон частот пропускания полосового фильтра по СКЗ виброскорости должен находиться в Гц, …………... …………………………….………………………………………....от 10 до 1000;

- Диапазон измерений СКЗ виброскорости в полосе частот от 10 до 1000 Гц должен находиться в пределах, мм/с………...................................................................................................от 0,1 до 100;

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости должны составлять, % ….………....................................................................................................± 6;

- Диапазон частот измерений виброускорения канала по ICP и зарядовым входам должен находиться в пределах, Гц: ……………………………………..………………………....……..10-25600;

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений переменного напряжения по линейному входу должны   составлять,% …………………………..……..….………± 5;

- Диапазон измерений частоты вращения роторных узлов должен находиться в пределах, Гц…………..……………………………………………………………………...………от 1 до 3000;

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений частоты вращения роторных узлов должны составлять, % .......................................................................................± 0,5;

- Входное сопротивление канала измерения напряжения должно составлять, 

не менее кОм, ……………………………………………………………………….…………….….9;

- Уровень СКЗ шума аналогового измерительного канала, приведенный к входу, должен составлять, не более: по ICP входу, м/с2…………..……………………………………………….0,05;

- Переходное затухание электрических сигналов между каналами измерений параметров вибрации и переменного напряжения  должно составлять, дБ, не менее…………………………...80;

- Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений параметров вибрации и переменного напряжения при максимальном и минимальном значениях рабочих температур окружающей среды должны составлять, %   ……………...................................…± 5;

- Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений параметров вибрации и переменного напряжения при максимальном отклонении напряжения питания от номинального значения должны составлять, %..............................................................................±5;

- Электрическое сопротивление изоляции цепей питания БОС-16В  при нормальных условиях,  в условиях повышенной рабочей температуры окружающей среды должно составлять, МОм, не менее ……………………..……………………………………………....……………….………..1;

- Средняя наработка на отказ, ч ……………………….……………….......…………………10 000;

- Средний  срок службы должен составлять, лет …………..……………………………….……...5;

- Питание блока должно осуществляться по стандарту PoE  

Время установления рабочего режима блока должно составлять, не более мин, ………….…....1;

- Габаритные размеры блока (Д х Ш х В) должны составлять, не более м,……….….244х143х88;

- Масса блока должна составлять, кг, не более…………………………....…………...................3,0.

3.1.17.4 Мобильная подсистема

Мобильная подсистема (переносной вибродиагностический комплекс) должна включать в себя:

· Анализатор со встроенной программной детальной диагностики подшипников качения и зубчатых передач.  – 1компл.

· Программное обеспечение, с возможностью проведения автоматического вибродиагностирования: подшипников качения, подшипников скольжения, зубчатых передач,  рабочих колес вентиляторов и насосов - 1 компл.

· Зарядно-питающее устройство – 1 компл.

· Вибродатчик (пьезоакселерометр) с кабелем и магнитом -1 компл. 

· Кабель обмена с компьютером – 1шт.

· Тахометр – компл.

· Описание программы -1 шт. 

· Руководство по эксплуатации - 1 шт.  

· Паспорт – 1шт. 

· Методика поверки -1 шт. 

· Инструкция пользователя – 1шт.  

· Свидетельство о поверке – 1 шт.

· Копия сертификата об утверждении типа средств измерения с описанием -1 компл.

· Упаковочный чемодан -1 компл.

Документация представляется на русском языке.

Технические характеристики анализатора должны быть не хуже

Входное сопротивление, кОм

100±5

Динамический диапазон входного сигнала, В (дБ)

5·10-6 (2,0 (112)

Диапазон частот входного сигнала, Гц

0,125 (25600

Средние частоты цифровых полосовых фильтров для предварительной фильтрации входного сигнала

для 1/3 октавных фильтров:

800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000 Гц

для 1/1 октавных фильтров:

8000, 16000 Гц

Габаритные размеры измерительного блока, мм

не более  200х113х47

Масса прибора, кг

не более 1,2

Мощность, потребляемая прибором, Вт

не более 2,0

Параметры при измерении сигнала в частотной области

Полосы анализа, Гц

25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 

Количество линий в спектре

400,800, 1600

Весовая функция

Ханнинг

Количество усреднений в спектре

1(255

Единицы измерения амплитуды

м/с2, мм/с, мкм, В,g
Представление спектра

линейное, логарифмическое (дБ)

Параметры при измерении сигнала во временной области

Количество отсчетов 

1000

Единицы измерения амплитуды

м/с2, В, g

Диапазон частот вращения, Гц

0,2(300

Параметры энергонезависимой памяти

Емкость памяти (16 Мб)

число линий

400

800

1600

Параметры электропитания

Аккумулятор (без эффекта памяти)

никель-металл-гидрид

Время работы от встроенной аккумуляторной батареи, часов

не менее 12

Время заряда встроенной аккумуляторной батареи, часов

не более 3

Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, 0С

От минус 20 до 40

Относительная влажность воздуха, %

30(90

Программное обеспечение должно обеспечивать автоматическое детальное диагно​стирование технического состояния узлов роторного типа: подшипников качения и скольжения, зубчатых передач,  рабочих колес, вентиляторов и насосов; 

3.1.17.4 сервер диагностического комплекса

На верхнем уровне реализуются задачи сбора и накопления данных, обработки данных, прогнозирования технического состояния диагностируемого оборудования, информационной поддержки персонала, обеспечения справочной информацией, обмена данными с нижним уровнем, архивирования и визуализации результатов диагностирования.

3.1.17.5 АРМ оператора

На верхнем уровне реализуются задачи обработки данных, прогнозирования технического состояния диагностируемого оборудования, информационной поддержки персонала, обеспечения справочной информацией и визуализации результатов диагностирования.



	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых работ

	На предприятии Исполнителя должна действовать сертифицированная система обеспечения качества.

Оборудование, используемое для организации каналов измерения и управления, должно иметь действующие сертификаты средств измерения.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых работ

	Исполнитель должен гарантировать качество и надёжность работы диагностического комплекса со дня ввода в эксплуатацию в течение 24 месяцев в пределах требований, оговорённых в данном Техническом задании.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата оказанных работ 

	Требования по безопасности должны соответствовать требованиям п. 3.1.9 настоящего ТЗ.

Требования безопасности при эксплуатации должны быть установлены специальными разделами руководства по эксплуатации.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

	Исполнитель должен обеспечить обучение специалистов Заказчика пред проведением предварительных (комплексных) испытаний на месте эксплуатации.

	Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

	Участник должен предоставить развернутое Техническое предложение на поставку программно-технических средств, в котором должны быть прописаны технические решения в соответствии с требованиями настоящего ТЗ

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	3.7.1 Исполнитель за последние 3 года должен обладать опытом выполнения сопоставимых по характеру и объему работ на сумму не менее начальной цены договора (сопоставимыми по характеру и объему будут считаться завершенные за три года договоры на разработку и поставку диагностических систем и комплексов).

3.7.2 Исполнитель должен иметь:

· опыт работ по созданию систем диагностирования оборудования военно-морского назначения не менее 5 лет (предоставляется перечень организаций-заказчиков МО РФ);

· сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (предоставляется копия сертификата);

· лицензию на изготовление и ремонт средств измерений, используемых в СТД (предоставляется лицензия);

· лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (предоставляется лицензия).



	РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных работ

	Поставка диагностического комплекса

По результатам работы Исполнитель передаёт Заказчику диагностический комплекс проверенный в ходе приёмочных испытаний,  а также:
- акт приёмочных испытаний;

- программное обеспечение (установочные диски); 

- эксплуатационную документацию на поставляемый диагностический комплекс (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство пользователя, прочая техническая документация на отдельные единицы оборудования).

Проведение шеф-монтажных работ, шеф-наладочных работ и участие в проведении предварительных (комплексных) испытаний на месте эксплуатации

По результатам работы Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ, утверждённый Заказчиком.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

	Поставка диагностического комплекса

Поставляемый диагностический комплекс подвергается  приемочным испытаниям. Приемочные испытания поставляемого диагностического комплекса проводятся у Исполнителя по программе и методике приёмочных испытаний согласованной Заказчиком.

Проведение шеф-монтажных работ, шеф-наладочных работ и участие в проведении предварительных (комплексных) испытаний на месте эксплуатации

Исполнитель осуществляет консультативные работи по выполнению монтажных и наладочных работ, по результатам работ оформляются акты соответствующих работ, которые должны быть согласованы Исполнителем.

Исполнитель участвует в предварительных (комплексных) испытаниях системы диагностирования создаваемой на базе поставляемого диагностического комплекса, в части оказания консультативных работ, с целью обеспечения работоспособности диагностического комплекса в процессе проведения испытаний. Результаты работ оформляются актом проведения предварительных (комплексных) испытаний, который должен быть согласован Исполнителем.



	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных работ)

	Исполнитель передаёт Заказчику техническую документацию в объёме указанном в п. 4.1 настоящего ТЗ.


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПО
	Программное обеспечение

	2
	ПТС 
	Программно-технические средства

	4
	СПО
	Специальное программное обеспечение


	
 От Заказчика
	
	 От Исполнителя

	  _________________ /_____________ /
  “_____”_____________2014 г.
	
	


	Приложение № 2
к договору № ____________
от______ 2014 г.

	            УТВЕРЖДАЮ:


 Исполнитель
	
	                    УТВЕРЖДАЮ:

 Заказчик

	 Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова
      _________________ В.А. Василенко 
 м.п.      

 “_____”_____________2014 г.
	
	


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по теме:
«Разработка и поставка диагностического комплекса для системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Проведение шефмонтажных работ, шефналадочных работ и участие в предварительных (комплексных) испытаниях поставляемого комплекса».
	№№ п/п
	Наименование
этапов и их содержание
	Результаты работ/передаваемые документы
	Срок исполнения
	Стоимость без НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Поставка диагностического комплекса для системы технического диагностирования ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова
	Накладная ТОРГ-12, Комплект эксплуатационной и товаросопроводительной документации, 

Акт  предварительных испытаний на площадке Исполнителя.
	25.11.2014
	

	2
	Проведение шефмонтажных и шефналадочных работ, поставляемого диагностического комплекса. Участие в предварительных (комплексных) испытаниях поставляемого диагностического комплекса
	Акты выполненных шефмонтажных,  шефналадочных работ и работ по участию в проведении предварительных (комплексных) испытаний на месте эксплуатации
	25.12.2014
	

	                Кроме того НДС
	

	                ИТОГО без НДС
	

	
	

	                      От Исполнителя
	
	От Заказчика

	
	
	

	             ___________ /___________/
	
	

	  
	
	


	Приложение № 3

к договору № ____________
от______ 2014 г.



РАСЧЕТ  ЦЕНЫ ДОГОВОРА

	№

п/п
	Наименование показателей
	Стоимость руб.

	1
	2
	3

	1.
	Материальные расходы
	

	
	В том числе:
	

	1.1
	Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)
	

	1.2
	Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации
	

	1.3
	Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	

	1.4
	Другие обоснованные материальные расходы
	

	2.
	Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда
	

	2.1
	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции 
	

	2.2
	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда)
	

	2.3
	Страховой взнос (_____ % от п.2.1 + ____% от п. 2.2)
	

	2.4
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве  (0.2 % от п. 2.1)
	

	3.
	Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции
	

	4.
	Накладные расходы  (___% от п.2.1)
	

	5.
	Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг)   ( п.1+п.2+п.3+п.4)
	

	6.
	Прибыль  (___ % от (п.5–п.1-п.3)(
	

	7.
	Цена договора
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость (НДС)
	

	9.
	Цена договора с учетом НДС  
	

	
	
	

	
	 
	
	  

	Руководитель предприятия
	
	
	

	
	(подпись)
	
	     (расшифровка подписи)

	Начальник экономической службы
	  
	
	

	
	(подпись)
	
	 (расшифровка подписи)

	
	


Приложение № 4
к Договору № __________________________ 

от  ______________ 2014 года
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАГЕНТЕ

1. Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

2. Сведения о Заказчике в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Исполнителем в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

3. Стороны гарантируют, что Сведения, содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), являются полными, точными и достоверными.
4. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронные адреса foton@niti.ru, polk@niti.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ),
5. При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес ___________с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Заказчика и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ)
6. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). 
7. Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
8. Стороны обязуются считать предоставленные Сведения конфиденциальными и обязуются не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 6 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

9. Стороны обязуются при обработке полученных Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

10. Стороны подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной  соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
12.  Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

ПОДПИСИ СТОРОН:
	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	Генеральный директор 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
	

	
	

	____________________ В.А. Василенко
м.п. 
	


Приложение № 4.1 к Приложению № 7 

к Договору № __________________________ 

от  ______________ 2014 года

[image: image1.emf]1 4

ИНН ОГРН

Наименование 

краткое

Код 

ОКВЭД

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя

№  ИНН  ОГРН

Наименование / 

ФИО

Адрес 

регистрации

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица)

Руководитель / 

участник / 

акционер / 

бенефициар

Информация о 

подтверждающих 

документах (наименование, 

реквизиты и т.д.)



Директор ____________________________

м.п.

дата ___________________________________

2 3

№ 

п/п

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

(наименование организации, представляющей информацию)

Форма предоставления информации о контрагенте



Сведения  в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов



Приложение № 5
к Договору № __________________________ 

от _____________ 2014 года
ФОРМА  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ/ СУБПОДРЯДЧИКА К СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО  ИЛИ  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№

п/п
	Критерий отнесения
	Показатель
	Приложенный подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Только для юридических лиц: 

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается в процентах
	Копия устава

	2.
	Только для юридических лиц: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	Указывается
количество

человек
	Копия формы 4 ФСС

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в
миллионах

рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год


Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

С Формой предоставления информации об отнесении Исполнителя

к субъектам малого или среднего предпринимательства СОГЛАСЕН.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	Генеральный директор 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
	

	
	

	___________________ В.А. Василенко

м.п. 
	


Приложение № 51 к Приложению № 5 

к Договору № __________________________ 

от  _____________ 2014 года
Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

	№ п/п
	Критерии
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Возможный источник данных

	1
	2
	3
	4

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

- РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

- иностранных юридических лиц и граждан, 

- общественных и религиозных организаций (объединений)

- благотворительных и иных фондов
	Не более 25%
	Устав предприятия

	2.
	Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Не более 25%
	Устав предприятия

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	До 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Пенсионный фонд

	
	
	До 15 человек- микропредприятия
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ)
	400 млн. руб.
	1000 млн. руб.
	Баланс предприятия

	
	
	60 млн. руб. - микропредприятия
	
	


PAGE  
2

Лист1

		Форма предоставления информации о контрагенте



		Сведения  в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов



		(наименование организации, представляющей информацию)

		1		2												3										3														4

		№ п/п		Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)												Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)										Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)														Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

				ИНН		ОГРН		Наименование краткое		Код ОКВЭД		Фамилия, Имя, Отчество руководителя		Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя		№ и дата		Предмет договора		Цена (млн.руб)		Срок действия		Иные существенные условия		№ 		ИНН 		ОГРН		Наименование / ФИО		Адрес регистрации		Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)		Руководитель / участник / акционер / бенефициар









		Директор ____________________________
м.п.

		дата ___________________________________
















