| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ П.Н.Калмыков «23» июня 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ С.В. Тарасов «11» июня 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку многокамерного программно-аппаратного комплекса НАНОГЕЙТ-МКВ.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многокадровая электронно оптическая камера (ЭОК) в комплекте с: | шт. | 2 | 12 месяцев |
|  | Программное обеспечение для ЭОК | шт. | 1 |  |
|  | Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации | к-т. | 1 |  |
|  | Соединительные кабели между ЭОК и компьютером | к-т. | 1 |  |
| 2 | Камера скоростной видеосъемки (КСВ) | шт. | 1 |  |
|  | Программное обеспечение для КСВ | шт. | 1 |  |
|  | Переходник объектива NIKON/CANON | шт. | 1 |  |
|  | Соединительные кабеля | к-т. | 1 |  |
|  | Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации | к-т. | 1 |  |
| 3 | Объектив Nikon 135 mm f/3.5D | шт. | 2 |  |
| 4 | Объектив Nikon 85 mm f/1.4D | шт. | 2 |  |
| 5 | Компьютер промышленный с операционной системой Windows 7 | шт. | 1 |  |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар должен сохранять работоспособность при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от минус 10 °С до плюс 40 °С при относительной влажности от 20 % до 90 %.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

1. Многокадровая электронно оптическая камера: 1.1 Количество регистрируемых кадров – не менее2 шт.; 1.2 Временной интервал между кадрами – от 2 мкс. до 600 мкс.; 1.3 Спектральный диапазон чувствительности камеры – 380…800 нм.; 1.4 Длительность экспозиции каждого кадра – от 50 нс до 20 мкс; 1.5 Пространственное разрешение – 32 пар лин./мм. 1.6 Временная задержка срабатывания затвора ЭОК относительно внешнего сигнала ПУСК – от 5 мкс до 5 мс; 1.7 Временная нестабильность запуска ЭОК – не более 20 нс.; 1.8 Разрешение кадра – не менее 1280х1024 пикселей; 2. Камера скоростной видеосъемки: 2.1 Частота кадров при разрешении 1280х1024 – не менее 500; 2.2 Исполнение камеры – монохромное/цветное; 2.3 Длительность экспозиции – 2÷33 мкс; 2.4 Размер пикселя матрицы – не менее 12х12 мкм; 3. Общие технические требования 3.1 Параметры запускающего сигнала ПУСК 3.1.1 Полярность – положительная 3.1.2 Амплитуда – 3-50 В.; 3.1.3 Входное сопротивление – 50 Ом; 3.1.4 Длительность фронта импульса – не более 10 нс.;

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

не предъявляются

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Гарантийный срок – не менее 1 года. Вероятность безотказной работы в течение гарантийного срока при доверительной вероятности 0,8 должна быть не менее 0,995

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

не предъявляются

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

не предъявляются

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

не предъявляются

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Рабочее напряжение - 220В.

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

не предъявляются

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

В соответствии с Подразделом 1.1

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

не предъявляются

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Штатная упаковка должна позволять хранение комплекса и его составных частей при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 80 % в течение всего гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Заказчику на месте доставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, после осуществления уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию: - а) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны, с указанием гарантийного периода; - г) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; - д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика); е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Поставщик гарантирует: - надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки; - полное соответствие поставляемого Товара условиям ТЗ. Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного товара должно быть обеспечено на территории Российской федерации с указанием аккредитованного сервисного центра.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 491-95

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество комплектов - 1 шт. Срок поставки – не позднее 10.09.2015 г. Возможна досрочная поставка товара.

Примечание:

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).