Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку индивидуальных дозиметров ДТЛ-02 для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Поставка дозиметров термолюминесцентных ДТЛ-02 для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

2. Срок поставки:

Дата начала поставки: с момента подписания договора

Дата окончания поставки: не позднее 30.09.2013

3. Адрес поставки: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1А.

4. Объём и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-02 | шт. | 100 |

Дозиметры должны поставляться партией в сборе. Комплектность партии должна включать в себя дозиметры термолюминесцентные ДТЛ-02 в указанном количестве и приспособление для разборки дозиметров. Допускается поставка аналога при условии полного соответствия требованиям к техническим характеристикам товара (п.5 Технического задания).

5.  Требования к техническим характеристикам товара:

Дозиметр предназначен для регистрации индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения HP (10) на глубине1000 мг·см-2 в диапазоне энергий от 15 кэВ до 10 МэВ. Дозиметр должен состоять из корпуса с крышкой, кассеты и трёх детекторов ДТГ-4/GR-100/GR-100M. Дозиметр должен	 содержать	фильтры из фторопласта для выравнивания энергетической зависимости чувствительности.

Требования степени защиты, обеспечиваемой оболочкой дозиметра: по ГОСТ 14254 - IP63 для изделий климатического исполнения В1 по ГОСТ 15150-69.

Дозиметр должен экспонироваться:

- при температуре окружающего воздуха от минус 35 до + 50°С и относительной влажности до 95% при +35°С;

- при изменении атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа;

- при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой смещения 0,1мм.

Дозиметр должен быть пожаробезопасен. Состав детектора должен обеспечивать тканеэквивалентность при фотонном облучении с энергией кванта больше 30 кэВ. Параметры детектора должны восстанавливаться при прогреве до 400°С и быстром охлаждении. Дозиметр должен соответствовать  классу Ре (1000 мг·см-2) по ГОСТ Р МЭК 1066-93. Дозиметр должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Требования к качеству товара и гарантийным срокам:

Партия дозиметров должна иметь паспорт с указанием основных технических характеристик и погрешности их определения. Предприятие-изготовитель гарантирует	соответствие	дозиметров технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя должен быть не менее 5 лет с момента изготовления дозиметра с учетом срока хранения детекторов. Средний срок службы должен составлять не менее 5 лет с учетом срока службы детекторов. Предприятие-изготовитель должно обеспечить прием рекламации при условии несоответствия  дозиметров  техническим  требованиям  до  истечения  гарантийного срока при соблюдении потребителем всех требований и правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной. Расходы по возврату и замене товара, не соответствующего техническим характеристикам, производятся за счет Поставщика.

7. Требования к упаковке.

В  качестве  транспортной тары  должны использоваться  посылочные  ящики.  Размер ящиков  определяется количеством поставляемых дозиметров. Пространство между единицами первичной упаковки и свободное место тары выкладывается поролоном ППУ-25-1,8, ОСТ6-05-407-75, либо другим амортизирующим материалом, при этом должна быть предусмотрена защита от прямого попадания атмосферных осадков.

8. Порядок формирования цены:

Цена включает доставку товара, а также все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС – 18%.

9. Условия оплаты:

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки каждой партии товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления счета, счета-фактуры и товарной накладной. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.