ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

1. Измерительная задача

	Описание измерительной задачи, процесса, для контроля которого предполагается использовать прибор:  ИВА-6БД

	Измерение температуры, влажности и давления сжатого воздуха

	

	

	

	

	

	

	

	


2. Анализируемая среда

	Анализируемая среда:
	Сжатый атмосферный воздух

	
	

	Фазовое состояние:
	V -Газ
	

	
	

	Полный химический
состав

	Наименование компонента
	Химическая

формула
	Проценты по объему/

проценты по весу

	Компонент A
	
	
	 
	

	Компонент B
	
	
	 
	

	Компонент C
	
	
	 
	

	Компонент D
	
	
	 
	

	Компонент E
	
	
	 
	

	Другие 
	
	
	
	

	
	
	
	Сумма*       
	

	
	*Сумма должна быть как можно ближе к 100 %


	Механические примеси

(пыль, смола, масло и др.):
	______
	Концентрация:
	_____________


	Наименование и концентрация коррозионно-активных компонент

(H2S, Cl2, NОx, SO2 и т.п.):
	__________________

	


3. Технологические условия в точке отбора пробы
	Необходимый вид контроля:
	
	V- Непрерывный


	Рабочее давление:
	Единицы
	бар
	Минимум
	5
	Максимум
	8
	Номинальное
	6,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая температура:
	Единицы
	Град.С
	Минимум
	20
	Максимум
	60
	Номинальная
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход:
	Единицы
	Нм3/ч
	Минимум
	500
	Максимум
	10000
	Номинальный
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Влажность:
	Единицы
	%
	Минимум
	5
	Максимум
	98
	Номинальный
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При давлении:
	- Рабочем
	
	

	
	

	
	( Другое
	Значение
	___________________
	Единицы
	


	Диаметр трубы в точке отбора пробы:
	150 мм –    2 шт.
	           100 мм – 

                1 шт.

	
	

	Сброс пробы:
	
	V - Сброс в атмосферу
	


	Температура 

окружающей среды:
	Единицы    
	Град.С
	Минимум
	10
	Максимум
	35
	Номинальная
	25


4. Требования к датчику влажности

	Категория взрывоопасности помещения

в месте установки датчика:
	V -  Безопасная
	


	Место установки датчика:
	V -  Внутри помещения
	


	Необходимая длина кабеля от блока индикации до датчика:
	3 м
	


5. Требования к блоку индикации

	Категория взрывоопасности помещения

в месте установки блока:
	(Безопасная
	


	Индикация:
	V-  Температура точки инея
	
	
	

	
	

	
	V -  Другое
	Температура град.С, давление бар.

	
	
	

	Значение влажности приводить к давлению:
	
	V -  Нормальному (атмосферном)  
	

	
	

	Место установки блока индикации:
	V -  Внутри помещения
	


	Необходимый выход:
	
	
	
	RS-485

	
	

	Параметры питающей сети:
	Источник питания

переменного тока
	220
	В
	50
	Гц
	
	
	


	Температура 

окружающей среды:
	Единицы
	Град.С
	Минимум
	10
	Максимум
	35
	Номинальная
	25


6. Дополнительные сведения

	Дополнительные сведения:
	Предусмотреть возможность последовательного вывода на ПЭВМ информации о температуре, влажности, давлении.

	

	

	

	

	

	


