Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования радиационного контроля для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования радиационного контроля

для нужд Ленинградского отделения филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М | Технические характеристики: Дозиметр-радиометр должен представлять собой многофункциональное носимое средство измерения с цифровой индикацией показаний, включающее в себя блок обработки и индикации информации со встроенным счетчиком Гейгера и внешние интеллектуальные блоки детектирования различного назначения. Назначение дозиметра-радиометра: измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений; плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей; измерение плотности потока нейтронов. Дозиметр-радиометр должен иметь следующие свойства: быстрая адаптация к изменению радиационного поля; поиск источников рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и нейтронного излучения; высокая чувствительность и широкий диапазон измерений; звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы и плотности потока; встроенный в блок обработки и индикации счетчик Гейгера; большой специализированный цифроаналоговый ЖК-индикатор с подсветкой; хранение в энергонезависимой памяти прибора до 500 результатов измерения с возможностью передачи в ПЭВМ; жесткие условия эксплуатации. Степень защиты IP Технические характеристики блока БОИ2 и блоков детектирования: Блок обработки и индикации БОИ2: Детектор; счетчик Гейгера-Мюллера. Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения; 10 мкЗв·ч-1 ÷ 100 мЗв·ч-1. Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения; 0,06 ÷ 3 МэВ. Габаритные размеры, масса:. - БОИ2; 200×85×36 мм, 0,5 кг. Штанга телескопическая; 1,1 м. Блок детектирования БДПА-01: Высокочувствительный сцинтилляционный интеллектуальный блок детектирования, предназначенный для измерения плотности потока альфа-частиц с загрязненных поверхностей в диапазоне от 0,1 част./(мин·см2). Детектор; ZnS(Ag) ø60 мм. Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц; 0,1 - 105 част./(мин•см2). Диапазон измерения флюенса альфа-частиц 239Pu; 1 - 3•106см2. Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu; 3,4•10-3 - 3•103 Бк•см-2. Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц; 3 - 7 МэВ. Основная погрешность измерения:; в диапазоне 0,1 - 1 част./(мин•см2) - ± 50 %; в диапазоне 1 – 105 част./(мин•см2) - ± 20 %.. Чувствительность по 239 Pu; 0,15 имп•с-1/(част/(мин•см2)). Диапазон рабочих температур; - 30 - + 50°С. Относительная влажность воздуха при температуре 35°С; до 98 %. Класс защиты; IP64. Время непрерывной работы; не менее 24 ч. Уровень индустриальных радиопомех СТБ ГОСТ Р 51318.22-2001. Электромагнитная совместимость СТБ ГОСТ Р 51317.4.2-2001 СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001. Масса, не более; 0,5 кг. Габариты; ø80х196 мм. Блок детектирования БДПБ-01: Высокочувствительный сцинтилляционный интеллектуальный блок детектирования, предназначенный для измерения плотности потока бета-частиц с загрязненных поверхностейв диапазоне от 1 част./(мин·см2). Детектор; пластик ø60 мм. Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности; 1 - 5•105 част./(мин•см2). Диапазон измерения флюенса бета-частиц 90Sr+90Y; 1 - 3•106см-2. Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr+90Y; 4,4•10-2 - 2,2•104 Бк•см-2. Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц; 155 кэВ - 3,5 МэВ. Основная погрешность измерения:; в диапазоне 1 - 5 част./(мин•см2) - ± 50 %; в диапазоне 5 – 5•105 част./(мин•см2) - ± 20 %.. Чувствительность по 90Sr+90Y; 0,3 имп•с-1/(част/(мин•см2)). Энергетическая зависимость при измерении. плотности потока относительно 90Sr+90Y; не более ± 50 %. Диапазон рабочих температур; - 30 - + 50°С. Относительная влажность воздуха при температуре 35°С; до 98 %. Класс защиты; IP64. Время непрерывной работы; не менее 24 ч. Уровень индустриальных радиопомех СТБ ГОСТ Р 51318.22-2001. Электромагнитная совместимость СТБ ГОСТ Р 51317.4.2-2001 СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001. Масса, не более; 0,5 кг. Габариты; ø80х196 мм. Блок детектирования БДКГ-04: Сцинтилляционный широкодиапазонный интеллектуальный блок детектирования рентгеновского и гамма-излучения, предназначенный для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы и дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне энергий 15 кэВ - 3 МэВ до 10 Зв/ч. Детектор; сцинтилляционная пластмасса с добавками тяжелых металлов, ø30 х 15 мм. Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалетной дозы рентгеновского и гамма-излучения; 0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч. Диапазон измерения амбиентной эквивалетной дозы рентгеновского и гамма-излучения; 0,05 мкЗв - 10 Зв. Диапазон энергии; 15 кэВ - 3 МэВ. Основная погрешность измерения; не более ± 20 %. Энергетическая зависимость чувствительности. в диапазоне от 15 до 60 кэВ; ± 35 %. в диапазоне от 60 кэВ до 3 МэВ; ± 20 %. Чувствительность по 137Cs; 70 имп•с-1/мкЗв•ч-1. Диапазон рабочих температур; - 30 - + 50°С. Относительная влажность воздуха при температуре 35°С; до 98 %. Класс защиты; IP64. Уровень индустриальных радиопомех СТБ ГОСТ Р 51318.22-2001. Электромагнитная совместимость СТБ ГОСТ Р 51317.4.2-2001 СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001. Масса, не более; 0,45 кг. Габариты; ø60х200 мм. | нет | Комплект поставки: - Блок обработки информации БОИ2; - Блок детектирования БДПА-01; - Блок детектирования БДПБ-01; - Блок детектирования БДКГ-04; - Упаковочный дипломат; - Сетевой адаптер; - Ремень плечевой; - Ремень поясной; - Штанга телескопическая 1,7 м; - Держатель для крепления на штанге блоков БДПА-01, БДПБ-01,БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКР-01; - Держатель для крепления на штанге БОИ2. | комплект | нет | 2 | 45 рабочих дней, но не позднее 20.12.2013г. | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 2. | Блок детектирования БДЗБ-11Д (кабель 2 м) | Для регистрации бета-излучения (для рук) Детектор; газоразрядные счетчики. Площадь детектора; 84 см2. Диапазон регистрируемых энергий; 0,15 ÷ 2,5 МэВ. Диапазон измерения; 5 ÷ 1,5·104 мин-1·см-2. Чувствительность (Sr-90 + Y-90); 0,5 ÷ 0,85 с-1·мин·см-2. Эффективность регистрации (Sr-90 + Y-90); 25 %. Чувствительность к гамма-фону; 9 ÷ 11,2 с-1 на 1 Зв·ч-1. Пределы допускаемой относительной погрешности по Sr-90 + Y-90; ±20 %. Диапазон рабочих температур; минус 5 ÷ +50 °С. Габаритные размеры, масса; 100×187×54 мм, 1,5 кг. Длина кабели связи: стандартная; 2 м. | нет | Кабель 2 м, прокладка -20 шт. | комплект | нет | 5 | 45 рабочих дней, но не позднее 20.12.2013г. | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 3. | Дозиметр-радиометр МКС-07Н | Носимый прибор, в комплекте с адаптерами питания и зарядки аккумуляторов, выносным батарейным отсеком, специальным ударопрочным и водозащитным укладочным футляром, двумя комплектами аккумуляторов, плечевым и поясным ремнями (гамма-злучение). Имеет встроенные детекторы для измерении ЭД (от 0,1 мкЗв до 999 Зв) и МЭД (от 0,1мкЗв/ч до 10 Зв/ч). Может применяться как с внешними БД, так и без них. Назначение: измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения; измерение амбиентного эквивалента дозы (АЭД) гамма-излучения; измерения плотности потока альфа-излучения с загрязненных поверхностей; измерение плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей. Свойства: герметичный металлический корпус, ударопрочный и водозащитный укладочный футляр; большой ЖК-индикатор с подсветкой; работа в условиях низких температур (минус 40 ÷ минус 30 °C) с использованием выносного батарейного отсека; возможность работы пульта в автономном режиме от встроенных детекторов и в комплекте с выносными блоками детектирования; взаимозаменяемость блоков из различных комплектов (в т.ч. из ЗИП) без проведения настройки и поверки; звуковая и световая сигнализация о превышении устанавливаемых порогов; возможность подключения к ПЭВМ; возможность использования нескольких типов питания. Корпус; Герметичный металлический с батарейным отсеком и герметичным разъемом для подключения БД. Диапазон измерения МАЭД; 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1. Диапазон измерения АЭД; 1,0 мкЗв ÷ 999 Зв. Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения; 0,05 ÷ 3,0 МэВ. Энергетическая зависимость чувствительности (относительно Cs-137); не более ±25 %. Пределы допустимой основной относительной погрешности измерения МЭД; ±15 %. Вид сигнализации; световая, звуковая. Время установления рабочего режима; 1 мин. Нестабильность показаний за 8 часов непрерывной работы; ±5 %. Связь с ПЭВМ; RS-232. Питание; от 2-х химических элементов типоразмера R14 (батарей или аккумуляторов) с номинальным напряжением 1,5 В; от выносного батарейного отсека с теми же элементами в условиях низких температур; от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 9 ÷ 33 В с использованием адаптера; от сети 220±22 В, 50±1 Гц с использованием адаптера и адаптера сетевого.. Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания; 100 ч. Диапазон рабочих температур; минус 40 ÷ +55 °C. Габаритные размеры, масса; Пульт: 135×65×160 мм, 1,2 кг укладочный футляр: 175×465×355 мм, 9,0 кг. Внешний блок детектирования БДПА-07 (Измерение плотности потока альфа-излучения в присутствии гамма-излучения с МАЭД до 300 мЗв/ч) Диапазон энергий регистрируемого альфа-излучения (радионуклиды); 4,1 ÷ 6,2 МэВ (Pu-239, U-234, U-238). Регистрируемые нуклиды; Pu-239, U-234, U-238. Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения; 0,01 ÷ 1500 с-1см-2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-излучения (Pu-239):; в диапазоне 0,01 ÷ 1,0 с-1см-2 не более ±(20+0,4P)* % в диапазоне 1,0 ÷ 1500 с-1см-2 не более ±20 %. Габаритные размеры, масса; Ø58×140 мм, 0,3 кг. Внешний блок детектирования БДПБ-07 (Измерение плотности потока бета-излучения с автоматическим вычитанием влияния гамма-фона) Диапазон измерения плотности потока бета-излучения; 0,10 ÷ 1500 с-1см-2. Диапазон граничных энергий регистрируемого бета-излучения; 0,2 ÷ 3,5 МэВ. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-излучения (Sr-90 + Y-90):; в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 с-1см-2 не более ±(20+4/P) % в диапазоне 1,0 ÷ 1500 с-1см-2 не более ±20 %. Габаритные размеры, масса; 97×27×186 мм, 0,5 кг. * P – измеренное значение плотности потока бета-излучения (с-1см-2). Внешний блок детектирования БДБГ-07 (Измерение МАЭД гамма-излучения) Диапазон измерения МАЭД; 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1. МЭД фотонного ионизирующего излучения в поисковом режиме; 10-5 ÷ 10 Зв/ч. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД:; в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 мкЗв/ч не более ±(15+4/H)* % в диапазоне 1,0 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч не более ±15 %. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД в поисковом режиме в диапазоне 10 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч; не более ±25 %. Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения; 0,05 ÷ 3,0 МэВ. Габаритные размеры, масса; 97×27×186 мм, 0,5 кг. * H – измеренное значение МЭД. | нет | Комплект поставки: - пульт МКС-07Н (со встроенными детекторами); - адаптер; - адаптер сетевой; - комплект аккумуляторов – 2 шт. - отсек батарейный выносной; - ремень; - укладочный футляр; - руководство по эксплуатации, формуляр. - внешние блоки детектирования БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07; - кабель соединительный пульт-внешний БД 1,5 м; - штанга телескопическая для внешних БД 0,8 м. - ПО в комплекте с кабелем для связи с ПК. | комплект | нет | 1 | 45 рабочих дней, но не позднее 20.12.2013г. | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 4. | Поисковый дозиметр-радиометр МКС/СРП-08А | Простой в обращении высокочувствительный дозиметр-радиометр, позволяющий проводить замеры в полевых условиях, в мобильных лабораториях, а также в труднодоступных местах при использовании телескопической штанги длиной 1,5 м, входящей в комплект поставки. Благодаря наличию звуковой сигнализации и аналоговой шкалы, мгновенно реагирующей на изменение плотности потока гамма-и рентгеновского излучения, прибор удобен для проведения экспрессной оценки изменений радиационной обстановки. Назначение: поиск источников гамма- и рентгеновского излучения; измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения; измерение плотности потока альфа- и бета-излучения. Область применения: проведение производственного радиационного контроля металлолома; поиск утерянных источников гамма- и рентгеновского излучения; определение уровня загрязнения поверхностей альфа- и бета-излучающими радионуклидами; оценка радиационной обстановки. Свойства: Микропроцессорная система управления обеспечивает выполнение следующих функций: автоматический расчет мощности дозы с выравниванием ЭЗЧ по восстановленному действующему спектру фотонного излучения; вывод параметров на табло индикации; хронометраж измерения; масштабирование аналоговой шкалы (8 ступеней с шагом 1). измерение в двух режимах: представление результатов измерений в мкЗв·ч-1 и имп·с-1; установка на измерительной шкале маркера, соответствующего опорному замеру; контроль состояния аккумулятора; подсветка табло индикации; цифровая индикация результатов измерения мощности эквивалентной дозы фотонного излучения (мкЗв·ч-1) или скорости счета импульсов (с-1); цифровая индикация результатов измерения плотности потока альфа- или бета-частиц; интенсиметр – шкала загрузки измерительного тракта (аналог стрелочной индикации); звуковая сигнализация (через наушники). Детектор:; гамма-излучение сцинтилляционный CsI(Na) или NaI(Tl) альфа и бета-излучение газоразрядный счетчик. Диапазон измеряемых величин:; мощность дозы фотонного излучения 0,1 ÷ 500 мкЗв·ч-1 плотности потока альфа-частиц 0,1 ÷ 700 см-2с-1 плотности потока бета-частиц 0,1 ÷ 700 см-2с-1. Диапазон энергий:; гамма- и рентгеновского излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ альфа-излучения 3 ÷ 10 МэВ бета-излучения 0,1 ÷ 5 МэВ. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения:; мощности дозы фотонного и рентгеновского излучения ±15 % плотности потока альфа-, бета-частиц ±20 %. Чувствительность к гамма- и рентгеновскому излучению по линии 662 кэВ; 400 ÷ 500 c-1/(мкЗв·ч-1). Энергетическая зависимость чувствительности относительно эффективной энергии 662 кэВ; не более ±25 %. Диапазон рабочих температур; минус 20 ÷ +40 °C. Конструктивное исполнение; пульт в пластмассовом корпусе крепится либо на телескопической штанге, либо непосредственно на блоке детектирования. Питание; 4 аккумулятора типа АА. Время непрерывной работы без подзарядки; не менее 15 ч. | нет | Комплект поставки: электронный блок управления; блок детектирования БДПС-25-01А (гамма-излучение); зарядное устройство ЗУ-1; контрольный источник Cs-137 кабель соединительный – 1,5 м; кабель соединительные – 0,5 м; наушники; защита для БДБС-25-01А; штанга телескопическая; крепление блока управления к штанге; сумка; паспорт на прибор; руководство по эксплуатации; свидетельство о поверке; паспорт на контрольный источник. | комплект | нет | 1 | 45 рабочих дней, но не позднее 20.12.2013г. | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 5. | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС - АТ1123 | Назначение: Измерение: мощности амбиентной дозы Н*(10) непрерывного и кратковременно действующего рентгеновского и гамма- излучения; мощности амбиентной дозы Н*(10) импульсного излучения (для ДКС-АТ1123); амбиентной дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения. Свойства: автоматическое запоминание максимального текущего значения мощности дозы; измерение мощности дозы в импульсе; установка пороговых уровней по дозе и мощности дозы; звуковая и визуальная индикация превышения порогового уровня; запись и хранение в памяти дозиметра результатов измерений; возможность дистанционных измерений с помощью выносного пульта; возможность стационарного размещения и использование в качестве дозиметра сигнализатора с дистанционным управлением; интерфейс RS-232/USB. Детектор; сцинтилляционная пластмасса Ø30х15 мм. Диапазон измерения:; мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) непрерывного излучения: 0,05 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) кратковременного излучения 5 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) импульсного излучения 0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч амбиентного эквивалента дозы Н*(10) 10 нЗв ÷ 10,0 Зв. Минимальная длительность кратковременного излучения; 0,03 сек. Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с; 10 нс. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы и мощности дозы:; при работе в режимах измерения непрерывного и кратновременно действующего излучения ±15 % при работе в режиме измерения импульсного излучения ±30 %. Диапазон энергий; 0,015 ÷ 10 МэВ. Энергетическая зависимость (отн. Cs-137); в диапазоне энергий 15 кэВ ÷ 60 кэВ ±35 % в диапазоне энергий 60 кэВ ÷ 3 МэВ ±25 % в диапазоне энергий 3 МэВ ÷ 10МэВ (для ДКС-АТ1123) ±50 %. Чувствительность по Cs-137; 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1. Диапазон рабочих температур; минус 30 ÷ +50 °С. Питание; встроенный блок аккумуляторов 6 В; сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; сеть постоянного тока 12 В.. Время непрерывной работы:; от сети переменного или постоянного тока не менее 24 ч от аккумуляторов не менее 12 ч. Габаритные размеры, масса:; дозиметр 233×85×67 мм, 0,9 кг. | нет | Комплект поставки: дозиметр; колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ»; сетевой адаптер; ремень ручной; ручка; чехол; руководство по эксплуатации. | комплект | нет | 1 | 45 рабочих дней, но не позднее 20.12.2013г. | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 6. | Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000 | Низкофоновый альфа-бета-радиометр с кремниевым детектором, широко используемый для измерений малых активностей. Рекомендуется для измерения суммарной альфа- и бета-активности природных и питьевых вод. Назначение: измерение суммарной активности альфа-излучающих нуклидов в «толстых» и «тонких» счетных образцах проб объектов окружающей среды; измерение суммарной активности бета-излучающих нуклидов в счетных образцах проб пищевых продуктов, почвы, воды, на воздушных фильтрах и проб, полученных методами селективной радиохимической экстракции; измерение альфа-активности нуклидов в счетных образцах, полученных после селективной радиохимической экстракции (при наличии методик). Свойства: одновременное измерение альфа- и бета-активностей счетного образца; применение кремниевого ионнолегированного детектора площадью 450 мм2; активная защита от фонового излучения с использованием газоразрядных счетчиков и схемы антисовпадений; пассивная свинцовая защита от фонового излучения; сетевая защита от помех в сети питания; двухканальное пересчетное устройство с таймером для счета числа импульсов от зарегистрированных альфа- и бета-частиц; выход спектрометрического сигнала; связь с компьютером по интерфейсу RS-232; базовое программное обеспечение «УМФ-2000»; определение (после радиохимической подготовки пробы) в почвах: Po-210, Sr-90; в водах: Po-210, Ra-226, Ra-228; возможность альфа-спектрометрических измерений с использованием программного обеспечения «SpDec» для определения активности изотопов U, Th, Pu, Am в почвах и водах (после радиохимической подготовки пробы, дополнительно). Детектор; полупроводниковый кремниевый. Площадь детектора; 450 мм2. Диапазон измеряемых активностей:; альфа-излучающих нуклидов 0,01 ÷ 1000 Бк бета-излучающих нуклидов 0,1 ÷ 3000 Бк. Диапазон энергий регистрируемого:; альфа-излучения 3500 ÷ 8000 кэВ бета-излучения 50 ÷ 3500 кэВ. Относительная погрешность измерений; ±15 %. Скорость счета фоновых импульсов:; в канале регистрации альфа-излучения не более 0,001 с-1 в канале регистрации бета-излучения не более 0,03 с-1. Задаваемое время измерения:; радиометра УМФ-2000 1 ÷ 9999 сек с программой УМФ-2000 до 64535 cек. Погрешность измерения интервалов времени; не более 0,0001 сек. Толщина свинцовой защиты; 30 мм. Питание; 220 (+10/–15 %) В/50±1 Гц. Габаритные размеры, масса; 337×286×190 мм, 22 кг. | нет | Комплект поставки: альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000; подложки – 10 шт.: для УМФ-2000 с детектором 450 мм2 - 4 см2×5 шт., 7 см2×5 шт.; нуль-модемный кабель; комбинированный контрольный источник; программное обеспечение «УМФ-2000» для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов; руководство по эксплуатации; паспорт; свидетельство о первичной поверке; переходник USB/RS-232. | комплект | нет | 1 | 45 рабочих дней, но не позднее 20.12.2013г. | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Требования к маркировке

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;

- год изготовления;

- знак утверждения типа средств измерений;

- степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды;

- напряжение, мощность или ток, частота электропитания.

- Требования к упаковке

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия и свидетельство о первичной поверке.

- Требования к транспортированию

Товар (оборудование) в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочных работ Товар (оборудование) не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69.

- Требования к обслуживанию

В соответствии с  руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Товар (оборудование) должен соответствовать требованиям безопасности, установленными стандартами системы безопасности труда и ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ 27451-87.

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям ТУ и Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется