Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

- Извещение о внесении изменений в конкурсную Документацию о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку преобразователей.

- ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает о внесении изменений в закупочную документацию открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку преобразователей.

Изменения в закупочную документацию:

- В связи с допущенной опечаткой внести изменения в п.п. 1-4 Спецификации Тома 2 «Технической части» закупочной документации, и изложить в следующей редакции:

Техническое задание

на поставку преобразователей

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибропреобразователь АР36-10-02 (с первичной поверкой, длиной 5 метров, разъем 2РМ14КПН4Г1В1) | шт. | 6 | 70 дней со дня подписания договора. | Согласно условий производителя |
| 2 | Вибропреобразователь АР36-30-02 (с первичной поверкой, длиной 5 метров, разъем 2РМ14КПН4Г1В1) | шт. | 22 | 70 дней со дня подписания договора. | Согласно условий производителя |
| 3 | Вибропреобразователь АР36-30-02 (с первичной поверкой, длиной 5 метров в термоусадочной трубке, разъем 2РМ14КПН4Г1В1) | шт. | 10 | 70 дней со дня подписания договора. | Согласно условий производителя |
| 4 | Вибропреобразователь АР36-30-02 (с первичной поверкой, длина 1,2 метра, розеткой 2РМДТ18КПЭ4Г1В1 ГЕО.364.126ТУ, доп. жгутом 5 метров и промежут. проходным разъемом-вилкой 2РМГПД18Б4Ш5Е2 ГЕО.364.140ТУ) | шт. | 2 | 70 дней со дня подписания договора. | Согласно условий производителя |
| 5 | Вибропреобразователь АР36-30-02 (с первичной поверкой, термокомпенсацией, длина кабеля 5м, рабочая температура 125С, с коэффициентом преобразования 30мВ/g, с дополнительной установкой на металлорукав кабеля электроизолирующей трубки) | шт. | 40 | 70 дней со дня подписания договора. | Согласно условий производителя |
| 6 | Преобразователь виброскорости АV04 (с первичной поверкой, длина кабеля 5м, частотный диапазон от 2Гц до 2000Гц, коэффициент преобразования 5 мВ/мм/с) | шт. | 1 | 70 дней со дня подписания договора. | Согласно условий производителя |
| 7 | Преобразователь виброскорости АV04 (с первичной поверкой, длина кабеля 5м, частотный диапазон от 2Гц до 2000Гц, коэффициент преобразования 5 мВ/мм/с, разъем 2РМ14КПН4Г1В1) | шт. | 3 | 70 дней со дня подписания договора. | Согласно условий производителя |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее _2014_ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), свободным от прав третьих лиц, не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По условиям эксплуатации оборудование должно удовлетворять требованиям рабочей температуры измеряемого объекта, достигающей +120ºС.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Требования к Вибропреобразователям АР36-30-02 - Вибропреобразователи АР36-30-02 с первичной поверкой, термокомпенсацией. - Технические требования к Вибропреобразователям АР36-30-02. Наименование; Размерность; АР36-30-02. Осевая чувствительность (± 10 %); мВ/g; 30. Относительная поперечная чувствительность; %; < 5. Амплитудный диапазон; G; ± 75. Максимальный удар (пиковое значение); g; ± 500. Рабочий диапазон температур; °C; - 50…+ 125. Коэффициент влияния изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 20oС до плюс 125oС на осевую чувствительность; %/oС; ± 0,04. Коэффициент влияния изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 20oС до минус 40oС на осевую чувствительность; %/oС; ± 0,08. Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ); Гц; 1…5 000. Собственная частота в закрепленном состоянии; кГц; > 15. Уровень шума, СКЗ (1Гц … 10кГц); G; < 0,000 1. Выходное сопротивление; Ом; < 500. Питание: - напряжение - ток; В мА; + (9 … 15) < 4. Уровень постоянного напряжения на выходе; В; 5…12. Электрическая прочность изоляции между контактами 3, 4; кВ; 1. Материал корпуса; -; нержавеющая сталь. Длина встроенного кабеля и выходной разъем; м; Соответствовать требованиям заявки на закупку. 3.1.2 Требования к Преобразователям виброскорости AV04 - Преобразователи виброскорости AV04 с первичной поверкой - Технические требования к Преобразователям виброскорости AV04. Наименование; Размерность; AV04. Осевая чувствительность на частоте 80Гц (± 10 %); мВ/мм/с; 4,4. Относительная поперечная чувствительность; %; < 5. Диапазон измеряемых скоростей; мм/с; 0,1 … 500. Максимальный удар (пиковое значение); g*1; 2000. Рабочий диапазон температур; oС; - 50 …+ 125. Частотный диапазон: неравномерность ± 1 дБ неравномерность ± 2,5 дБ; Гц; 5 … 2 000 2 … 3 000. Среднеквадратичное значение напряжения шума; мм/с; 0,05. Максимальное выходное напряжение; В; ± 5. Питание: - напряжение - ток; В мА; + (18 … 30) < 8. Уровень постоянного напряжения на выходе; В; 10 … 23. Длина встроенного кабеля и выходной разъем; м; Соответствовать требованиям заявки на закупку. Материал корпуса; -; нержавеющая сталь. Масса (без кабеля); г; 95. Защита кабеля; -; металлорукав. 3.1.3 Требования к Вибропреобразователям АР36-10-02 - Вибропреобразователи АР36-10-02 с первичной поверкой. - Технические требования к Вибропреобразователям АР36-10-02. Наименование; Размерность; АР36-10-02. Осевая чувствительность (± 10 %); мВ/g; 10. Относительная поперечная чувствительность; %; < 5. Амплитудный диапазон; G; ± 250. Максимальный удар (пиковое значение); g; ± 500. Рабочий диапазон температур; °C; - 50…+ 125. Коэффициент влияния изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 20oС до плюс 125oС на осевую чувствительность; %/oС; ± 0,04. Коэффициент влияния изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 20oС до минус 40oС на осевую чувствительность; %/oС; ± 0,08. Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ); Гц; 1…5 000. Собственная частота в закрепленном состоянии; кГц; > 15. Уровень шума, СКЗ (1Гц … 10кГц); G; < 0,003. Выходное сопротивление; Ом; < 500. Питание: - напряжение - ток; В мА; + (9 … 15) < 4. Уровень постоянного напряжения на выходе; В; 5…12. Электрическая прочность изоляции между контактами 3, 4; кВ; 1. Материал корпуса; -; нержавеющая сталь. Длина встроенного кабеля и выходной разъем; м; Соответствовать требованиям заявки на закупку. Поставка аналогов и эквивалентов продукции невозможна по причине того, что вибропреобразователи и преобразователи виброскорости входят в состав сертифицированных средств измерений: 1. аппаратуры измерения абсолютной вибрации ИВА-И ИЦФР.402248.003. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.011.А № 48594 от 29.10.2012г. Изготовитель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"; 2. аппаратуры измерения вибрации ИВА-М ИЦФР.402248.012. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.046.А № 48412 от 24.10.2012г. Изготовитель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"; 3. комплексов виброконтрольных КВ-А. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.046.А № 48050 от 11.09.2012г. Изготовитель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"; 4 данное оборудование ранее поставлялось на атомные станции в составе комплексов виброконтрольных систем контроля вибрации и механических величин СВД, в том числе для энергоблока №2 Балаковской АЭС.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

────

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Согласно требованиям производителя

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Согласно требованиям производителя

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Продукция должна иметь сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, которые должны быть направлены Заказчику вместе с оборудованием.

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Соответствуют требованиям Подраздела 3.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

────

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Комплектность поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации, поставляемой с оборудованием.

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Маркировка каждого изделия, входящего в состав комплекта поставки должна соответствовать документации на конкретное изделие и должна включать обозначение и заводской номер. Маркировка должна быть устойчивой и механически прочной в течение всего срока службы.

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении поставляемого оборудования.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок приемки продукции покупателем по количеству и качеству регулируется действующими инструкциями. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. В части, не противоречащей ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Передать следующие документы: о сертификации товаров, технических паспортов на товары, оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, счета, счета-фактуры, товарные накладные.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Транспортирование в транспортной упаковке должно осуществляться автомобильным и/или железнодорожным транспортом в закрытых контейнерах. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков и резких ударов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 29075, должно храниться в упаковке в складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности не более 80% при 20 ºС. Наличие паров, кислот и щелочей не допускается.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемое оборудование соответствует гарантии производителя и исчисляется со дня подписания товарной накладной и передачи Товара (Оборудования).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

────

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

────

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно требованиям и стандартам Российской федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Общепромышленное исполнение

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик обязан: - Поставлять импортное оборудование, комплектующие, материалы и полуфабрикаты в соответствии с требованиями НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии», класс безопасности – 3. - Провести сертификацию оборудования, подпадающего под действие Номенклатуры оборудования, подлежащего обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. - Иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). - В цену поставки оборудования включить: 1) стоимость оборудования; 2) стоимость тары и упаковки; 3) стоимость транспортировки до склада Заказчика с учетом погрузочно-разгрузочных и других видов работ, связанных с исполнением заказа.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единовременная поставка.