
Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
 им. Д.В. Ефремова»

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по теме «Разработка, изготовление и поставка системы для откачки рабочих объемов циклотрона СС-18/9М»
№ 130221/0459/019 от «21» февраля 2013г.


27.02.2013г. в адрес ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» поступил запрос на уточнение технической части документации запроса предложений в электронной форме № 130221/0459/019 от 21.02.2013г. Ниже приведены разъяснения:

В соответствии с Вашим запросом сообщаем сведения о конструкции циклотрона:
1) магнитопровод броневого типа цилиндрической формы,

2) полюсные наконечники с приваренными к ним кольцевыми пластинами являются крышками вакуумной камеры,

3) структура, формирующая магнитное поле, — четырехсекторная,

4) боковые накладки секторов, при помощи которых формируется изохронное поле, имеют расчетный профиль (без спиральности),

5) элементы центральной области, формирующие поле в центре электромагнита, имеют аксиальные отверстия для инжекции пучка и токоподвода к инфлектору; в балках электромагнита имеются аксиальные полости для размещения элементов системы внешней инжекции пучка,

6) центральная часть магнитопровода выполняет одновременно и функции корпуса камеры, имеет отверстия для вакуумной откачки, пробников пучка, обдирочных устройств, вывода пучков из ускорительной (вакуумной) камеры, элементов резонансной  (ускоряющей) системы,

7) медианная плоскость расположена вертикально,

8) с целью обеспечения доступа к оборудованию, расположенному внутри вакуумной камеры (в полости магнитопровода), магнитопровод  разделен на неподвижную и подвижную части, каждая из которых закреплена на отдельной опоре, базирующейся на общей раме,

9) подвижная опора установлена на специальные прецизионные рельсы и снабжена электромеханическим приводом,

10) расстояние, на которое смещается подвижная часть магнита (балка, полюсный наконечник, стойка, катушка обмотки) от неподвижной части, составляет 800 мм,

11) ускоряющая система полностью размещена внутри вакуумной камеры,

12) циклотрон снабжен системой внешней инжекции пучков заряженных частиц, созданной на базе мультипольных источников (CUSP),

13) вывод пучков заряженных частиц(протонов и дейтронов) осуществляется методом обдирки двух электронов на графитовых фольгах
Габаритные размеры циклотрона – ширина 1300 мм, диаметр без учета фасок - 2250 мм.
Схема подключения средств откачки должна быть сформирована на этапе разработки технического проекта вакуумной системы циклотрона. Данный этап является частью предлагаемых к проведению работ по разработке, изготовлению и поставке системы для откачки рабочих объемов циклотрона.
Необходимая скорость откачки высоковакуумных насосов должна быть определена на этапе разработки технического проекта системы откачки циклотрона в результате проведения расчетов распределения парциальных давлений в вакуумных камерах циклотрона и тракта транспортировки и потерь ускоряемых ионов на молекулах остаточного газа. Требуемые значения  давлений в вакуумных камерах циклотрона и тракта транспортировки представлены в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Параметры оборудования, входящего в состав вакуумной системы, определяются на этапе разработки технического проекта вакуумной системы циклотрона при обязательном условии обеспечения необходимых требований, представленных в техническом задании. 
