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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Источники питания 
	1.Источник питания – SL15N150
Входные параметры:~220В ± 10%, 50-60Гц
Выходные параметры: напряжение 15кВ (отрицательная полярность).
Ток 10мА.
Пульсации 0,1% от пика до пика макс.выходного значения
Регулировка выходных параметров - дистанционная. Сигналы управления 0….10В
Точность установки выходных параметров не хуже 0,1%
Нестабильность 0,01%/ч после часа прогрева, как в режиме регулировки тока, так и в режиме регулировки напряжения.
Температура воздуха во время работы 10-30°С
Индикация параметров:
Цифровые вольтметр и амперметр, 3½ разряда. Дистанционно-аналоговый сигнал 0….10В
Размеры 44,5*483*483 
2. Источник питания – SLS200P2000
Входные параметры:~220В ± 10%, 50-60Гц
Выходные параметры: напряжение 200кВ (положительная полярность).
Ток 10мА.
Пульсации 0,1% от пика до пика макс.выходного значения
Регулировка выходных параметров- дистанционная. Сигналы управления 0….10В
Точность установки выходных параметров не хуже 0,1%
Нестабильность 0,05%/ч после часа прогрева как в режиме регулировки тока, так и в режиме регулировки напряжения.
Температура воздуха во время работы 10-30°С
Индикация параметров:
Цифровые вольтметр и амперметр, 3½ разряда. Дистанционно-аналоговый сигнал 0….10В
Размеры 89*483*483
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1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – 10 недель с момента подписания договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 024 488,90руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
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