Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«26» февраля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку комплекса измерительно-вычислительного MIC-200M.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристи-кам, упаковке и т.д.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Комплекс измерительно-вычислительныйMIC – 200М

Комплектация:

- комплекс MIC-200М (16 дифференциальных каналов);

- модуль измерительный МС-201 – 4шт.

(тип входного соединителя – mini 
МF-5)
-программное обеспечение 
–WinПОС «Professional»
	Шт.


	1


	Комплекс измерительно-вычислительный MIC – 200М
Технические характеристики МИК-200М

Комплекс предназначен для построения автоматизированной многоканальной измерительной системы.

Планируемое применение комплекса:
- измерение и обработка параметров электрических сигналов, команд и помех при исследованиях электрических схем современных изделий, а также испытаний изделий с сопрягаемыми экспериментальными и штатными комплексами.

Количество дифференциальных аналоговых каналов измерения – 16 (с модулями МС 201 – 4 шт.)

Входное сопротивление канала – 1 Мом

Тип входного соединителя – mini MF-5

Разрядность АЦП -16

Динамический диапазон -8,5…+8,5 В

Предел основной приведенной погрешности – 0,1% (при измерении переменного тока на частоте 1000 Гц)

Предел дополнительной приведенной погрешности – 0,1%

Неравномерность АЧХ (в диапазоне частот 0…14 кГц) – 0,01 дБ

Неравномерность АЧХ (в диапазоне частот 14…28 кГц) – 0,3 дБ

Масса – 7 кг.


Гарантия качества, лет     1 год     .         
Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

-поставляемое оборудование должно быть не ранее 2013 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудование, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

-оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









