Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования контроля уровня жидкости для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования контроля уровня жидкости

для нужд Ленинградского отделения филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радарный уровнемер УЛМ-31А1 (датчик уровня УЛМ5-1 с фланцем Ду150 для монтажа на фланец емкости 4-150-6 по ГОСТ 12821-80) (или аналог) | Абсолютная погрешность измерения уровня, мм, не более; 5. Диапазон измерения уровня, м; 0,6 … 30. Принцип действия; Радиолокационный измеритель уровня, использующий Линейную Частотную Модуляцию (FMCW). Разрешающая способность, мм; 0,1. Ширина измерительного луча, град; 15. Энергопотребление датчика уровня, Вт, не более; 6. Напряжение питания датчика уровня, В; 20 … 36. Используемый интерфейс связи - цифровой - аналоговый (активный) - инфракрасный порт; RS485 4-20 мА. Релейные выходы: - количество каналов - максимальный коммутируемый ток, А - максимальное коммутируемое напряжение, переменное (по- стоянное), В - механический ресурс, срабатываний - электрический ресурс, при номинальной нагрузке мин.(тип.); Опционально 2 3 250 (30) 10000000 50000 (100000). Протокол обмена; Modbus RTU. Степень защиты датчика от проникновения пыли и влаги; IP55. Исполнение; Общепромышленное (невзрывозащищенное). Условия эксплуатации: - температура окружающей среды в месте установки датчика, °С; - 40 … +50. - при температуре продукта выше +50 °С; требуется установка ра- диопрозрачной теплоизо- лирующей прокладки.. - атмосферное давление (для датчика уровня), кПа (мм.рт.ст.); 84,0 - 106,7 (630-800). - относительная влажность (для датчика уровня), % не более; 95 при 35 0С и более низ- ких температурах, без кон- денсации влаги.. - избыточное давление или разрежение в резервуаре; требуется установка ра- диопрозрачной герметизи- рующей прокладки.. механические воздействия: - вибрация амплитудой, мм, не более - частотой, Гц; 0,1 5 – 25. Максимальное отклонение рабочего положения датчика от вертикального, градусов.; 1 (при измерении уровня жидких продуктов). Масса датчика уровня, кг, не более; 4. Габаритные размеры датчика уровня, мм, не более (ДхШхВ); 190х170х80. Полный средний срок службы до списания при обслуживании согласно РЭ, лет, не менее; 20. | нет | Комплект поставки уровнемера УЛМ-31А1: Наименование; Количество. Датчик уровня УЛМ5-1; 13. Паспорт; 1 шт. на датчик. Компакт диск с технической документацией и программным обеспечением.; 1 шт. на уровнемер (Настроечная утилита «Конфигуратор», Руководство по эксплуатации уровнемера УЛМ-31А1). | шт. | нет | 13 | 45 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 20.12.2013г | 36 месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 421451Уровнемеры и регуляторы уровня радиоволновые без отсчетных устройств с электрическим выходным сигналом |
| 2. | Источник питания 24В 80Вт (080-124) (или аналог) | Напряжение источника питания составляет 24-36 В. Потребляемая мощность датчика УЛМ5-1 составляет 6 Вт. Максимальный потребляемый ток 0,3А (при напряжении на колодке датчика 20В). Структура линий питания уровнемера определяется взаимным расположением резервуаров. К источнику напряжения можно параллельно подключать несколько ветвей кабелей питания. Ветви могут иметь разную структуру. Сечение кабелей рассчитывается по разному для каждого типа ветвей. | нет | Наименование; Количество. Источник питания 24В 80Вт (080-124); 1 шт.. | шт. | нет | 2 | 45 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 20.12.2013г | 36 месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 402520 Устройства питания нестационарные |
| 3. | Преобразователь интерфейса RS-485/USB (MOXA UPort 1150i 485/USB) (или аналог) | Для подключения датчика к компьютеру по цифровому интерфейсу используют преобразователь USB/RS-485. Клемма «А» датчика подключается к клемме «DATA+», клемма «В» - к «DATA–». Необходимо применять преобразователи с автоматическим определением направления передачи. | нет | Наименование; Количество. Преобразователь интерфейса RS-485/USB (MOXA Uport 1150i 485/USB); 1 шт.. | шт. | нет | 1 | 45 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 20.12.2013г | 36 месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 421833 Преобразователи электроэлектрические |
| 4. | Изолирующая радиопрозрачная прокладка (ТН) (фторопласт) (или аналог) | Для защиты датчика уровня УЛМ5-1 от неблагоприятного воздействия контролируемой среды. Прокладка должна быть изготовлена из фторопласта и быть радиопрозрачна. | нет | Изолирующая радиопрозрачная прокладка (ТН) | шт. | нет | 13 | 45 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 20.12.2013г | 36 месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 221310 Фторопласты |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Требования к маркировке

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;

- год изготовления.

- Требования к упаковке

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия.

- Требования к транспортированию

Товар (оборудование) в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочных работ Товар (оборудование) не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69.

- Требования к обслуживанию

В соответствии с  руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Уровнемер УЛМ-31А1 экологически безвреден и не требует каких-либо мер защиты обслуживающего персонала.

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям ТУ и Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется