

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
Анализатора кислорода АКПМ-01А
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Производитель

	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Анализатор кислорода АКПМ-01Ав комплекте с сенсором АС-06
	Диапазон измерений:

· концентрации кислорода, мкг/дмЗ                                                              0,1-20000

· концентрации кислорода, мг/дмЗ                                                                0,01-100,00
· процента насыщения жидкостей кислородом, %:                                     0,01-200,00
· процентного содержания кислорода в газах, об.%                                   0,0001-100,00
· парциального давления кислорода, мм.рт.ст                                             0,1-2000
· парциального давления кислорода, кПа                                                     0,0001-200,00
температуры анализируемой жидкости, °С                                                0-50

· Пределы допускаемой погрешности анализатора:

-при измерении:

в диапазоне: 0 - 2000 мкг/дмЗ                                                               ±(1+0,025* А)
     в диапазоне: 2-20 мг/дмЗ                                                                     ±0,025*А

     в диапазоне: 0 - 200 %.нас.                                                                     ±(0,1+0,015* А)

        в диапазоне: 0-20 об. %                                                                          ±(0,001+0,01* А)

     в диапазоне: 20 - 100 об. %                                                                     ±0,02*(А-10)

     в диапазоне: 0-20 кПа                                                                              ±(0,001+0,01 *А)

     в диапазоне: 20 - 200 кПа                                                                        ±0,02*(А-10)

     в диапазоне: 0 - 200 мм.рт.ст.                                                                 ±(0,2+0,01* А)

     в диапазоне: 200 - 2000 мм.рт.ст.                                                           ±0,022*(А-100)

    температуры, °С                                                                                        ±0,3

Время установления 95% показаний при скачкообразном изменении     

концентрации кислорода при 25 оС, с, не более                                         30

Время установления рабочего режима после включения, мин, 

не более                                                                                                           5

Потребляемая мощность, В*А, не более                                                      5

Напряжение питания:                                                                                    220/36 В, 50 Гц 

Масса анализатора, кг, не более                                                                    2

Кабель соединительный Lemo с разъемом РС-4
	Россия
	К-т

	1


	
	
	В комплект поставки входят следующие изделия
1 Устройство измерительное АКПМ-01
	
	шт.
	1

	
	
	2 Сенсор амперометрический АС-06
	
	шт.
	1

	
	
	3 Камера измерительная
	
	шт.
	1

	
	
	4 Кабель соединительный Lemo с разъемом РС-4, длиной 5 м
	
	шт.
	1

	
	
	5 Комплект монтажных петель 
	
	шт.
	1

	
	
	  Запасные части
6 ЗИП №3(комплект мембранных колпачков для АСр02-06 в количестве 3 шт.)
	
	шт.
	3

	
	
	7 Флакон с раствором электролита для АСр02-06
	
	шт.
	5

	
	
	8 Кольцо резиновое на колпачок
	
	шт. 
	5

	
	
	9 Кольцо резиновое на датчик АС-06
	
	шт.
	5

	
	
	10 Трубка ПВХ, метр
	
	м
	50

	
	
	11 Измерительные камеры ИКПГ для АС-01
	
	шт. 
	4

	
	
	12 ЗИП №1 (комплект мембранных колпачков для АСр02-01 в количестве 3 шт.)
	
	шт.
	2

	
	
	13 Кольцо резиновое на датчик АС-01 
	
	шт.
	10

	
	
	  Эксплуатационная документация
14 Комплект эксплуатационной документации
	
	
	

	
	
	15 Свидетельство о первичной поверке
	
	
	


Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

Анализатора кислорода АВП-01А
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Производитель


	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Анализатор водорода АВП-01А в комплекте с сенсором АС-06
	Диапазон измерений:

· концентрации водорода, мкг/дмЗ                                                              0-20000

· концентрации водорода, мг/дмЗ                                                                0-20,00
-процентного содержания водорода в газах, об.%                                    0-100,00
· парциального давления водорода, мм.рт.ст                                             0-2000,0
· парциального давления водорода, кПа                                                     0-200,00
температуры анализируемой жидкости, °С                                                0-50

· Пределы допускаемой погрешности анализатора:

     при измерении:

в диапазоне: 0 - 200 мкг/дмЗ                                                                  ±(2,0+0,03* А)

      в диапазоне: 0,2-2,0 мг/дмЗ                                                                 ±(0,05*А-2,0)

      в диапазоне: 2-20 мг/дмЗ                                                                      ±(0,10*А-0,1)

      в диапазоне: 0-20 об. %                                                                       ±(0,1+0,03*А)

     в диапазоне: 20 - 100 об. %                                                                     ±(0,05*А-0,3)

     в диапазоне: 0-20 кПа                                                                              ±(0,1+0,03*А)

     в диапазоне: 20 - 200 кПа                                                                        ±(0,05*А-0,3)

     в диапазоне: 0 - 200 мм.рт.ст.                                                                 ±(1,0+0,03*А)

     в диапазоне: 200 - 2000 мм.рт.ст.                                                           ±(0,05*А-3,0)

    температуры, °С                                                                                        ±0,3

Пределы допускаемой систематической погрешности 

«Жидкость-газ», %, не более                                                                       3

Время установления 95% показаний при скачкообразном изменении     

концентрации кислорода при 25 оС, с, не более                                         30

Время установления рабочего режима после включения, мин, 

не более                                                                                                           5

Потребляемая мощность, В*А, не более                                                      5

Напряжение питания:                                                                                    220/36 В, 50 Гц 

Масса анализатора, кг, не более                                                                    2

Кабель соединительный Lemo с разъемом РС-4
	Россия
	К-т


	1



	
	
	В комплект поставки входят следующие изделия
	
	
	

	
	
	1 Устройство измерительное АВП-01
	
	шт.
	1

	
	
	2 Сенсор амперометрический АС-06
	
	шт.
	1

	
	
	3 Камера измерительная
	
	шт.
	1

	
	
	4 Кабель соединительный Lemo с разъемом РС-4, длиной 5 м
	
	шт.
	1

	
	
	5 Комплект монтажных петель 
	
	шт.
	1

	
	
	  Запасные части
	
	
	

	
	
	6 ЗИП №5(комплект мембранных колпачков для АСрН2-06 в количестве 3 шт.)
	
	шт.
	3

	
	
	7 Флакон с раствором электролита для АСрН2-06
	
	шт.
	5

	
	
	8 Кольцо резиновое на колпачок
	
	шт.
	5

	
	
	9 Кольцо резиновое на датчик АС-06
	
	шт.
	5

	
	
	10 Устройство для хлорирования
	
	шт.
	1

	
	
	11 ЗИП №4 (комплект мембранных колпачков для АСрН2-01 в количестве 3 шт.)
	
	шт.
	2

	
	
	  Эксплуатационная документация
	
	
	

	
	
	12 Комплект эксплуатационной документации
	
	
	

	
	
	13 Свидетельство о первичной поверке
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