ТОМ 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Предмет закупки: Право заключения договора на поставку универсального вакуумного сушильного шкафа BINDER VD23 (или аналог) с вакуумным модулем и химической вакуумной
 станцией VARIO PC 3004 VARIO (или аналог)
Снежинск
2014 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Универсальный вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23 (или аналог) с вакуумным модулем и химической вакуумной станцией VARIO PC 3004 VARIO (или аналог). 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 г. (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не является выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	2919225


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Универсальный вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23 (или аналог) с вакуумным модулем и химической вакуумной станцией VARIO PC 3004 VARIO (или аналог) предназначен для быстрой равномерной сушки образцов микроузлов (МУ) без образования конденсата.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Требования к условиям эксплуатации не предъявляются.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Универсальный вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23 (или аналог) должен иметь следующие технические характеристики:
- камерная технология предварительного нагрева APT.line™ (или аналог) с электронным регулированием с 2 фиксируемыми выдвижными полками гарантирует высокую точность температуры и воспроизводимость результатов;

- диапазон температур от 15 °C выше температуры в помещении до 200 °C;
 - МР контролер с 2 программами по 10 секторов в каждой или 1 программа с 20 секторами;

- высокоточный вентиляционный клапан;

- устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 2 (DIN 12880), с визуальной сигнализацией;

- интегрированные недельные программные часы с функцией реального времени;
- функции таймера контроллера: задержка ВКЛ, задержка ВЫКЛ, задержка ВЫКЛ в зависимости от температуры;
- счетчик часов работы;

- регулируемая функция линейного нарастания температуры с помощью редактора программ;
- цифровая настройка температуры с точностью до градуса;

- ограничитель выбора температуры, класс 2 (DIN 12880) с оптическим сигналом тревоги;

- заборник DN 16 на задней стенке;

- аналоговый индикатор давления (индикация внутреннего давления относительно фактического давления окружающей среды);

- электрополированный внутренний котел, всасывающие и вентиляционные трубы, напорный резервуар, съемные приспособления и шаровой кран выполнены из нержавеющей стали;

- упругое предохранительное стекло с защитой от осколков;

- продувочный клапан с точной дозировкой (служит для серийного подключения подачи инертного газа и, в то же время, как продувочный клапан);

- высокоточный клапан инертного газа с точной дозировкой и техникой Cross-Flow (или аналог);
- аналоговый манометр (отражает разницу давлений во внутренней камере и окружающей среды);

- отполированная внутренняя камера, съемные крепления полок, все вакуумные соединения сделаны из нержавеющей стали (Mat. No. 1.4571 (V4A)/AISI 316 Ti) (или аналог);
- уплотнитель двери из термостойкого силикона;

- 2 коммутационных выхода 24 В постоянного тока (макс. 0,4 A);

- переключаемые 2 управляющими контактами программного регулятора;

- интерфейс RS 422 для коммуникационного программного обеспечения APT-COM™ DataControlSystem (или аналог);

- 2 гибкие вставные полки запатентованной конструкции, с фиксацией, из алюминия;

- все электрические компоненты имеют развязку от внутреннего помещения камеры.
- внешние размеры: 
   а) ширина: 515 мм;

   б) высота (включая ножки/ролики): 655 мм;

   в) глубина: 500 мм.
- общая высота прибора VD (или аналог) в варианте исполнения с вакуумным модулем: 1280 мм;
- с учетом дверной ручки, подключения: 100 мм;

- расстояние от стены до задней панели: 100 мм;

- расстояние от стены до боковой стенки: 135 мм;

- количество дверей: 1;
- внутренние размеры:

  а) ширина: 285 мм;

  б) высота: 285 мм;

  в) глубина: 285 мм.

- объем камеры: 23 л;
- зажимные полки (алюминий) (количество в серийном исп./макс.): 2/4;

- расстояние между полками: 53 мм;

- полезная площадь полки (ШхГ): 234х280 мм;
- нагрузка на выдвижную полку: 20 кг;

- полная разрешенная нагрузка: 35 кг;

- вес (пустого): не более 63 кг.

Температурные характеристики:

- диапазон температур: от температуры прибл. на 150С выше температуры в помещении до 2000С;

- вариация температуры:

   а) при 100 0С, (±К): 1,5;

   б) при 200 0С, (±К): 3,0.
- флуктуация температуры, (±К): 0,1;

- время нагревания:

   а) до 100 0С: 65 мин;
   б) до 200 0С: 100 мин.
Характеристика вакуума:

- вакуумное соединение с малым фланцем (DN): 16 мм;

- измерительный ввод с малым фланцем (DN): 16 мм;
- подключение инертного газа с ограничителем потока, резьба (RP): 3/8;

- разрешенное значение предельного вакуума: 0,01 мбар;

- интенсивность утечки (макс. бар 1/ч): 0,01.


Электрические характеристики:

- степень защиты корпуса по EN 60529: не ниже IP 20;

- номинальное напряжение (±10%) 50/60 Гц: 230 В; 
- номинальная мощность: 0,8 кВт;

- энергопотребление:

   а) при 1000С: 105 Вт;

   б) при 2000С: 280 Вт.

Технические характеристики химической вакуумной станции VARIO PC 3004 VARIO (или аналог):

- топология системы, особенности: мембранная химическая стойкая вакуумная; 

- точная регулировка вакуума путем модуляции скорости электродвигателя мембранного насоса;

- габариты (ДхШхГ): 419 х 243 х 444 мм;

- встроенный вакуум-контроллер CVC 3000 (или аналог);
- число цилиндров/ступеней: 4/3;

- максимальная производительность: 4,6 м3/ч;

- предельный вакуум (абс.): не хуже 1,5 мбар;
- предельный вакуум (абс.) с газовым балластом: 3 мбар;

- диапазон окр. темп. (рабочий): 10-40 0С;

- диапазон окр. темп. (хранения): -10-60 0С;

- максимальное давление выход (абс.): не более 1,1 бар;

- входное соединение (IN): адаптер DN 8-10 мм;
- соединение на выходе (ЕХ): адаптер DN 8-10 мм;

- подключение хладагента: 2 х штуцер DN 6-8 мм;

- номинальная мощность двигателя: 0,53 кВт;
- диапазон частоты вращения двигателя: 30-2400 мин-1;
- вес: не более 20,6; кг
- электропитание: 220-230 В;

- степень защиты: не ниже IP 40;

- ресурс мембран (расходные материалы): 15 000 рабочих часов;

- материал мембран: ПТФЭ/ витон армированный стекловолокном;

- материал рабочих камер: полифторированный химически стойкий пластик армированный металлом;
- регулирование вакуума путем изменения частоты вращения двигателя вакуумного насоса;

- передача вращения от двигателя на рабочие цилиндры через жесткий вал;

- уровень шума при 50 Гц: не более 43 дБ.
Технические характеристики встроенного вакуумного контроллера:

- встроенный вакуумный датчик;

- верхний предел измерения: не менее 1080 мбар;

- нижний предел измерения: не менее 0,1 мбар;

- принцип измерения: емкостной датчик, не зависит от типа газа;

- точность измерения: не менее ± 1 мбар;

- температурный коэффициент: не более 0,07 мбар/К;

- встроенный соленоидный газонапускной клапан;

- автоматическая адаптация вакуума под потребности;

- автоматическая настройка вакуума под соответствующее давление кипения и автоматическая корректировка вакуума при изменении параметров процесса;

- жидкокристаллическая панель с подсветкой;

- текстовое меню на русском языке.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Универсальный вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23 (или аналог) должен обеспечивать:

- однородное тепловое поле (вариация температуры при 100°С ± 2,0°С флуктуация температуры ± 0,4°С);

- отсутствие конденсата в камере;

- продувку камеры инертным газом;

- точная регулировка вакуума;

- синхронное отображение графиков давления и температуры;

- цифровую настройку температуры с точностью ± 1°С.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Требования по надежности не предъявляются.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования эксплуатации не предъявляются.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Требования к материалам и комплектующим оборудования не предъявляются.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды не предъявляются.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Универсальный вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23 (или аналог) имеет следующие требования к электропитанию:

- степень защиты корпуса по EN 60529: не ниже IP 20;

- номинальное напряжение (±10%) 50/60 Гц: 230 В;

- номинальная мощность: 0,8 кВт;
- энергопотребление:

   а) при 1000С: 105 Вт;

   б) при 2000С: 280 Вт.

Химическая вакуумная станция VARIO PC 3004 VARIO (или аналог) имеет следующие требования к электропитанию:

- номинальная мощность двигателя: не более 0,53 кВт;

- электропитание: 220-230 В;

- степень защиты: не ниже IP 40.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике не предъявляются.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Универсальный вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23 (или аналог) должен включать все необходимые принадлежности для нормального функционирования:

 - комплект для подключения сушильного шкафа Binder VD 23 (или аналог) к вакуумной станции VARIO PC 3004 VARIO (или аналог): 
       а) алюминиевое зажимное кольцо – 1 шт.;
       б) центрирующее кольцо – 1 шт.; 
       в) небольшой фланец с вакуумным шлангом – 2,5 м;

       г) хомуты – 2 шт. 
- модуль для размещения химической вакуумной станции VARIO PC 3004 VARIO (или аналог) для универсального вакуумного сушильного шкафа BINDER VD23 (или аналог);

- химическая вакуумная станция VARIO PC 3004 VARIO (или аналог):

      а) встроенный вакуумный контроллер – 1 шт.;
      б) сепаратор на входе для защиты насоса от попадания частицы и капель – 1 шт.;

      в) конденсатор выхлопных паров на выходе, обеспечивающий практически полную регенерацию растворителей, предотвращающий загрязнение окружающей среды – 1 шт.;
      г) инструкцию по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Требования к маркировке не предъявляются.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Обязательно должна проводиться предпродажная подготовка и заводская упаковка.
Приемка оборудования на соответствие заявленным требованиям осуществляется на территории покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предоставляется полный комплект Технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре, и/или в электронном виде в 1 экземпляре. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ в 2014 году.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, которая обеспечивает полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, которая обеспечивает полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии не менее 1 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования по ремонтопригодности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования к обслуживанию не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологические требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования по безопасности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования к качеству и классификации оборудования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Универсальный вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23 (или аналог) с химической вакуумной станцией VARIO PC 3004 VARIO (или аналог), модулем для размещения химической вакуумной станцией VARIO PC 3004 VARIO (или аналог) и комплектом для подключения, должен поставляться в количестве – 1шт.

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее апреля 2015.

Место поставки: г. Снежинск, ул. Васильева, д. 13. 


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к форме представляемой информации не предъявляются.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования к техническому обучению персонала заказчика не предъявляются.


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


