|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ А.В. Артемьев «15» октября 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку спектрометра «NIRQuest 512-2,5» (или эквивалент)

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«15» октября 2013 г.

Начальник лаборатории

В.Г. Жупанов

«15» октября 2013 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спектрометра «NIRQuest 512-2,5» (или эквивалент)

ОКВЭД  33.20

ОКДП     3313000

Малогабаритный спектрометр предназначен для работы в ближнем инфракрасном диапазоне.

Технические требования к спектрометру:

| Габаритные размеры: не более | 182 x 110 x 50 мм |
| --- | --- |
| Вес: не более | 1400 г |
| Детектор |  |
| Тип, модель: | линейный массив InGaAs |
| Спектральный диапазон: | 900–2500 нм |
| Количество элементов: | 512 |
| Размер элемента: | 25 x 250 мкм |
| Емкость элемента: | 188 млн. электронов |
| Оптический модуль |  |
| Оптическая схема: | f/4, симметричная, скрещенная Черни-Тернера |
| Фокусное расстояние: | 40 мм (входное) |
| Входная апертура: | щель 25 |
| Волоконно-оптический разъём: | SMA 905 для одножильного волоконно-оптического кабеля с числовой апертурой 0.22 |
| Спектральный диапазон: | 900–2500 нм |
| Оптическое разрешение: | ~ 6.5 нм |
| Отношение сигнал/шум: более | 5000:1 (при полном сигнале) |
| Разрешение АЦП: | 16 разрядов |
| Темновой шум: | 12 отсчетов RMS |
| Динамический диапазон: не менее | 5 x 106 (системный); 5000:1 (для единичного измерения) |
| Время интегрирования: | 1 мc – 100 с |
| Скорректированная линейность: | > 99.8% |
| Питание: | 5 В, 2 А |
| Скорость передачи данных: | Полный спектр передается с периодом 5 мс (USB) |
| Операционная система: | Windows 98/Me/2000/XP,7 Mac OS X и Linux при подключении через USB; любая 32-разрядная ОС Windows при подключении через RS-232 |
| Компьютерные интерфейсы: | USB 2.0, 480 Мбит/с.; RS-232 (2 провода), 115.2 Кбод |

2 СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставляемый прибор должен сопровождаться сертификатом (паспортом) и гарантийными обязательствами, подтверждающими соответствие оборудования требованиям настоящего технического задания.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Гарантийные сроки на предлагаемый товар не менее 12 месяцев.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка и маркировка поставляемого Товара международным стандартам упаковки.

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года.

Не допускается поставка выставочных образцов.