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Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку спектрометра «NIRQuest 512-2,5» (или эквивалент)

ОКВЭД  33.20
ОКДП     3313000

Малогабаритный спектрометр предназначен для работы в ближнем инфракрасном диапазоне.

Технические требования к спектрометру:
 
	Габаритные размеры: не более
	182 x 110 x 50 мм

	Вес: не более
	1400 г

	Детектор

	Тип, модель:
	линейный массив InGaAs 

	Спектральный диапазон:
	900–2500 нм

	Количество элементов:
	512

	Размер элемента:
	25 x 250 мкм

	Емкость элемента:
	188 млн. электронов

	Оптический модуль

	Оптическая схема:
	f/4, симметричная, скрещенная Черни-Тернера

	Фокусное расстояние:
	40 мм (входное)

	Входная апертура:
	щель  25

	Волоконно-оптический разъём:
	SMA 905 для одножильного волоконно-оптического кабеля с числовой апертурой 0.22

	Спектральный диапазон:
	900–2500 нм 

	Оптическое разрешение:
	~ 6.5 нм 

	Отношение сигнал/шум: более
	5000:1 (при полном сигнале)

	Разрешение АЦП:
	16 разрядов

	Темновой шум:
	12 отсчетов RMS

	Динамический диапазон: не менее
	5 x 106 (системный); 5000:1 (для единичного измерения)

	Время интегрирования:
	1 мc – 100 с

	Скорректированная линейность:
	> 99.8%

	Питание:
	5 В, 2 А

	Скорость передачи данных:
	Полный спектр передается с периодом 5 мс (USB)

	Операционная система:
	Windows 98/Me/2000/XP,7 Mac OS X и Linux при подключении через USB; любая 32-разрядная ОС Windows при подключении через RS-232

	Компьютерные интерфейсы:
	USB 2.0, 480 Мбит/с.; RS-232 (2 провода), 115.2 Кбод


                                                                                                                    
2 СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставляемый прибор должен сопровождаться сертификатом (паспортом) и гарантийными обязательствами, подтверждающими соответствие оборудования требованиям настоящего технического задания.
 
3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Гарантийные сроки на предлагаемый товар не менее 12 месяцев.

4  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка и маркировка поставляемого Товара международным стандартам упаковки.
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

5  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года. 
Не допускается поставка выставочных образцов.



