Приложение № 2 

к извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой iCAP6300 DUO или аналога, поставку комплектующих, программное обеспечение, проведение монтажных и пуско-наладочных работ, калибровку и инструктаж персонала Заказчика по работе на поставленном оборудовании в количестве 1шт.
1. Назначение
Атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой iCAP6300 DUO  предназначен для проведения спектрального анализа. 
2. Состав оборудования и характеристики 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Поставка атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой iCAP6300 DUO или аналога в составе:

- рециркулятор охлаждающей воды – 1шт;

- стандартная кварцевая циклонная распылительная камера – 1шт;

- стандартный концентрический распылитель – 3шт;

- устройство для очистки концентрических распылителей – 1шт;

- стандартная плазменная горелка – 4шт;

- стандартный инжектор плазменной горелки – 4шт;

- ПВХ-капиляры для подачи образца (12шт/уп) – 10уп;

- ПВХ-капиляры для дренажа распылительной камеры (12шт/уп) – 5уп;

- запасной держатель инжектора горелки – 1шт;

- набор запасных частей и расходных материалов для системы ввода образца – 1шт;

- газовый редуктор – 1шт;

- компьютерная система с программным обеспечением (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер) – 1шт;

– свидетельство о первичной поверке;

– сертификат об утверждении средства измерения (или его копия, заверенная поставщиком);

– утверждённая методика поверки (или её копия, заверенная поставщиком);

– инструкция по программному обеспечению на русском языке;

– инструкцию или руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт
	1

	2
	Проведение монтажных и пусконаладочных работ, а также  инструктаж персонала Заказчика по работе на поставленном оборудовании.
	шт
	1

	
	
	
	


Требования к товару. Товар должен быть новый, 2012 года выпуска, внесён в Государственный реестр средств измерений, иметь свидетельство об утверждении типа, техническое описание, технический паспорт, соответствовать требованиям международного стандарта ИСО 9001-2008, соответствовать условиям эксплуатации на рабочем месте и иметь требуемые технические характеристики.

3. Технические характеристики спектрометра 

- продуваемый аргоном или азотом Эшелле спектрометр;

- оптический диапазон 166÷847 нм;

- двойное (аксиальное и радиальное) наблюдение плазмы;

- удаление холодной оконечности плазмы в аксиальном наблюдении без применения дополнительных устройств (металлических охлаждаемых конусов или сдувания воздухом);

- оптическое разрешение на длине волны 200 нм не хуже 0,008 нм;

- пиксельное разрешение на длине волны 200 нм не хуже 0,0035 нм;

- полностью полупроводниковый высокочастотный генератор;

- частота генератора плазмы – 27,12 МГц;

- мощность, подводимая к плазме – 750÷1350 Вт;

- оптический блок полихроматора термостатирован при температуре не ниже 38±0,1°С;

- горизонтальное расположение горелки;

- контроль распылительного потока газа с использованием массового расходомера;

- полностью разборная плазменная горелка, не требующая юстировки положения после смены;

- автоматическая настройка оптики при запуске;

- тип детектора: полупроводниковый, с инжекцией заряда;

- одновременное измерение интенсивности всех линий спектрального диапазона, включая линии определяемых элементов, внутреннего стандарта, мешающих и матричных элементов;

- одновременное накопления сигналов линий низкой и высокой интенсивности;

- регистрация полных спектров образца для качественного, полуколичественного и количественного анализа;
- возможность истинного одновременного накопления сигналов линий низкой и высокой интенсивности;
- регистрация полных спектров образца для качественного, полуколичественного и количественного анализа;
- автоматизированный поджёг и выключение плазмы.

Программное обеспечение (на русском языке) должно обеспечивать возможность:

- контроля работы спектрометра;

- управления системой ввода образца;

- получения полного спектра пробы;

- калибровки в абсолютных и относительных концентрациях;

- проведения коррекции межэлементных влияний и учёта фона с возможностью как автоматической, так и ручной установки точек учёта;

- статистической обработки результатов анализа
4. Дополнительные требования

4.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

4.2. Калибровка прибора и проведение инструктажа персонала Заказчика по работе на поставленном оборудовании.
4.3. Гарантия на всю систему с момента пуско-наладки должна составлять не менее 12 месяцев.

5. Сроки поставки и проведения работ
5.1. Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования на склад заказчика не позднее 120 дней со дня предварительной оплаты.

5.2. По монтажу и пуско-наладочным работам составляется двухсторонний акт сдачи - приемки.
6. Стоимость оборудования составляет 116 640.00 у.е. (Сто шестнадцать тысяч шестьсот сорок) условных единиц.
7. Порядок расчетов: аванс 30% от суммы договора перечисляется заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора; дальнейшая оплата в размере 50% от суммы договора осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад поставщика. Окончательный расчет в размере 20% от суммы договора осуществляется после выполнения условий пунктов 4 и 5 настоящего договора, и подписания акта сдачи-приемки оборудования.
PAGE  
3

