«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«20» февраля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

аппарата для определения температуры помутнения и начала кристаллизации светлых нефтепродуктов Линтел Кристалл-10Э

для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: аппарат для определения температуры помутнения и начала кристаллизации светлых нефтепродуктов Линтел Кристалл-10Э (ГОСТ 5066-91, ISO 3013. ASTMD-2386) или эквивалент

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Аппарат предназначен для определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации светлых нефтепродуктов в ручном режиме. Так же в аппарате должна быть возможность определения температуры кристаллизации в автоматическом режиме.

Функции аппарата:

• автоматическое программное понижение температуры продукта; 
• автоматическое перемешивание продукта во время испытания с заданной скоростью; 
• ручная фиксация и запоминание температуры помутнения, начала кристаллизации (точки кристаллизации), точки замерзания (кристаллизации);
• автоматическая фиксация и запоминание температуры кристаллизации чистых углеводородов; 
• отображение информации о ходе и результатах испытания на жидкокристаллическом 4-х строчном дисплее;
• запоминание, возможность просмотра и печати через последовательный порт RS-232 до 300 результатов испытаний. 

Технические данные:

1. Объём ячейки для испытуемой пробы: 8 см3.
2. Минимальная температура ячейки (при температуре хладагента плюс 10°С): минус 65°С
3. Время охлаждения пробы до температуры минус 65°С (при температуре хладагента плюс 10°С), не более: 20 минут.
4. Погрешность определения температуры, не более: ±0,5°С.
5. Параметры хладагента:
    1) тип - вода;
    2) температура - от плюс 5 до плюс 20 °С;
    3) расход - от 4 до 10 литров в минуту.
6. Параметры питания:
    1) напряжение (220+22/-33)В;
    2) частота (50±1)Гц;
    3) потребляемая мощность, не более: 300 ВА.
7. Габаритные размеры аппарата, не более: 200х311х540 мм. 
8. Масса аппарата, не более: 10 кг. 
9. Гарантийный срок эксплуатации аппарата: 24 месяца.