«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка счетчиков нейтронов

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Счетчик нейтронов СНМ-13 – 10 шт. Счетчик нейтронов СНМ-18 – 10 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3190654

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики нейтронов будут применяться для регистрации малых потоков медленных нейтронов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации – 5-35°C. Влажность – не более 65%. Воздействие механических нагрузок недопустимо.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Коронный счетчик нейтронов СНМ-13 (счетчик медленных нейтронов) с твердым борным радиатором Габариты - 8,5х8,5х85 мм; Масса – не более 11,5 г. Пропорциональный счетчик нейтронов СНМ-18 (счетчик медленных нейтронов) с радиатором изотопа гелий-3. Габариты - 32х32х320 мм; Масса – не более 180 г.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Технические характеристики коронного счетчика нейтронов СНМ-13: Рабочее напряжение - 500В; Напряжение зажигания коронного разряда - не более 450В; Протяжность плато счетной характеристики - не менее 150В; Наклон плато счетной характеристики - не более 0,05% В-1; Средний ток коронного разряда - 5мкА; Собственный фон – 8х10-5 с-1; Сопротивление изоляции – не менее 1х109 Ом; Максимально-допустимая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения не более 3000 рч-1; Технические характеристики пропорционального счетчика нейтронов СНМ-18: Рабочее напряжение – не более 1375В; Протяжность плато счетной характеристики - не менее 100В; Наклон плато счетной характеристики - не более 0,05% на 1В; Радиационная помехоустойчивость – не более 10 Р/ч; Критерий устойчивости: изменение чувствительности не более 10%; Собственный фон - не более 0,05 с-1; Выходная емкость – не менее 5 пФ, не более 7 пФ; Сопротивление изоляции – не менее 1012 Ом.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Интенсивность отказов в нормальных климатических условиях при режиме измерения, в течение наработки 1500 ч – не более 5х10-5 ч-1. Срок работоспособности, ремонтопригодности – не менее 5 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрены

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрены

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрены

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрены

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрены

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Не предусмотрены

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрены

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Товар должен находиться в упаковке производителя. Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные), паспорт, инструкции, гарантийные талоны (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Сохранность качества упаковки и свойств приборов должна обеспечиваться в течение гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от -50°C до +50°C.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара в количестве 20 шт. должна быть осуществлена в полном объеме 01 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.