ТОМ 2
Техническая часть
Предмет закупки: Статический автоматический периметр «Периграф ПЕРИКОМ»
Снежинск
2014 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Статический автоматический периметр «Периграф ПЕРИКОМ» или аналог («или эквивалент»)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП – 944240 приборы офтальмологические


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Периграф «ПЕРИКОМ» является важнейшим офтальмологическим прибором для выявления (без участия медперсонала) изменения полей зрения, многочисленных патологий при глаукоме, заболеваниях сетчатки (окклюзия, тромбоз, дистрофия), заболеваниях зрительного нерва и др.
Периграф «ПЕРИКОМ» адаптирован для использования в медучреждениях различного уровня. Обеспечивает современный уровень диагностики и контроля динамики лечения, сокращает время исследования более чем в 5 раз, прост в эксплуатации, быстро осваивается персоналом, освобождает персонал от выполнения рутинной и утомительной процедуры периметрии и в несколько раз дешевле зарубежных аналогов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение – УХЛ4


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Описание параметра
	Наличие функции или величина параметра

	Виды исследования:

-
центральное поле зрения (30%, 70%, 100%);

-
периферическое поле зрения;

-
тотальная периметрия (30%, 70%, 100%);

-
глаукома (30%, 70%, 100%);

-
макула;

-
меридианы;

-
гемианопсия;

-
носовая граница;

-
парацентральные очаговые и дугообразные скотомы;

-
назальная ступенька;

-
темпоральный дефект;

-
исследование слепого пятна
	Наличие возможности

	Радиус полусферы, мм
	300

	Исследуемое поле, угл. град.
	180

	Время исследования, мин.
	от 2 до 10

	Шаг дискретности изменения яркости объектов в диапазоне (0 - 40) дБ
	2

	Отклонение яркости объектов, не более, дБ
	2

	Уровень яркости точек фиксации, кд/м2, не менее
	5

	Уровень подсветки в пределах 5 угл. град, относительно центра сферы
	(0.5...1.5)кд/м2

	Количество предъявляемых световых объектов, не менее из них используются

-
при исследовании центрального поля зрения, не менее

-
при исследовании периферического поля зрения, не менее
	206 шт.

152 шт.
74 шт.

	Методика исследования
	надпороговая (быстрая)

	Программы: тотальная периметрия, центральное поле зрения, периферическое поле зрения, макула, глаукома, меридианы, гемианопсия, специальный скрининг (не менее 5 подпрограмм)
	Наличие

	Программа «Специальный скрининг» имеет не менее пяти подпрограмм: темпоральный дефект, парацентральные скотомы, назальная ступенька, слепое пятно, носовая граница
	Наличие

	Возможность исследования поля зрения в режимах быстрого (30%), сокращенного (70%) или полного (100%) объема
	Наличие

	Количество групп точек фиксации, в том числе:

-
центральная группа из одной точки,

-
группа из 4-х точек на уровне 2°

-
группа из 4-х точек на уровне 8°
	1
1
1

	Время установления рабочего режима после   включения прибора, не более, мин
	5

	Время непрерывной работы прибора, не менее, час
	6

	Прибор работает от сети переменного тока с частотой 50Гц и номинальным напряжением 220В при отклонении напряжения сети ± 10% от номинального значения
	Наличие

	По электробезопасности соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и классу защиты 1 тип В
	Наличие

	Вес прибора без запасных частей и принадлежностей, не более, кг
	20

	Габаритные размеры, не более, мм
	650 х 500 х 760


	Системный блок компьютера с установленным лицензионным «Windows»
	Наличие

	Монитор жидкокристаллический LCD 18.5"
	Наличие

	Принтер струйный цветной формата А4
	Наличие

	Картридж black (+ 1 дополнительно)
	Наличие

	Картридж цветной (+ 1 дополнительно)
	Наличие

	Колонки аудио USB, кабель интерфейсный, разделительный тр - р или ИБП 600 VA, манипулятор оптический типа «мышь» с ковриком, клавиатура
	Наличие


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка осуществляется демонстрацией Поставщиком работоспособности продукции, проведением инструктажа  обслуживающего медицинского персонала и завершается подписанием Акта приема-передачи оборудования

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должна входить необходимая эксплуатационная документация, регистрационное удостоверение на медицинскую технику, сертификат или декларация о соответствии качества, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка продукции по адресу: г.Снежинск, Челябинская обл., ул. Дзержинского, д.13.
Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки,  приемлемым для перевозки оборудования видом  транспорта;

Поставщик несет  ответственность за достаточность и надежность упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно УХЛ4


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ, предпочтительно в Уральском регионе.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.
Организация, осуществляющая монтаж, ввод в эксплуатацию продукции, демонстрацию работоспособности и инструктаж медперсонала, обязана иметь лицензию на обслуживание медицинской техники


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействие на окружающую среду должно не превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно законодательству РФ, нормам и правилам стандартам (ГОСТ) регламентирующим требования по безопасности закупаемой продукции


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Статический автоматический периметр «Периграф ПЕРИКОМ» -  1 шт.
Срок поставки - не позднее 20 декабря 2014г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть на русском языке, на твердом и электронном носителе.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Поставщик проводит обучение медицинского персонала на новом оборудовании.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

