- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клещи электромагнитные Типа TESEQKEMZ 801AS с переходниками для калибровки типа CAL 801A (Германия) или эквивалент. | Основные электротехнические параметры электромагнитных клещей: Частотный диапазон: от 10 кГц до 1 ГГц; Номинальный импеданс: 50 Ом; Входной разъём: N-тип female. Максимальная мощность: в диапазоне от 0,01 до 100 МГц – 100 Вт не более 15 мин.; в диапазоне от 100 до 230 МГц – 100 Вт не более 3 мин.; в диапазоне от 230 до 1000 МГц – 50 Вт не более 3 мин. Максимальный корректирующий фактор: 4 dB (при работе с выходным сопротивлением источника 50 Ом); 13,5 dB (при работе с выходным сопротивлением источника 150 Ом). Максимальный диаметр кабеля: 20 мм. Габаритные размеры (ДхВхШ), мм, не более: 647х130х105. Вес: не более 10 кг. Основные электротехнические параметры переходников для калибровки: Максимальная длина калибруемых электромагнитных клещей: 670 мм. Разъём со стороны электромагнитных клещей: 4 мм banana. Входной радиочастотный разъём: N-тип female. Вес: не более 1 кг. | шт. | 1 |
|  | Генератор сигналов сложной/ произвольной формы (кондуктивных) Типа Agilent 33250A (США) или эквивалент. | Диапазон частот:до 80МГц. Формы сигнала: синус, импульсный, прямоугольный, шумовой, пилообразный. Сигнал произвольной формы с разрешением по амплитуде 12бит, частотой дискретизации 200МГц и длиной записи 64 К точек. Виды модуляции: частотная (ЧМ), амплитудная (AM), частотная манипуляция Свипирование частоты по логарифмическому и линейному закону, пакетный режим. Частота дискретизации: 200МГц Напряжение выходного сигнала: от 10мВ до 10В Интерфейсы: RS-232 и GPIB Графический режим для визуального отображения формы сигнала Входные параметры: Частотный диапазон: 1 мкГц - 80 МГц Погрешность установки частоты:± 20x10-6 Выходной уровень: 10 мВ…10 Впик-пик на нагрузке 50 Ом Синусоида: Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц : а) 0,1 дБ при частоте менее 10 МГц; б) 0,2 дБ для частот от 10 МГц до 50 МГц; в) 0,4 дБ для частот от 50 МГц до 80 МГц. Коэффициент гармоник: а) ≤ -60 дБн (0,2%) до 1 МГц; б) < -57 дБн до 5 МГц; в) < -37 дБ до 80 МГц. Постоянное смещение: Погрешность установки: ±1% Меандр: Частотный диапазон: 1 мкГц - 80 МГц Время нарастания/спада: < 8 нс Выброс: < 5% Перестраиваемая скважность: а) 20% - 80% (до 25 МГц) б) 40% - 60% (до 50 МГц) Джиттер: 75 пс Пила, треугольник: Диапазон частот: 1 мкГц – 1 МГц Импульс: Диапазон частот: 500 мкГц – 50 МГц Длительность импульса: от 8 нс Перестраиваемое время нарастания: 5 нс - 1 мс Выброс: < 5% Джиттер: 50 пс Шум: Полоса частот (белый шум): 50 МГц Произвольная форма: Диапазон частот: 1 мкГц –25 МГц Длина памяти: 2 - 64 тысячи точек Разрешение ЦАП: 12 бит (включая знак) Частота дискретизации: 200 МГц (фильтр полосы 50 МГц) Встроенные сигналы: нарастающая и спадающая экспонента, кардиосигнал, sinx/x АМ, ЧМ Формы несущей: синус, меандр, пила, произвольная Источник модуляции: внешний/внутренний Модулирующее колебание (внутреннее): синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота до 20 кГц) Девиация частоты: до 80 МГц (пиковая) Коэффициент АМ: 1…120 % (АМ); разрешение 0,1 % Общие: Напряжение питания: 220 В (± 15 %), 50/60 Гц Потребляемая мощность: 140 ВА Габаритные размеры, мм, не более: 254x104x374 Масса: не более 4,6 кг Комплект поставки: Сетевой шнур (1), руководство по эксплуатации, ПО, USB или RS-232 кабель Требования к оборудованию: - Первичная поверка. - Методика поверки - Предлагаемое к поставке оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений России. | шт. | 1 |
|  | Усилитель сигнала Типа TESEQCBA 400M-110 (Германия) или эквивалент. | Диапазон частот: от 10 кГцдо 400 МГц Выходная мощность: 110 Ватт Максимальная входная мощность (без разрушения): +10дБм; Стабильность выходной мощности: макс. ±1,5 дБ; Коэффициент усиления (номинальный.): 51 дБ; Неравномерность коэффициент усиления:± 2 дБ; Выходное сопротивление: 50 Ом; Входное КСВ: 2:1; Типрадиочастотногосоединителя: Nfemale; Потребляемая мощность: не более 1кВА ~ 100-240 В при от 45 до 63Гц макс. Вес: макс. 18кг Габариты, мм, не более: 470х176х440 Рабочий диапазон температур: 0-40˚С | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и эксплуатационной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, паспорт(формуляр), сертификаты соответствия (копии) данного оборудования ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТЗ или иным нормативным документам, руководство (инструкция) по эксплуатации с разделом «Методика поверки (аттестации), свидетельство о первичной поверке или аттестат);

- прибор (позиция 2 Технического задания) должен быть внесен в Реестр средств измерений РФ;

- гарантийный срок – 3 года;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).