Приложение №1

к Договору №__________________ 

от «___»__________2015г.

	«СОГЛАСОВАНО»

____________________

____________________

_______________

«____» _________________ 2015 г.
	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор   АО «Наука и инновации» -  управляющей организации

АО «НИИТФА»

________________ Колосков С.А.

«____» _________________ 2015 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку блока контроля и управления устройством синтеза 

Фтордезоксиглюкозы-18F
Москва 2015
Техническое задание 

на поставку блока контроля и управления устройством синтеза 

Фтордезоксиглюкозы-18F
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА
РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Блок контроля и управления устройством синтеза 

Фтордезоксиглюкозы-18F

	- SCADA-визуализация технологической схемы синтеза и сопутствующих процессов: наличие
- Требования к окну управления: наличие статусного окна устройства синтеза, наличие окна просмотра выполняемых команд, наличие окна обзора статуса компонентов устройства синтеза

- Операционная система: Windows 7

- Возможность обеспечения автоматизированного (без участия оператора) процесса синтеза Фтордезоксиглюкозы-18F: наличие

- Аутентификация пользователя: наличие

- Возможность формирования отчетов о произведенной партии: наличие

- Частота записи данных: каждую секунду
- Контроль технического состояния компонентов устройства синтеза: наличие

- Цветовые сигналы аварийных ситуаций: наличие

- Автоматическое формирование и сохранение архивов с данными: каждые 24 часа 

- Возможность подключения к Интернету: наличие

- Возможность ручного внесения изменений в процесс синтеза: наличие

- Три категории пользователя с различными наборами пользовательских прав: наличие

- Программная платформа: CX-Supervisor 3.1
- Компонентная база: Omron
- Исполнение: IP54

- Питание:230В; 50кГц

- Регулируемое напряжение: 230VAC; +24VDC; +12VDC; +6VDC
- Пользовательский интерфейс на русском и английском языках: наличие

- Вес (нетто): не более 35 кг.
- Габаритные размеры (ГхШхВ): не более 275х450х180 мм. 
Соответствие товара ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- Блок контроля и управления должен обеспечивать полную автоматизацию процессов:

1) изготовление  Фтордезоксиглюкозы-18F радиохимической чистотой ≥ 98% и радионуклидной чистотой ≥ 99%
2) точность регулирования температуры ±2 °C
3) время синтеза ≤ 35 мин.
	шт.
	1
	12 месяцев


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	ГОСТ 14192-77 маркировка грузов; 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Маркировка упаковки: ГОСТ 14192-77 маркировка грузов


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Выполнение работ по поставке товара подтверждается двусторонними актами приема-передачи товара.

После завершения выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, Поставщик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ в письменном виде (предъявительской запиской). 

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика предъявительской записки Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ. В случае непринятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков, составляется Акт (перечень замечаний), который подписывается представителями Заказчика, подрядной и эксплуатирующей организаций. Поставщик обязуется в срок, установленный в Акте, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный со своей стороны уполномоченным лицом и представителями эксплуатирующей организации.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товар должен соответствовать требованиям заказчика и требованиям, предусмотренным соответствующими нормативными документами.  

Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода). Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар были оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Ввод товара в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорт на товар, сертификаты, счет-фактуру, товарную накладную, декларацию о соответствии товара ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Требований нет


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Требований нет


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Исполнитель гарантирует качество поставленного товара на основании Гражданского кодекса РФ в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Если в гарантийный период товара обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчика проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьих лиц.


РАЗДЕЛ 9. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА
	Поставщик осуществляет доставку оборудования до склада Заказчика, расположенного по адресу: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46.


РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Поставщик обязан выполнять все работы по договору в установленный срок. Срок поставки товара: 10 рабочих дней.


