Приложение № 1

К Спецификации № _______
По Договору №___________

от «___» ___________201__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта радиометрической аппаратуры.
1. Документация
1.1. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, техническое описание, инструкция по эксплуатации, свидетельство о метрологической аттестации, сертификат соответствия).
2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  радиационного контроля, поиска месторождений урана, эманационных съемок, оценки радиационной обстановки, картирования тектонических разломов. 

Техническая характеристика

Комплекс измерительный для мониторинга радона. Прибор предназначен для измерения средней за   1-6 суток объемной активности (ОА) радона в воздухе помещений;
измерения средней за 1-10 часов плотности потока радона (ППР) с поверхности земли;
измерения объемной активности радона и радия в пробах воды. 

- Особенности измерений и технические характеристики методов.
Метод сорбции радона на активированном угле. Пробоотбор выполняется с использованием простых, миниатюрных, устройств с активированным углем, не потребляющих электроэнергию, не требующих специального обслуживания, в которых исключена возможность поломки.

Активированный уголь хранится и транспортируется в герметичных сорбционных колонках (25х65, снаряженная масса не более 20 г.).

После пробоотбора и измерений активированный уголь для восстановления сорбционных свойств подвергается регенерации при температуре 140-160 град.С в течение не более 2-х часов и может снова использоваться для пробоотбора. Количество циклов регенерации не ограничено.

- Измерение средней за 1-6 суток ОА радона в воздухе помещений выполняется методом пассивной сорбции. Отбор проб на активированный уголь выполняется путем пассивного экспонирования открытых сорбционных колонок. Вначале и после экспонирования определяется масса колонок с точностью до 10 мг. Величина привеса позволяет учесть влияние влажности воздуха на сорбционную емкость активированного угля за период экспонирования.

Технические характеристики метода пассивной сорбции при измерении средней ОА радона:

- диапазон измерений средней ОА радона в воздухе помещений - от 20 до 100000 Бк/м3;

- температура среды экспонирования СК-13 - от плюс 12 градС до плюс 30 градС;

- отн. влажность воздуха - до 95 % при температуре плюс 30 градС;

- Измерение средней за 1-10 ч ППР с поверхности земли выполняется методом пассивной сорбции. В качестве пассивного пробоотборника применяется накопительная камера (90х70, снаряженная масса не более 50 г.), содержащая внутри рабочий (сорбирующий) слой активированного угля, который пересыпается из сорбционных колонок перед установкой камеры. Сверху на камеру устанавливается защитная колонка, которая предохраняет рабочий слой угля от поступления радона из атмосферы.

Технические характеристики метода пассивной сорбции при измерении ППР:

- диапазон измерений ППР - от 3 до 100000 мБк/(м2 с);

- температура среды экспонирования НК-32 - от минус 15 градС до плюс 40 градС;

- отн. влажность воздуха - до 95 % при температуре плюс 30 градС.

- Измерение ОА радона и радия в пробах воды выполняется методом активной сорбции. Метод основан на переводе радона, растворенного в пробе воды, в активированный уголь сорбционной колонки путем барботажа. Барботаж пробы выполняется в течение 7-10 минут с использованием: сосуда, емкостью 1,5 л, переходников, распылителя для эффективного барботажа, микрокомпрессора, ротаметра.

Технические характеристики метода активной сорбции при измерении ОА радона и радия в пробах воды:
- диапазон измерений ОА радона и радия - от 0,3 до 1000 Бк/л;

- температура окружающей среды при отборе пробы воды и барботаже  - от 0 до плюс 40 градС;

- Измерения активности радона, сорбированного в угле, выполняются на измерительных каналах Комплекса (4-е независимых канала). Каждый измерительный канал состоит из миниатюрного блока детектирования бета-излучения (85х55, масса не более 300 г.), подключенного через коммутатор к СОМ- или USB-порту компьютера. Управление работой измерительных каналов Комплекса, обработка зарегистрированных импульсов, просмотр и оформление результатов измерений осуществляется в программной оболочке “Радон 98”.

- Для измерения активности сорбированного радона уголь из сорбционной колонки пересыпается в блок детектирования.
- Измерения активности радона в угле допускается выполнять через несколько дней после пробоотбора.
- Измерения активности радона в угле выполняются по бета-излучению короткоживущих дочерних продуктов распада радона - 214Pb и 214Bi, находящихся в состоянии радиоактивного равновесия с радоном, сорбированным в угле. 

- Диапазон измерения активности радона, сорбированного в угле, на измерительных каналах – от 0,3 до 1000 Бк. 
3. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
3.1. Поставка оборудования производится в упаковке с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
Комплектация приобретаемого оборудования 

	Наименование и тип
	Кол-во

	1. 4-х канальный коммутатор МК-4
	1

	2. Блок детектирования бета-излучения БДБ-13
	4

	3. Сорбционные  колонки СК-13 с активированным углем
	100

	4. Накопительные камеры НК-32
	50

	5. Регенератор активированного угля;
	1

	6. Комплект для отбора проб воды и барботажа
	1

	7. Набор методик, а также программное обеспечение (ПО) “Радон 98”
	1

	8. Метрологическая аттестация: измерение плотности потока радона с поверхности земли, измерение объемной активности радона и радия в пробах воды, измерение объемной активности радона в воздухе помещений
	3


4 Требования к качеству поставляемого товара.
4.1. Оборудование должно отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствовать техническим характеристикам оборудования.
4.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

42. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим Гостам, ТУ, сертификатам в РФ.
5. Требования к безопасности поставляемого товара.
5.1. Оборудование должно иметь свидетельство (сертификат) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений. 
5.2. Оборудование должно быть Зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и допущено к применению на территории Российской Федерации. 
6. Гарантийный срок эксплуатации. 
6.1. – 3 года со дня поставки товара заказчику. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор   
	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


