Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на приобретение дозиметров ДТЛ-02 для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- «ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЗИМЕТРОВ ДТЛ-02 ДЛЯ НУЖД РОСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

  - Исходные данные и технические требования.

Принцип работы дозиметров основан на накоплении энергии детекторами под действием ионизирующего излучения. Накопленная энергия при нагревании детектора в установке ДВГ-02ТМ освобождается в виде светового излучения, которое регистрирует электронное устройство установки.

  - Технические характеристики

| Тип кассеты | ДТЛ-02 |
| --- | --- |
| Тип детектора | ДТГ-4 на основе LiF, активированного Mg и Ti |
| Количество детекторов | 3 шт. |
| Однородность партии дозиметров при дозе облучения 10 мЗв, не более, % | 20 |
| Порог регистрации, мЗв, не более | 0,05 |
| Воспроизводимость (коэфф. вариации показаний) при дозе облучения 10 мЗв, не более, % | 7,5 |
| Линейность в диапазоне доз 0,05 мЗв-1,5 Зв, не более, % | 10 |
| Энергетическая зависимость показаний в диапазоне 15-100 кэВ, не более, % | 25 |
| Энергетическая зависимость показаний в диапазоне 100-10000 кэВ, не более, % | 5 |
| Воздействие света на дозиметр в течение 24 часов при освещенности 1000 Вт/м2 не приводит к отклонению нулевой точки более чем на, мЗв | 0,05 |
| Воздействие света на дозиметр в течение 168 часов при освещенности 1000 Вт/м2 не приводит к отличию от показаний дозиметров хранящихся в темноте более чем на, % | 5 |
| После хранения в течение 30 суток нулевая точка отклоняется не более чем на, мЗв (самооблучение) | 0,05 |
| Остаточная светосумма: а) после облучения дозой 100мЗв порог регистрации, мЗв, не более чувствительность при уровне дозы 2 мЗв меняется не более чем на, % | 0,05 10 |
| После облучения фотонами 60+/-5 кэВ в двух перпендикулярных плоскостях, значения чувствительности для углов падения 20º, 40º и 60º относительно нормального падения не отличаются от значения чувствительности, соответствующей нормальному падению более чем на, % | 15 |
| Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hр(10) | 20 мкЗв ÷ 10 Зв |
| Количество циклов использования | не менее 200 |
| Габаритные размеры | 62×25×14 мм |
| Масса | 25 г |

  - Комплект поставки

- количество: 1900шт.

- партия дозиметров должна быть пронумерована. Нумерация дозиметров и цвет крышек определяется Заказчиком после заключения договора.

- приспособление для открывания крышки дозиметра – 1 шт. на партию 300 шт.

- паспорт;

- сертификат соответствия;

- инструкция.

Поставка осуществляется по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 3-0-я линия, 54.